安徽省政府采购项目

公开招标文件（货物类）

（2026年版）

项目名称：濉溪县中医医院医共体资源共享中心建设工程

项目编号：SXCG

采 购 人：濉溪县中医医院

采购代理机构：安徽省招标集团股份有限公司

2026年6月

目  录

第一章  投标邀请	1

第二章  投标人须知	5

第三章  采购需求	24

第四章  评标方法和标准（综合评分法）	120

第五章  政府采购合同	162

第六章  投标文件格式	180

第七章  政府采购供应商询问函和质疑函范本	198

# 第一章  濉溪县中医医院医共体资源共享中心建设工程招标公告

## 项目概况

濉溪县中医医院医共体资源共享中心建设工程的潜在投标人应在淮北市公共资源交易电子服务系统获取招标文件，并于2026年6月 日9点00分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

1.项目编号：SXCG

2.项目名称：濉溪县中医医院医共体资源共享中心建设工程

3.预算金额：

| 分包编号 | 预算金额（万元） |
| --- | --- |
| 01包 | 2500 |
| 02包 | 2000 |
| 03包 | 700 |
| 04包 | 600 |
| 05包 | 200 |
| 06包 | 720 |
| 07包 | 560 |
| 08包 | 180 |
| 09包 | 180 |
| 共计 | 7640 |

4.最高限价：

| 分包编号 | 最高限价（万元） |
| --- | --- |
| 01包 | 2500 |
| 02包 | 2000 |
| 03包 | 700 |
| 04包 | 600 |
| 05包 | 200 |
| 06包 | 720 |
| 07包 | 560 |
| 08包 | 180 |
| 09包 | 180 |
| 共计 | 7640 |

5.采购需求：濉溪县中医医院拟采购一批医疗设备，具体详见招标文件。

6.合同履行期限：01包、02包、03包、04包、05包合同签订后60天内完成交货、安装调试并具备验收条件；06包、07包、08包、09包合同签订后45天内完成交货、安装调试并具备验收条件。

7.本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1中小企业政策（本项目适用2.1.1条）

2.1.1本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

具体原因如下：按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形。如对此项内容有质疑,可通过书面或电子形式进行质疑。具体要求详见招标文件“投标人须知”中。

2.1.2本项目专门面向_/_采购。企业划型标准按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定执行。

2.1.3本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，即货物由中小企业制造、服务由中小企业承接、工程由中小企业承建。预留份额通过以下措施进行：_/_。企业划型标准按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定执行。

2.2其它落实政府采购政策的资格要求：_/_。

3.本项目的特定资格要求：

投标产品依法应纳入医疗器械管理时，须满足以下条件：

①投标产品制造商在中国关境内时，须具有有效的医疗器械生产许可证（适用第二类和第三类医疗器械）。

②经销/代理商投标时，须具有有效的医疗器械经营许可证（适用第三类医疗器械）。

③投标产品须具有有效的医疗器械注册证（适用第二类和第三类医疗器械）。

④投标产品纳入备案管理时，须在投标文件中提供备案证明材料或承诺函，承诺在合同签订前提供所投产品的备案证明材料，若未按规定提供视为自动放弃中标资格。

## 三、获取招标文件

时间：2026年6月  日17点30分至 2026年6月 日17点30分（北京时间）

地点：淮北市公共资源交易中心网站

方式：（1）投标人须登录淮北市公共资源交易电子交易系统查阅招标文件。首次登录须持有电子交易系统兼容的数字证书。办理数字证书咨询电话：0561-3199732。

（2）招标文件获取过程中有任何疑问，请在工作时间拨打技术支持热线（非项目咨询）：0512-58188516。项目咨询请拨打电话：18217717520。

售价：免费

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2026年6月  日9点00分（北京时间）

地点：淮北市公共资源交易电子服务系统（濉溪县闸河路建投大楼濉溪县公共资源交易中心开标 室）

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.项目采用全流程电子化采购方式，相关操作说明如下：本项目实施全流程电子化交易投标文件解密、询标等通过系统在线方式完成。投标人远程解密要求：①投标人使用CA锁自行登录系统进行投标文件解密（不见面开标大厅登录方式：淮北市公共资源交易中心网站，选择不见面开标大厅登录,进行解密）；②解密时间：30分钟内（投标截止时间后，以交易系统解密指令发出起为准），否则投标文件将被拒绝。因淮北市公共资源交易中心网站系统故障无法在上述时间段进行解密操作的，待故障排除后，投标人根据系统提醒，在解密时间内继续进行解密。投标人应合理安排招标文件获取时间，特别是网络速度慢的地区防止在系统关闭前网络拥堵无法操作。如果因计算机及网络故障造成无法完成招标文件获取，责任自负。

2.潜在投标人查阅招标文件后，如参与投标，则需按招标文件获取时间内通过相应电子交易系统完成投标信息的填写以及格式为.HBZF招标文件的下载。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

### 1.采购人信息

名  称：濉溪县中医医院

地  址：濉溪经济开发区金桂路1号

联系人：张传华

联系方式：0561-6828308

### 2.采购代理机构信息

名  称：安徽省招标集团股份有限公司

地  址：安徽省合肥市包河区紫云路888号

联系方式：18217717520、19850703688

### 3.项目联系方式

项目联系人：龚恒、李翔宇

电  话：18217717520、19850703688

### 4.政府采购监督管理部门信息

名  称：濉溪县财政局

地  址：濉溪县沱河路121号

联系人：李振华

联系方式：0561-6087768

# 第二章  投标人须知

## 一、投标人须知前附表

注：本表是本项目的具体要求，是对投标人须知的具体补充和修改，如有不一致，以本表为准。

| 条款号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 5.2 | 现场考察或标前答疑会 | √不组织或不召开 统一组织或统一召开 时间： 年 月 日 时 分 地点： 联系人及联系电话： 注：如投标人未参加采购人统一组织的现场考察或采购人统一召开的标前答疑会，视同放弃现场考察或标前答疑会，由此引起的一切责任由投标人自行承担。 |
| 6.1 | 网上询问截止时间 | 2026年6月 日17时30分 投标供应商请注意：采购人对招标文件进行的答疑、澄清、变更或补充，将在网站上及时发布，该公告内容为招标文件的组成部分，对投标供应商具有同样约束力。投标供应商应主动上网查询。采购人和代理机构不承担投标供应商未及时关注相关信息引发的相关责任。上述答疑、澄清、变更或补充在网站上发布。 |
| 7.1 | 包别划分 | 不分包 √分为9个包 投标人对多个包进行投标的中标包数规定：供应商可对本项目一个或多个包进行投标，也可成为多个包的中标人。 |
| 10.1 | 投标保证金 | 不收取 |
| 11.1 | 投标有效期 | 120日历日 |
| 13.1 | 投标文件解密时间 | 1.加密的电子投标文件，应在投标截止时间前通过淮北市公共资源交易中心电子交易平台上传； 2.投标截止后，交易系统公布投标人名单。投标人应在交易系统公布投标人名单30分钟内通过互联网解密投标文件，超过30分钟未解密的投标文件，将被退回，不进入评标程序。（以交易系统时间为准）。因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。 |
| 14.1 | 资格审查 | √采购人审查 采购人出具委托函委托采购代理机构进行审查 |
| 17.2 | 评标方法 | 最低评标价法 √综合评分法 |
| 17.3 | 报价扣除 | （1）小型和微型企业价格扣除：10%。 （2）监狱企业价格扣除：同小型和微型企业。 （3）残疾人福利性单位价格扣除：同小型和微型企业。 |
| 17.4 | 本国产品价格扣除（适用于既有本国产品又有非本国产品参与竞争的货物项目） | （1）项目或者采购包中采购内容为单一产品的，既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，对本国产品给予价格扣除20%。 （2）项目或者采购包中含有多种产品的，符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例≥80%，所有产品价格扣除20%。 |
| 21.1 | 评标委员会推荐中标候选人的数量 | 3家 |
| 21.2 | 确定中标人 | √采购人委托评标委员会确定 □采购人确定 |
| 23.3 | 随中标结果公告同时公告的内容 | （1）中小企业声明函；（如有） （2）残疾人福利性单位声明函；（如有） （3）中标（成交）供应商的评审总得分； （4）符合本国产品标准的声明函。（如有） |
| 24.1 | 中标通知书发出的形式 | □书面 √数据电文 |
| 25.1 | 告知招标结果的形式 | √投标人自行登录电子交易系统查看 评标现场告知 （如无新增补充事项，请删去本条） |
| 26.1 | 履约保证金 | （1）金额： 免收 √合同价的 2.5 % 定额收取：人民币 元 （2）支付方式： √转账/电汇√支票 √汇票 √本票 √保险 √保函 （3）收取单位：采购人 （4）收取账号：中标后提供 （5）退还时间：合同履约完成 （非供应商自身原因，逾期退还保证金的，除退还本金外，还应对超期占用资金支付利息。） 注意事项： （1）以上各类机构出具的以担保函、保证保险承担责任的方式均须满足无条件见索即付条件。 （2）以担保函、保证保险形式缴纳履约保证金的，受益人和收取单位须为采购人。 |
| 27.1 | 签订合同和合同公告时间 | （1）采购人应当尽量缩短采购合同签订时间，原则上不得晚于中标（成交）通知客户名称、项目名称、预算、预计实施时间、服务内容（招标、造价）日内完成政府采购合同公开。 （2）采购人与中标人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在安徽省政府采购网发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。 |
| 28.1 | 代理费用 | 免收 √收取 （1）收费对象：采购人 √中标人 （2）收取方式：由中标人领取《中标通知书》前缴纳至招标代理机构。请投标人在报价时考虑此项费用，不单独进行报价。 （3）收费标准：参照国家发改委计价〔2002〕1980号文标准的80%。 |
| 31.3 | 质疑函递交方式、接收部门、联系电话和通讯地址 | 递交方式：书面方式或电子交易系统“在线质疑”功能 接收部门：采购人或代理机构 联系电话：详见投标邀请 通讯地址：详见投标邀请 |
| 32 | 其他内容 | 1、解释权： （1）构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明； （2）同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准； （3）如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释； （4）除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标邀请、投标人须知、评标方法和标准、投标文件格式的先后顺序解释； （5）按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 2、“政采贷”融资指引：有融资需求的中标人在取得政府采购中标或成交通知书后，可访问安徽省政府采购网“政采贷”栏目，查看和联系第三方平台或者金融机构，商洽融资事项，确定融资意向。中标人签署政府采购中标（成交）合同后，登录“徽采云”金融服务模块，选择意向产品进行申请，并填写相关信息，“徽采云”金融服务模块将中标人融资申请信息推送第三方平台、意向金融机构。 3、电子保函指引：中标人可访问安徽省政府采购网“融资/保函”栏目，申请办理电子保函（包括：履约保函、预付款保函）。 |
| 33 | 网上招标特别说明 | 1、投标供应商授权代表需是投标单位在职员工。 2、投标供应商下载招标文件成功后，如还未在淮北市公共资源交易中心办理CA锁（电子签章）应及时到淮北市公共资源交易中心办理，投标时须携带CA锁（电子签章）并牢记解锁密码。 3、投标供应商应及时参加淮北市公共资源交易中心以多种方式通知的不定期网上招投标培训会。 4、投标供应商如因未办理CA锁（电子签章）或未参加培训会等自身的原因，而导致不能投标或投标无效的由投标供应商自行承担后果，淮北市公共资源交易中心概不负责。 5、投标供应商下载招标文件成功后，如未在招标文件规定的投标时间截止前上传网上投标文件，而只递交了未加密的电子投标文件或纸质投标文件的，投标无效。 6.本项目为不见面开标。项目开标时，投标人在互联网上登录淮北市公共资源交易电子交易系统参与开标，并解密其投标文件，无需委派法定代表人或其委托代理人（授权委托人）参加现场开标，无需携带数字证书在开标现场（投标时）对其投标文件解密，无需现场递交投标资料。投标人的投标文件不会因未委派法定代表人或其委托代理人（授权委托人）参加开标被认定为无效投标。具体参见网站发布投标人远程解密、在线询标操作手册。 7.投标人须通过淮北市公共资源交易中心网站，点击“投标人登录”，进入淮北市公共资源交易电子交易系统，进行远程解密，解密过程中市交易中心联系电话0561-3199726；投标人可以通过交易平台中的“模拟解密”功能，自行验证其解密环境，如有技术问题请联系：0512-58188516。解密不成功的，后果自负。投标人不得通过非加密电子报价文件（光盘）直接将电子投标文件导入评标系统。 8、加密的电子投标文件为使用淮北市公共资源交易中心提供的电子标书制作工具软件（http://ggzy.huaibei.gov.cn网上下载）制作生成的加密版投标文件。加密的电子投标文件，应在投标截止时间前通过淮北市公共资源交易中心电子交易平台上传，为唯一投标效力文件。投标供应商如未在招标文件规定的投标时间截止前上传网上投标文件投标无效。 9、中标供应商需在签订合同时向采购人提供至少两份与加密电子投标文件一致的纸质投标文件（含电子投标文件）。未加密的电子投标文件应与加密的电子投标文件为同时生成的版本。 |

## 二、投标人须知正文

### 1.采购人、采购代理机构及投标人

1.1采购人：是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。

1.2采购代理机构：是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构。

1.3政府采购监督管理部门：各级人民政府指定的有关部门依法履行与政府采购活动有关的监督管理职责。

1.4投标人：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。分支机构不得参加政府采购活动，但银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业除外。本项目的投标人须满足以下条件：

1.4.1具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

1.4.2以采购代理机构认可的方式获得了本项目的招标文件。

1.4.3若采购需求中写明允许采购进口产品，投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若采购需求中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为投标无效。

1.5若招标公告中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.5.1两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。联合体投标的，招标文件获取手续由联合体中任一成员单位办理均可。

1.5.2联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.5.3采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.5.4联合体各方应签订联合协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合协议作为投标文件的一部分提交。

1.5.5大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，联合协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到联合协议投标总金额的比例。

1.5.6联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

1.5.7以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为投标无效。

1.5.8对联合体投标的其他资格要求见申请人的资格要求。

### 2.资金落实情况

2.1本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金。

### 3.投标费用

不论投标的结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。

### 4.适用法律

本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门、政府采购监督管理部门的政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

### 5.招标文件构成

5.1招标文件包括下列内容：

第一章  投标邀请

第二章  投标人须知

第三章  采购需求

第四章  评标方法和标准

第五章  政府采购合同

第六章  投标文件格式

第七章  政府采购询问函和质疑函范本

5.2现场考察（标前答疑会）及相关事项见投标人须知前附表。

5.3原则上采购人、采购代理机构不要求投标人提供样品。仅凭书面方式不能准确描述采购需求，或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。

如需提供样品，对样品相关要求见采购需求，对样品的评审方法及评审标准见招标文件第四章。

5.4投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。

### 6.招标文件的澄清与修改

6.1投标人如对招标文件内容有疑问，必须在投标人须知前附表规定的网上询问截止时间前以网上提问形式（电子交易系统）提交给采购代理机构。

6.2采购人可主动地或在答复投标人提出的询问时对招标文件进行澄清与修改。采购代理机构将在淮北市公共资源交易中心网站和安徽省政府采购网以发布更正公告的方式，澄清或修改招标文件，更正公告的内容作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。投标人应主动上网查询。采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息引发的相关责任。

6.3任何人或任何组织向投标人提供的任何书面或口头资料，未经采购代理机构在网上发布或书面通知，均作无效处理，不得作为招标文件的组成部分。采购代理机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

6.4对于没有提出疑问又参与了本项目投标的投标人将被视为完全认同本招标文件（含更正公告的内容）。

### 7.投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用

7.1项目有分包的，投标人可对招标文件其中某一个或几个分包进行投标，除非在投标人须知前附表中另有规定。

7.2投标人应当对所投分包招标文件中“采购需求”所列的所有内容进行投标，如仅响应所投包别中的部分内容，其所投包别的投标将被认定为投标无效。

7.3无论招标文件中是否要求，投标人所投货物及伴随的服务和工程均应符合国家强制性标准。

7.4投标人与采购代理机构之间与投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均用中文表述。投标人随投标文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文。翻译的中文资料与外文资料出现差异时，以中文为准。

7.5除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

### 8.投标文件构成

8.1投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件，具体内容详见本项目投标文件格式的相关内容。

8.2投标人应提交招标文件要求的证明文件，证明其投标内容符合招标文件规定，该证明文件是投标文件的一部分。证明文件形式可以是文字资料、图纸和数据等。

8.3为保证公平公正，除非另有规定或说明，投标人对同一项目投标时，不得同时提供备选投标方案。

### 9.投标报价

9.1投标人的报价应当包括满足本次招标全部采购需求。除招标文件另有规定外，所有投标均应以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。

9.2投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价，其投标将被认定为投标无效。

9.3投标报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

9.4采购人不接受具有附加条件的报价。

### 10.投标保证金

10.1本项目不收取投标保证金。

### 11.投标有效期

11.1投标有效期为从投标截止之日算起的日历天数，投标有效期详见投标人须知前附表。

11.2在投标有效期内，投标人的投标保持有效，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

11.3因特殊原因，采购人或采购代理机构可在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标。投标人也可以拒绝延长投标有效期的要求，且不承担任何责任。上述要求和答复都应以书面形式提交。

### 12.投标文件的递交、修改与撤回

12.1投标人应当在招标公告规定的投标截止时间前，将加密的投标文件在电子交易系统上传。

12.2投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交（以接收到电子签收凭证为准），并可以补充、修改或者撤回投标文件。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。未按规定加密或投标截止时间后送达的投标文件，电子交易系统应当拒收。

### 13.开标

13.1开标时，各投标人应在投标人须知前附表规定的解密时间前对其投标文件进行解密。

13.2开标时，采购代理机构将通过网上开标系统公布开标结果，公布内容包括投标人名称、投标价格及招标文件规定的内容。

13.3采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。

投标人未派代表参加开标的，视同投标人认可开标结果。

13.4投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

### 14.资格审查及组建评标委员会

14.1采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人资格进行审查，未通过资格审查的投标人不进入评标。

14.2采购人或采购代理机构将在投标截止时间后至评审结束前通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询相关投标人信用记录，并对投标人信用记录进行甄别，对列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标将被认定为投标无效。

以联合体形式参加投标的，联合体成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。

以上信用查询记录，采购人或采购代理机构将下载查询结果页面后与其他采购文件一并保存。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。在本招标文件规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为资格审查依据。投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

14.3按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门、政府采购监督管理部门的有关规定依法组建的评标委员会，负责本项目评标工作。

### 15.投标文件符合性审查与澄清

15.1符合性审查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性和完整性对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

15.2如一个分包内只有一种产品，不同投标人所投产品为同一品牌的，按如下方式处理：

15.2.1如本项目使用最低评标价法，提供相同品牌产品的不同投标人以其中通过资格审查、符合性审查、异常低价投标审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标方法和标准规定的方式确定一个参加评标的投标人；未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标将被认定为投标无效。

15.2.2如本项目使用综合评分法，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查、异常低价投标审查的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标方法和标准规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格；未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

15.3如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在采购需求中载明核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按第15.2款规定处理。

15.4投标文件的澄清

15.4.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，在评标期间，评标委员会将以书面方式（询标）要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

如有询标，投标人授权代表（或法定代表人）可通过远程登录的方式接受网上询标，也可凭本人有效身份证明参加询标。因投标人授权代表联系不上、没有及时登录系统等情形而无法接受评标委员会询标的，投标人自行承担相关风险。

15.4.2投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

15.4.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

15.5投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第15.4条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为投标无效。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

### 16.投标无效

16.1根据本招标文件的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离，从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求和投标文件内容。

无论何种原因，即使投标人投标时携带了证书材料的原件，但投标文件中未提供与之内容完全一致的扫描件的，评标委员会视同其未提供。

16.2如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：

（1）投标文件未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

### 17.比较与评价

17.1经符合性审查合格并通过异常低价投标审查的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其投标文件作进一步的比较与评价。

17.2评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知前附表中规定采用下列一种评标方法，详细评标方法和标准见招标文件第四章：

（1）最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

（2）综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

17.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）和《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价按照投标人须知前附表中规定的标准扣除后的价格参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，可给予联合体或者大中型企业的投标报价按照投标人须知前附表中规定的标准扣除后的价格参与评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

17.4根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和财政部工业和信息化部关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见（财库〔2025〕30号），政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标委员会应当对投标人所出具的《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》）的完整性、准确性进行审查，评审中发现《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合规定要求的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

注：本项目所称的本国产品是指在中国境内生产的产品，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

17.5同时符合17.3和17.4的价格评审优惠时，评标价为投标报价分别扣除促进中小企业发展政策的价格评审优惠和本国产品支持政策的价格评审优惠后的价格。

### 18.废标、重新招标与变更采购方式

18.1出现下列情形之一，将导致项目废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质性响应的供应商不足规定数量的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

18.2公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查或异常低价投标审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报政府采购监督管理部门批准。

### 19.保密要求

19.1评标将在严格保密的情况下进行。

19.2有关人员应当遵守评标工作纪律，不得泄露评标文件、评标情况和评标中获悉的国家秘密、商业秘密。

### 20.中标候选人的确定原则及标准

20.1评标委员会依据本项目招标文件所约定的评标方法，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，确定中标候选人：

（1）采用最低评标价法的，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。修正和扣除后的投标报价出现两家或两家以上相同者，则所投产品为节能产品、环境标志产品、不发达地区或少数民族地区产品者优先；若报价相同且所投产品同为节能产品、环境标志产品、不发达地区或少数民族地区产品的，则采取评标委员会随机抽取的方式确定中标候选顺序。

（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的，则所投产品为节能产品、环境标志产品、不发达地区或少数民族地区产品者优先；若得分与投标报价均相同且所投产品同为节能产品、环境标志产品、不发达地区或少数民族地区产品的，则采取评标委员会随机抽取的方式确定中标候选顺序。

### 21.确定中标候选人和中标人

21.1评标委员会将根据评标标准，按投标人须知前附表中规定数量推荐中标候选人。

21.2按投标人须知前附表中规定，由评标委员会或采购人确定中标人。

21.3因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何投标人中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。

### 22.编写评标报告

评标报告是根据全体评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。

### 23.中标结果公告

23.1除投标人须知前附表规定由评标委员会直接确定中标人外，在评标结束后2个工作日内，采购代理机构将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

23.2自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构将在淮北市公共资源交易中心网站和安徽省政府采购网（www.ccgp-anhui.gov.cn）上发布中标结果公告。

23.3中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限、评审专家名单以及投标人须知前附表中约定进行公告的内容。中标公告期限为1个工作日。

### 24.中标通知书

24.1采购代理机构发布中标结果公告的同时以投标人须知前附表规定的形式向中标人发出中标通知书。

24.2中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出以后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

24.3中标通知书是合同的组成部分。

### 25.告知招标结果

25.1在公告中标结果的同时，采购代理机构同时以投标人须知前附表规定的形式告知未通过资格审查的投标人未通过的原因；采用综合评分法评审的，还将告知未中标人本人的评审得分和排序。

### 26.履约保证金

26.1中标人应按照投标人须知前附表规定缴纳履约保证金。

26.2如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为放弃中标资格。在此情况下，采购人可确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

### 27.签订合同

27.1采购人与中标人应当按照投标人须知前附表规定的时间内完成政府采购合同签订及合同公告。

27.2招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

27.3中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

27.4依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

### 28.代理费用

28.1本项目代理费用的收取按投标人须知前附表的规定执行。

### 29.廉洁自律规定

29.1采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通。

29.2采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。

### 30.人员回避

投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

### 31.质疑的提出与接收

31.1投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

31.2质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购供应商质疑函范本》格式（详见招标文件）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以书面形式提出质疑，超出法定质疑期提交的质疑将被拒绝。针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

31.3采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址，见投标人须知前附表。

注：上述条款中所要求的书面形式包含通过电子交易系统递交方式。

### 32.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容，见投标人须知前附表。

# 第三章  采购需求

前注：

1.根据《政府采购进口产品管理办法》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：

（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

3.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。

## 一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 合同签订进场实施后，甲方向乙方支付签约合同总金额的40%作为预付款。乙方需向甲方提供预付款保函或其他担保形式；供应商如书面明确表示无需预付款的，采购人可不适用前述规定；项目安装调试验收合格后支付剩余款项。 预付款担保可采用的形式：银行保函、担保机构担保、保证保险，具体要求：①采用银行保函的，应为不可撤销、不可转让的见索即付独立保函。②采用担保机构担保的，应为经金融监督管理局审查批准，依法取得融资担保业务经营许可证的融资担保机构出具的不可撤销、不可转让的见索即付独立保函。③采用保证保险的，应为保险公司出具的不可撤销、不可转让的见索即付保证保险。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 安徽省濉溪县，采购人指定地点。 |
| 3 | 供货及安装期限 | 01包、02包、03包、04包、05包：合同签订后60天内完成交货、安装调试并具备验收条件； 06包、07包、08包、09包：合同签订后45天内完成交货、安装调试并具备验收条件。 |
| 4 | 免费质保期 | 03包免费质保期为3年； 01包、02包、04包、05包、06包、07包、08包、09包免费质保期为7年。 |
| 5 | 本项目采购标的所属行业 | 工业 |

## 二、货物需求一览表

### 01包：

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 单位 | 采购数量 | 是否为核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超高端CT | ★1.保证技术的先进性，要求本次所投产品的软硬件最新最全，并且按照技术白皮书内容提供本次所投产品的最全配置及选配件，（如存在注册证变更的，须提供变更后的所有配置）。GE需提供含DLIR技术，SIEMENS需提供含QuantaMax™detector技术产品，CANON需提供含AiCE技术产品，PHILIPS需提供含NanoPanelPrismdetector技术产品，其他厂家提供同等档次技术产品。 2.机架系统 ▲2.1机架孔径：孔径≥80cm 2.2数据传输方式：射频信号传递或者光纤传输 2.3机架驱动方式：电磁驱动或者马达直驱或者气垫轴承 2.4机架冷却方式：风冷、油冷或者水冷，如水冷应配备两套水冷机组，费用包含在本项目报价内 2.5机架控制面板数量：≥2个 ▲2.6机架最快旋转时间：≤0.24s/360° 2.7滑环类型：无接触静音滑环或者低压滑环 2.8滑环数据传输方式：射频信号传递或者光纤传输 ▲2.9滑环数据传输速度：≥25Gbps 2.10机架激光定位系统：具备 3.探测器系统 3.1提供新型探测器技术，如提供传统单套探测器，Z轴覆盖范围≥16cm；如提供传统双套探测器系统，则每套探测器Z轴覆盖范围≥5.76cm；如提供全新立体双层光谱探测器，Z轴覆盖范围≥8cm 3.2探测器最小单元≤0.625mm 3.3单组探测器轴扫每圈采集层数≥512层 4.X射线系统 4.1单球管热容量：≥30MHU 4.2单球管焦点数量：≥3个 4.3球管大焦点：≥1.2x1.5mm 4.4球管电流调节步进：≤5mA ▲4.5单只球管最大管电流（非等效）：≥1000mA ▲4.6单只球管最大散热率（非等效）:≥1697kHU/min 4.7球管支持扫描模式：轴扫模式、螺旋扫描模式、能量扫描模式 ▲4.8 X射线球管、高压发生器、探测器为CT整机同品牌厂商研发生产，应与所投标CT产品为同一品牌 ★4.9单组高压发生器实际功率(非等效)：≥105kW 4.10单组高压发生器输出管电压档位（数值档位）：≥4档 4.11单组高压发生器输出最大管电压：≥140kV ▲4.12高压发生器输出最小管电压：≤70kV 4.14冷却方式：风冷或水冷 5.扫描床 5.1扫描床最大承重：≥200KG 5.2扫描床最大水平移动速度：≥200mm/秒 5.3扫描床移床精度：≤±0.25mm 5.4扫描床具备控制脚踏开关 5.5扫描床面垂直升降最低高度：≤50cm 5.6扫描床面垂直升降最高高度：≥90cm 5.7扫描床最大水平移动范围：≥1800mm 6.图像质量 6.1高对比度空间分辨率：≤0.33mm 6.2空间分辨率（10%MTF）：≥16Lp/cm 6.3低对比度分辨率（5mm@0.3%） 7主控制台 7.1主控制台主频：≥8GHz 7.2主控制台内存：≥64GB 7.3主控制台存储容量：≥1TB 7.4主控制台图像存储量：≥1000000幅（512X512不压缩） 7.5主控制台显示器尺寸：≥19英寸 7.6主控制台显示器个数：≥1个 7.7主控制台图像格式和传输储存：DICOM3.0标准协议 7.8主控制台具备USB3.0外置硬盘接口 7.9主控制台具备实时传送至多个工作站和PACS功能 7.10主控制台双向交流系统：具备自动病人呼吸屏气辅助控制系统，支持双向语音传输，并可录制病人呼吸指令 7.11主控制台具备扫描序列的关键词高级搜索功能 7.12主控制台具备进行多任务并行重建功能，并能够重建后直接传输到PACs 7.13主控制台具备图文可视化操作界面 7.14主控制台具备扫描剂量预估功能 7.15主控制台具备儿童80kV专有低剂量扫描协议 8.扫描系统 8.1轴扫最大Z轴覆盖范围/360°：≥16cm ▲8.2轴扫最多图像重建层数/360°：≥512层 8.3扫描系统具备轴扫和螺旋等不同扫描模式融合扫描功能 8.4定位像最大扫描长度：≥1800mm 8.5最薄图像扫描层厚：≤0.625m 8.6最大显示野：≥50cm 8.7图像重建矩阵：≥512x512 8.8能量成像最大显示野：≥32cm 8.9任意心律下的心脏前门控轴扫技术 8.10机架内置心电门控装置：机架内置一体化心电监控及心电图显示系统，无需外接心电监护仪 8.11ECG实时监测功能 8.12ECG自动毫安调控功能 8.13最快心脏扫描时间分辨率：≤25ms 8.14任意心率、心律下心脏扫描时的心跳数量：≤3个 8.15胸痛三联征检查技术 8.16一站式心脑联合扫描功能 9.能量主机重建系统 ▲9.1 CT主控制台系统能够0.5ms内获得两组不同能量数据用于高精度能量成像。 9.2能谱去金属伪影 9.3具备物质能量曲线绘制功能 9.4有效原子序数参数 9.5尿酸图像成像功能 9.6虚拟平扫图像成像分析功能 9.7碘密度图像分析功能 10.4D动态成像功能 10.1 4D成像技术方式：轴扫或者螺旋 10.2 4D动态扫描时，可调模式：具备 10.3全脑轴扫动态灌注成像范围：≥8cm 10.4 4D灌注软件功能包含BV、BF、MTT、TMax等灌注分析参数 10.5急诊卒中专用侧支循环分析功能 10.6头颈血管CT减影类DSA功能 10.7动态心肌灌注范围：≥16cm 10.8动态4D图像相位校准功能 10.9心肌长短轴分析功能 10.10心肌可自动分为17节段图 10.11心肌血流量、血流速、平均通过时间等灌注定量分析功能 11.主机重建系统 11.1具备除主机之外的重建服务器 11.2重建系统的重建速度：≥40幅/秒 ▲11.3深度学习算法：提供投标平台已注册的最新技术。要求须提供TrueFidelity,或AiCE,或QuantumTechnology，或PreciseImage,或AIIRPro,或ClearInfinity，其他品牌须提供同档次最新技术。 11.4高级迭代算法：提供投标平台已注册的最新技术。要求须提供Asir-V，或ADMIRE，或IMR+iDose，或AIIR，其他品牌须提供同档次最新技术。 11.5具备容积高清重建算法 - 工作站： 提供原厂原装独立高级三维图像后处理工作站（GE提供AW工作站，西门子提供Syngo.via Frontier工作站，飞利浦提供进口星云工作站，佳能提供Vitrea工作站，或其他厂家提供不低于上述平台的独立后处理工作站。 - 12.1工作站主频：≥3GHZ 12.2工作站内存：≥64GB 12.3工作站显示屏数量：≥2个 12.4作站图像存储数量：≥1500000幅（512x512矩阵） 12.5主机和工作站之间有1000M网卡连接 12.6工作站数量：≥1套 12.7工作站接口与主机一致 12.8工作站图像信息智能搜索平台，能够自动地根据病人信息从PACS系统中调用DICOM图像 12.9工作站具备多任务预处理加载平台，在后台中进行图像预处理以加快分析流程 12.10工作站具备放射科信息管理系统自动连接功能 13.后处理工作站基本功能要求 13.1二维图像分析功能 13.2三维图像分析功能 13.3自动勾画病灶轮廓功能 13.4不同序列对比分析功能 13.5多期相融合分析功能 13.6三维内窥镜分析工具 13.7曲面成像功能 13.8二维、三维图像测量功能 13.9后处理后的图像传输、打印功能 14.后处理工作站高级功能要求 14.1可自动肺组织提取重建 14.2可自动筛选并突出显示异常和潜在恶性的肺实质性结节病灶 14.3可定量分析结节的容积、成份、密度及倍增时间 14.4可自动肺叶及气道自动分离技术 14.5可自动气道壁和管腔内外壁的直径测量 14.6可实现全肺肺气肿分析 14.7自动去骨功能 14.8冠状动脉树自动提取功能：具备 14.9冠状动脉名称自动标识功能 14.10自动预处理冠脉束提取、血管分析、血管探针等三维后处理功能 14.11冠脉钙化积分分析功能 14.12心脏运动分析功能 14.13可实现单心跳心肌运动范围分析功能 14.14可实现射血分数分析功能 14.15心肌质量评估功能 14.16心肌组织17分段牛眼图分析软件：自动计算并生成室壁厚度、室壁增厚率和室壁运动的17分段牛眼图 14.17冠脉分布彩色地形图：具备基于牛眼图的心肌供血冠脉分布彩色地形图 14.18周围血管分析功能 14.19自动血管循迹，提取和显示以及血管尺寸的测量 14.20自动探查血管中轴 14.21快速循迹血管分支成像，分别显示弯曲血管，血管横，纵，斜截面图象 14.22编辑血管轮廓时自动插入临近血管信息 14.23管腔曲面重建成像 14.24最佳纵轴重建成像 14.25对目标血管节段进行定量分析，包括（血管长度、横截面积、血管狭窄比率、容积、血管平均直径、最小直径、最大直径） 14.26对血栓进行检测和分析功能 14.27脑出血测量功能 14.28肝体积测量功能 14.29肝脏多期相融合技术 14.30结肠全景显示软件 14.31结肠仿真飞行软件 14.32结肠透明化显示功能 14.33结肠病灶三维测量功能 14.34脊柱自动标记功能 14.35脊柱自动横轴位标记功能 14.36脊柱自动冠状位标记功能 14.37脊柱自动矢状位标记功能 14.383D打印格式输出功能 14.39高级实景渲染功能 - 15.配套设备及服务（须满足医共体实际需求） - （1）配套CT用无针筒式高压注射器1套、双筒高压注射器1套。 （2）AI人工智能后处理软件系统（包括头颈、肺动脉，主动脉，冠脉及下肢CTA，脑灌注，肺结节，骨折，骨龄，非门控钙化积分等部位）。（3）铅衣及防护罩4套，铅毯4个。 （4）医共体内提供智能化阅片室相关软硬件及配套设施（其中包括15个工位、医用大尺寸综合会诊平台（≥86寸）1套等要求）。（5）机房防护工程以及预控环评，影像设备移机，以及机房辐射建设。 （6）配套设备：除颤监护仪1台、医用保温仪1台、麻醉机1台、转运呼吸机1台，满足医院实际需求。 | 套 | 1 | 是 |

### 02包：

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 单位 | 采购数量 | 是否为核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.0T磁共振成像系统 | ★一、技术平台先进性 为保证技术先进性和前沿技术平台，各家须要具备Premier MAX、Vida、MR 7700、Ultra或者其他品牌具备同等级别或以上平台设备,所投机型在NMPA/CFDA首次注册时间为2019年1月1日之后。 二、技术要求 1.磁体 ★1.1磁场强度：3.0T 1.2磁场类型：超导磁体 1.3屏蔽方式：主动屏蔽＋抗外界干扰屏蔽 1.4匀场方式：主动匀场＋被动匀场＋动态匀场 1.5超导匀场或高级高序匀场 1.6病人个性化匀场 1.7匀场通道≥8 1.7.1线性通道（一阶）≥3 1.7.2非线性通道（二阶）≥5 1.8自动匀场时间≤30秒 1.9 磁体材料：3.0T专用磁体 ▲1.10磁体长度（不含外壳）≥172cm ★1.11磁体内径（患者检查孔道内径）大小≥70cm 1.12磁体为两端开放式设计 ▲1.13磁体重量（含液氦）≤5.5吨 1.14磁场稳定度≤0.1ppm/h 1.15磁场均匀度（V－RMS测量法，采用24平面，每平面20点测量标准；在关闭线性及非先行匀场条件下测量）（typical） 1.15.150cmDSV（Typical）≤2.3 ppm 1.15.240cmDSV（Typical）≤0.33 ppm 1.15.330cmDSV（Typical）≤0.1 ppm 1.15.420cmDSV（Typical）≤0.016 ppm ▲1.15.510cmDSV（Typical）≤0.002 ppm 1.15.650cmDSV（guaranteed）≤3 ppm 1.15.740cmDSV（guaranteed）≤0.45 ppm 1.15.830cmDSV（guaranteed）≤0.15 ppm 1.15.920cmDSV（guaranteed）≤0.05 ppm 1.15.1010cmDSV（guaranteed）≤0.005 ppm 1.16液氦消耗：零液氦消耗 1.175高斯线范围≤4.65*2.65m2 1.181 高斯线范围≤7.8*4.8m2 ▲1.19磁体成像范围（不动床）≥55*55*50cm3 ▲1.20磁体液氦腔容量≤1820L 2.梯度系统 2.1单梯度系统（非双梯度放大器）：单梯度系统（非双梯度放大器） ▲2.2梯度场强（非有效值）≥65mT/m 2.3梯度切换率（非有效值）≥200mT/m/ms 2.4在同一梯度扫描模式下，最大单轴梯度场强和最大单轴梯度切换率：在同一序列中可同时达到 2.5工作周期：100% 2.6梯度控制系统：全数字实时发射接收 2.7梯度工作方式：非共振 2.8 梯度放大器冷却方式：水冷 2.9最短爬升时间≤0.4ms 2.10梯度工程参数 ▲2.10.1单轴梯度放大器最大输出电压（X、Y、Z各单轴，非叠加）≥2250V ▲2.10.2单轴梯度放大器最大输出电流（X、Y、Z各单轴，非叠加）≥900A 2.10.3单轴梯度放大器最大输出功率（X、Y、Z各单轴，非叠加）≥2MW 3.检查环境 3.1扫描床水平移位精度≤±0.5mm 3.2运动时扫描床最大承受重量≥250kg 3.3扫描床水平运动最大速度≥200mm/sec 3.4扫描范围≥205cm 3.5扫描床自动步进 3.6足先进扫描模式 3.7扫描床紧急制动功能 3.8病人通道环境 3.9病人通道环境配置：照明、通风、对讲通话、背景音乐、专用防磁耳机、呼叫等 3.10磁体液晶显示屏系统 ▲3.11扫描床最低床位≤52cm 4.射频系统 4.1实时数字化射频能量监控 ▲4.2射频功率≥37KW 4.3射频噪音水平≤0.5dB 4.4所有线圈免调谐 4.5发射带宽≥500KHZ 4.6最大射频接收动态范围≥165dB 4.7射频接收带宽≥1MHZ 4.8射频幅度采样分辨率≤25ns 4.9并行采集技术平台（SENSE或ASSET或IPAT） 4.10射频接收系统通道数≥140通道（必须填写具体通道数值） 4.10.1单视野接收通道数≥64通道（必须填写具体通道数值） ▲4.11射频线圈：射频线圈:提供满足临床各部位使用下列配置线圈 4.11.1头/头颈联合矩阵线圈≥64通道（非组合） 4.11.2脊柱矩阵线圈≥32通道 4.11.3体部矩阵线圈≥18通道 4.11.4大通用柔性线圈≥18通道 4.11.5小通用柔性线圈≥18通道 ▲4.12专用部位线圈 4.12.1原厂膝关节线圈(非柔性专用线圈)≥18通道 4.12.2原厂肩关节专用线圈(非柔性专用线圈)≥16通道 4.12.3原厂乳腺专用线圈(非柔性专用线圈)≥18通道 ▲4.13脊柱线圈物理长度≥110cm 4.14头颈联合线圈ADC模数转换器位置：磁体机壳内 4.15体部线圈ADC模数转换器位置：磁体机壳内 4.16足先进扫描模式全脊柱线圈物理长度≥120cm 4.17头先进扫描模式全脊柱线圈物理长度≥120cm ▲4.18扫描床同时可连接的线圈数量≥5个 ★4.19扫描床线圈接口总数量≥5个 4.20接收线圈内置主动匀场硬件，实现B0匀场 4.21接收线圈内置匀场系统可与其他匀场技术联合使用 4.22智能感知或类似技术 4.22.1脊柱线圈内置呼吸传感器 4.22.2体部线圈内置心跳传感器 4.22.3触摸屏具备人工智能人体模型，无需激光灯确定人体脏器位置 5.静音技术 5.1梯度系统硬件静音技术 5.2梯度系统软件静音技术 5.2.1全静音平台可用于T1对比 5.2.2全静音平台可用于T2对比 5.2.3全静音平台可用于Darkfluid对比 5.2.4全静音平台可用于SWI对比 5.2.5全静音平台可用于TSE序列 5.2.6全静音平台可用于SE序列 5.2.7全静音平台可用于GRE序列 5.2.8全静音平台可用于DWI序列 6.主控计算机系统 6.1操作系统 6.2主CPU主频≥3.2GHz 6.3主内存≥16GB 6.4图像存储硬盘容量≥480GB 6.5最大重建矩阵≥1024×1024 6.6重建速度（请附Data Sheet证明）≥13000幅/秒（2D傅立叶变换，256×256矩阵，100% FOV，100%数据重建） 6.7阵列处理器内存≥36GB 6.8系统软件硬盘容量≥120GB 6.9同步扫描和创建功能：实时显示 6.10 彩色液晶显示器≥23英寸，分辨率≥1920*1200 6.11实时MIP 6.12实时MPR 6.13三维表面重建技术SSD 6.14自由感兴趣区MIP重建 6.15图像减影，电影回放 6.16实时互动多平面重建 6.17动态定量分析软件：t-test,ADC-map,T1,T2 值的计算,减影、叠加,时间信号曲线，时间峰值等 6.18实时心电波形显示 6.19实时呼吸、脉搏波形显示 7.后处理接口 7.1软件控制照相技术 7.2DICOM3.0接口与RIS/PACS多功能网络连接(包括打印、传输、接收、存储、查询、Worklist等功能) 7.3标准激光相机DICOM3.0数字接口 7.4主机向PC机传输图像数据功能 8.扫描参数 ▲8.1.1最大FOV X轴≥550mm ▲8.1.2最大FOV Y轴≥550mm 8.1.3最大FOV Z轴≥500mm 8.2最小FOV≤5mm 8.3二维最薄扫描层厚≤0.1mm 8.4三维最薄扫描层厚≤0.05mm 8.5最大采集矩阵≥1024×1024 8.6最大层面分辨率≤12µm 8.7自旋回波最短TR时间（128矩阵）≤5ms 8.8自旋回波最短TE时间（128矩阵）≤1.5ms 8.9 EPI最短TR时间（64矩阵）≤10ms 8.10 EPI最短TE时间（64矩阵）≤2.1ms 8.11EPI最短TR时间（128矩阵）≤10ms 8.12EPI最短TE时间（128矩阵）≤2.4ms 8.13EPI最短TR时间（256矩阵）≤10ms 8.14EPI最短TE时间（256矩阵）≤2.7ms 8.153D GRE最短TR时间（256×256矩阵）≤1.1ms 8.163D GRE最短TE时间（256×256矩阵）≤0.5ms 8.173D GRE最短TR时间（128×128矩阵）≤0.7ms 8.183D GRE最短TE时间（128×128矩阵）≤0.3ms 8.19快速自旋回波最短TR（256×256矩阵）≤6ms 8.20 快速自旋回波最短TE（256×256矩阵）≤1.8ms 8.21快速自旋回波最短TR（128×128矩阵）≤6ms 8.22快速自旋回波最短TE（128×128矩阵）≤1.5ms 8.23EPI回波因子≥256 8.24FSE最大回波链≥512 8.25采集弥散加权系数B值≥10000s/mm2 8.26自动在线拟合高b值弥散图像技术（扫描两个b值，自动生成更高b值） 8.26.1头部DWI扫描，可拟合的最高b值（非扫描b值）≥5000s/mm2 8.26.2颈部DWI扫描，可拟合的最高b值（非扫描b值）≥5000s/mm2 8.26.3胸部DWI扫描，可拟合的最高b值（非扫描b值）≥5000s/mm2 8.26.4腹部DWI扫描，可拟合的最高b值（非扫描b值）≥5000s/mm2 8.26.5男性盆腔DWI扫描，可拟合的最高b值（非扫描b值）≥5000s/mm2 8.26.6女性盆腔DWI扫描，可拟合的最高b值（非扫描b值）≥5000s/mm2 8.26.7脊柱DWI扫描，可拟合的最高b值（非扫描b值）≥5000s/mm2 8.27提供多b值弥散成像技术：单序列同时最多采集b值≥12 8.28弥散张量成像（DTI）的弥散方向数，单个序列一次采集≥256 9.要求 9.1自旋回波序列 9.1.12D/3D快速自旋回波序列 9.1.2组织驰豫时间测量SE 9.1.3单次激发快速自旋回波序列 9.1.4多次激发快速自旋回波序列 9.1.5快速恢复快速自旋回波 9.2可选择角度的SE 9.3反转恢复序列 9.4脂肪抑制序列 9.5频谱特异式大范围脂肪抑制 9.6快速自由水抑制序列包括： 9.6.1快速自由水抑制序列T1W成像技术 9.6.2快速自由水抑制序列T2W成像技术 9.7快速反转恢复序列（脂肪、水抑制） 9.8单次激发快速反转恢复序列 9.9单独灰质或白质成像序列 9.10 梯度回波序列（2D/3D） 9.10.1亚秒T1加权技术 9.10.2亚秒T2加权技术 9.10.3流动补偿技术 9.11稳态快速扫描技术 9.12超快速场回波序列 9.13多层快速动态成像 9.14锁孔成像技术 9.15三维成像 9.16多块三维 9.17多叠三维 9.18智能化K空间快门成像 9.19磁化转移对比 9.20 单次激发EPI技术 9.21多次激发EPI技术 9.222D/3D流入法血管造影 9.23快速流入法血管造影 9.24快速3D增强MRA 9.25倾角优化非饱和激发技术 9.26 2D/3D相位对比血管造影 9.27快速相位对比血管造影 9.28伪影消除技术，包括 9.28.1恒定信号技术 9.28.2流动校正梯度波形技术 9.28.3区域饱和技术 9.28.4卷积伪影去除技术 9.28.5周边脉动触发技术 9.28.6呼吸触发技术 9.28.7智能伪影消除技术 9.28.8减少呼吸运动伪影不增加扫描时间技术 9.28.9 Manual-Start/stop 9.28.10其它伪影消除技术 9.29节时技术, 包括: 9.29.1半扫描技术 9.29.2部分扫描采集技术 9.29.3矩形视野采集技术 9.29.4三维重叠连续采集技术 9.29.5预备相位极小化扫描技术 9.30 神经系统成像技术 9.30.1高分辨解剖成像 9.30.2脊髓成像 9.30.3脑脊液抑制技术 9.30.4脂肪抑制 9.30.5灰、白质最佳成像 9.31普通弥散成像技术，包括： 9.31.1单次激发EPI 9.31.2多次激发EPI 9.31.3各向同性采集 9.31.4各向异性采集 9.31.5一次扫描完成三弥散方向采集 9.31.6自旋回波EPI 9.31.7梯度回波EPI 9.31.8反转EPI 9.32特殊弥散成像技术，包括： 9.32.1ADC成像 9.32.2指数化表观弥散系数图（eADC MAP） 9.33脑灌注成像技术,包括 9.33.1计算血流图（rCBV图） 9.33.2平均通过时间（MTT） 9.33.3到达峰值时间（TTP） 9.33.4负积分图（局部脑血容量） 9.33.5检索图（局部脑血容量） 9.33.6彩色灌注分析软件 9.33.7具备线上计算血流动态图 9.33.8全脑不打药灌注成像技术 9.34心血管成像技术，包括： 9.34.12D/3D时飞法技术 9.34.2连续多层3D时飞法技术 9.34.3门控2D血管技术 9.34.42D/3D相位对比法技术 9.34.5相位对比MRA技术 9.34.6增强对比MRA技术 9.34.7 TONE+MTC 9.34.8血管选择技术（动静脉分离） 9.34.9超快速血管成像技术 9.34.9.1动态血管成像 9.34.9.2全身血管成像 9.34.10可变反转角射频技术 9.34.11最大强度投影技术 9.34.12多层面重建技术 9.34.133D多层重叠成像技术 9.34.14智能化实时透视造影剂追踪血管成像技术 9.34.15智能化自动移床造影剂跟踪技术 9.34.16实时交互式血管成像 9.34.17流量定量分析技术 9.34.18区域饱和技术 9.34.19心脏成像白血技术 9.34.20心脏成像黑血技术（双反转） 9.34.21三反转法心肌黑血计算（心肌黑血+脂肪抑制技术） 9.34.22心脏电影成像 9.34.23曲面重建技术 9.34.24提供全身血管成像技术及图像 9.34.25心电门控 9.34.26呼吸门控 9.34.27外周门控 9.34.28呼吸补偿 9.34.29流动补偿 9.34.30三维定位系统 9.34.31频率编码方向扩大采集 9.34.32相位编码方向扩大采集 9.34.33饱和带数目≥6 9.34.34脂肪饱和技术 9.34.35水饱和技术 9.34.36水激发技术 9.34.37四维血管成像技术 9.34.38梯度/相位重组回放血管成像 9.34.39外周血管成像技术 9.34.40体部血管成像技术 9.34.41磁化对比血管成像技术 9.34.423D黑血序列成像 9.35体部成像技术包括 9.35.1腹部检查技术 9.35.2盆腔检查技术 9.35.3MR结肠造影技术 9.35.4MR胰胆管造影技术 9.35.5动态肾脏成像 9.35.6MR尿路造影技术 9.35.7肝脏灌注成像 9.35.8肝脏弥散成像 9.35.9肾脏灌注成像 9.35.10肾脏弥散成像 9.36四肢及关节成像技术 9.37并行采集技术 9.37.1并行采集最短加速因子≥4 9.37.2并行采集技术成像可与所有快速扫描技术合并使用 9.37.3并行采集技术成像可与3D TOF血管成像技术结合使用 9.37.4并行采集技术成像可与实时动态匀场技术结合使用 9.37.5并行采集时重建技术 9.37.6并行采集技术成像可与PCA结合使用 9.37.7并行采集技术成像可与频谱结合使用 9.38其他成像技术，包括 9.38.1三维定位系统 9.38.2扫描暂停 9.38.3可变带宽技术 9.38.4优化带宽技术 9.38.5腹部优化成像技术 9.38.6腹部3D容积多期动态增强脂肪抑制技术 9.38.7预饱和技术 9.38.8优化反转角度技术 9.38.9表面线圈密度校正成像技术 9.38.10智能化照相成像技术 9.38.11同相位/反相位成像 9.38.12快速射频干扰梯度回波 9.38.133D屏气512矩阵高分辨率水成像 9.38.14自由呼吸的三维高分辨率MR水成像 9.38.152D厚层水成像 9.38.16预扫描技术 9.38.17信噪比显示功能 9.38.18预饱和技术 9.39伪影校正技术：提供患者运动伪影,金属伪影,磁敏感伪影校正技术 9.40 腹部多期动态增强技术 9.413D容积T2/FLAIR成像技术，扫描一次可在任意平面重建各向同性技术 9.42重度T2*加权成像技术或者SWI 9.43增强型弥散成像技术 9.44神经成像组件 9.45血管成像组件 9.46心脏成像组件 9.47乳腺成像组件 9.48体部成像组件 9.49肿瘤成像组件 9.50 骨关节成像组件 9.51儿童成像组件 9.52参量图成像软件包 9.53磁敏感加权成像 9.54高级心脏成像软件包 9.55全身压缩感知技术 9.56多对比度定量图谱技术 9.57智能操作平台 9.57.1头部自动定位功能：飞利浦提供SmartBrain，联影提供EasyScan-head，西门子提供myExam Brain Assist，GE提供FastBrain，其他厂家提供相应技术 9.57.2脊柱自动定位功能：飞利浦提供SmartSpine，联影提供EasyScan-Spine，西门子提供myExam Spine Assist，其他厂家提供相应技术 9.57.3关节自动定位功能：飞利浦提供Smartknee，联影提供EasyScan-knee，西门子提供myExam Large Joint Assist，其他厂家提供相应技术 9.58深度学习技术：飞利浦提供SmartSpeed，GE提供AIR TM Recon DL，西门子提供Deep Resolve Boost，其他厂家提供相应技术 10.图像处理工作站 ▲10.1高级影像后处理工作站（相应功能由主机实现，后处理软件包配置在主机及工作站上均能进行）：提供原厂专用高级影像后处理工作站一套。 10.2显示器≥19英寸 10.3CPU≥1.5GHZ 10.4内存≥8GB 10.5硬盘容量≥128GB 10.6工作站上的处理软件必须按照11项标准要求提供 10.7DICOM图像转换成JPG格式 10.8图像融合 10.9 病人数据库 10.10提供DICOM3.0标准，包括DICOM Send/Receive、Query/Receive、Basic Print、Worklist、Storage.等 10.10.1 DICOM3.0标准激光相机数字接口 11.临床应用软件 11.13D后处理功能软件 11.1.1MPR 11.1.2SSD 11.1.3MIP 11.1.4VR 11.2交互成像技术 11.3弥散成像 11.3.1弥散成像ADC图 11.3.2弥散张量成像 11.3.3白质纤维束追踪技术 11.3.4弥散张量方向数≥256 11.3.5全身DWI成像及其后处理和拼接、融合软件 11.3.6高清弥散成像（多次激发，分段读出）或具备类似功能 11.4灌注成像（包括有和无对比剂增强的灌注成像） 11.5磁共振血管造影技术(MRA) 11.5.1MOTSA 11.5.2TONE(Ramped excitation) 11.5.3MTC 11.5.4TOF 2D/3D 11.5.5PC 2D/3D 11.5.6PC Cine 11.5.7CE-MRA 11.5.8Whole body peripheral MRA 11.5.9Bolus tracking 11.5.9.1自动步进血管造影技术 11.5.9.2无造影剂MRA技术：体部、外周无造影剂MRA技术 11.5.9.3高级血管分析软件包 11.6心脏成像软件包 11.6.1心脏功能 11.6.2心电图 11.6.3常规形态学成像 11.6.4回波分享技术 11.6.5快速梯度回波/快速心脏采集 11.7氢质子频谱成像 11.7.1高级频谱分析软件包 11.7.2STEAM技术(激励回波采集法)和PRESS技术(自旋回波) 11.7.3单体素频谱 11.7.4多体素频谱 11.7.52D频谱成像（2DMRSI） 11.7.63D频谱成像 (3DMRSI) 11.7.72D多层频谱成像 11.7.8乳腺频谱成像 11.7.9前列腺频谱成像 11.7.10肝脏波谱成像 11.7.11频谱成像自动化高级高序匀场技术 11.7.12频谱图透明覆盖技术 11.7.13容积快速成像技术 11.7.14容积快速多期对比剂动态增强成像技术及后处理技术 11.8BOLD成像及高级后处理分析 11.9磁敏感加权成像 11.10 血管斑块成像分析 11.11瓣膜成像技术 11.12心肌标记技术 11.13首次通过法心肌灌注成像 11.14延迟法心肌灌注成像 11.15心脏电影成像 11.16.1肝脏脂肪精准定量分析 11.16.2T2 mapping功能 11.17铁含量定量分析，并可实现T2* mapping 功能 11.18冠脉成像技术 11.19肿瘤新生毛细血管通透性分析包 11.20小视野高清弥散 12.第三方配置（必须满足医院实际需求）：具备水冷机、无磁高压注射器1套、精密空调、磁屏蔽、铁磁探测系统1套、配置磁共振检查轮椅1套、配置无磁摄像系统1套、 配置无磁转运床1套、无磁消毒仪1套、无磁线圈柜等。提供机房更新及改造所需相关事项。 | 套 | 1 | 是 |

### 03包：

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 单位 | 采购数量 | 是否为核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DSA | 一、设备用途：心、脑、肿瘤、全身血管造影及介入治疗 ▲二、要求：各品牌须提供国内生产最新最高端平台机型，例如西门子提供ARTIS Phneo Master平台，飞利浦提供Azruion R2平台，GE提供Allia IGS Pulse平台，其他品牌提供不低于上述平台机型。 三、技术要求 1、机架系统：满足心、脑、周围血管的造影和介入治疗需要 ▲1.1悬吊式机架 1.2悬吊机架最低层高安装要求≤300cm 1.3机架可进行等中心旋转 1.4机架运动包括电动和手动两种方式 1.5 C型臂旋转速度（非旋转采集）LAO/RAO：≥25°/秒 1.6 C型臂环内滑动速度（非旋转采集）CRAN/CAU：≥25°/秒 1.7 CRA：≥90° 1.8 CAU：≥90° 1.9 RAO：≥180° 1.10 LAO：≥120° 1.11 C臂旋转范围≥305° 1.12床旁可以单手柄控制、操作C型臂机架的运动 1.13 C臂的旋转角度：C臂检查摆位无死角，C臂旋转至任何角度均可投照 1.14数码显示所有C型臂旋转角度信息 1.15机架（L臂）可移出手术野，L臂移动范围：≥260 cm 1.16L臂电动速度：≥15cm/s 1.17C型臂弧深：≥90cm （不包括L臂补偿） 1.18机架可分别在头位、左侧位、右侧位进行透视和采集 1.19等中心到地面距离：≤107cm 1.20等中心到焦点距离：≥80cm 1.21SID范围：89.5cm-119.5cm 2、导管床 2.1满足全身检查、治疗的要求 2.2床面要求为碳纤维材料 2.3纵向运动范围：≥120cm 2.4导管床横向运动：≥36cm 2.5床面升降范围：≥28cm 2.6床面最低高度：≤76cm 2.7床最大承重：≥323KG 2.8任意位置承重：≥250KG + 500N额外CPR承重 2.9床身纵向运动伸出最远端时，无需回床即能在床面任意位置进行CPR，保障紧急情况下的安全 2.10床长度：≥318cm 2.11床宽度：≥50cm 2.12床面患者最大有效覆盖：≥210cm ▲2.13床面旋转角度：≥270度 2.14床面可沿单方向旋转≥180度 2.15导管床床垫、轨道夹、输液架、病人绑带以及线缆拖 2.16床面上下运动速度：≥30mm/S 3检查室内控制系统 3.1床旁液晶触摸屏控制系统 3.1.1提供床旁一套液晶触摸控制屏 3.1.2控制屏可置于导管床3边，或者控制室内 3.1.3可进行图像采集条件控制 3.1.4床旁液晶触摸控制屏具备防液体功能 3.1.5床旁液晶触摸屏控制系统具备中文操作界面 3.1.6可转换为指针功能，用于控制室和检查室交流 3．1.7床和机架锁定控制 3．1.8 X线的使能控制 3．1.9透视蜂鸣器复位 3．1.10秒表 3．1.11透视存储 3．1.12清洁模式 3.1.13可完成手术程序操作，包括采集协议 3.1.14可自行定义和存储手术协议 3.1.15包括常用协议，默认协议，和特殊协议方便用户选择 3.1.16可导入检查过程清单，帮助医生有序高效的完成检查 3.1.17可导入产品说明书 3.2、遥控器功能 3.2.1序列选择和图像选择 3.2.2检查循环播放和序列循环播放 3.2.3浏览速度 3.2.4序列纵览和检查纵览 3.2.5激光灯指示 3.2.6检查和序列的标记，用于存储 3.2.7选择参考图像并调用 3.2.8参考屏图像浏览和采集序列处理 3.2.9减影和蒙片选择 4、控制室多点云工作平台 4.1透视或曝光时可进行图像处理和存档浏览等工作，可独立运行 4.2术中可执行像素位移和测量分析功能 4.3可同时浏览两个序列 4.4可同时处理不同病人的信息 4.5可在术中准备下一个病人的信息输入 4.6可在术中可进行上一个病人的报告编写 4.7进行QCA后，可立即与检查室同步屏幕 4.8控制室图像编辑不被手术室透视图像打断 4.9手术室曝光透视不影响控制室图像编辑页面 4.10具备中文操作界面 5、高压发生器 ▲5.1高频逆变发生器，功率：≥100KW 5.2最大管电流：≥1000mA 5.3逆变频率：≥100kHZ 5.4最小管电压：≤40KV 5.5最大管电压：≥125KV 5.6最短曝光时间：≤1ms 5.7自动SID跟踪 5.8全自动曝光控制，无需测试曝光 6、X线球管 ▲6.1球管阳极热容量：≥5.0MHU ▲6.2球管管套热容量：≥7.0MHU 6.3最大阳极冷却速率：≥1100kHU/min ▲6.4球管阳极散热率：≥13000 W 6.5金属陶瓷外壳 6.6液态金属轴承球管 6.7透视功率：≥4500W 6.8透视管电流：≥160mA 6.9球管阳极转速：≥4200转/分钟 6.10球管焦点≥2个，小焦点：≤0.4mm，大焦点：≤0.9mm 6.11最小焦点功率：≥26kW，最大焦点功率：≥65kW ▲6.12球管阳极靶边直径：≥160mm 6.13球管采用直接油冷技术或油冷+水冷 ▲6.14球管内置栅控技术 6.15球管内置多档金属铜滤片，最厚≥0.9mm 6.16配备通用型、虹膜型等多种遮光器 6.17遮光器位置可存储 6.18心脏介入手术中，半透明楔形挡板可根据投照角度自动定位 ▲6.19球管与主机为同一品牌 7、平板探测器 ▲7.1探测器类型：≥16 bits数字化平板探测器 7.2平板外壳对角线大小：≤63cm ▲7.3最大有效成像视野≥ 29cmx38cm ▲7.4≥8种物理成像视野，以适应不同部位介入需要 ▲7.5最大图像矩阵灰阶输出≥1904 x 2584 7.6平板探测器分辨率：≥3.25LP／mm 7.7像素尺寸：≤154μm 7.8 0 lp/mm 时DQE：≥77% 7.9平板可90度旋转 7.10平板探测器无需水冷装置 7.11平板探测器带有非接触式防碰撞保护装置及防碰撞自动控制 8、图像显示器 8.1控制室：≥24英寸医用高分辨率LCD显示器，≥两台，显示矩阵：≥1920 x 1080 8.2最大视角：≥178° 8.3亮度：≥400Cd/m² 8.4操作室：医用高分辨率LCD显示器，显示矩阵：≥1920 x 1080 8.5最大视角：≥178° 8.6亮度：≥650Cd/m² 8.7操作室：27英寸高亮医用高分辨率宽屏LCD显示器：≥4台 8.8显示器吊架可置于床旁三侧位置，吊架移动范围：≥330 x 300cm 8.9显示器吊架可进行人性化电动升降：≥32cm 8.10显示器吊架旋转范围：≥350° 8.11显示器上可显示X线使能、球管温度、曝光的kV,mA及ms、机架的旋转和成角信息、导管床高度、探测器视野、系统通用提示信息、选择的帧率、透视模式、累计透视时间、剂量率、累计剂量、DAP剂量面积乘积 9、图像系统 9.1外周采集、处理、存储20482矩阵 9.2采集帧率：0.5 - 6帧 /秒 9.3最大采集帧率：≥6帧/秒 9.4心脏采集、处理、存储10242矩阵：15 - 30帧 /秒 9.5实时减影 9.6脉冲透视 9.7床旁可直接选择透视剂量：≥3档 9.8可存储单幅及序列透视图像≥2000幅的连续动态透视图像，透视序列可以同屏多幅图像形式显示于参考屏上 9.9最大脉冲透视速度：≥30幅/秒 9.10最小脉冲透视速度：≤3.75幅/秒 9.11具有透视末帧图像保持功能 9.12硬盘图像存储量：≥50,000幅 9.13后处理功能包括：改变回放速度、选择路标图像、电子遮光器、边缘增强、图像反转、附加注解、快速选择图像、移动放大、可变速度循环放映、造影图像自动窗宽、窗位调节、重定蒙片、手动自动像素移位、最大路径和骨标记 9.14血管序列实时DSA功能和DA功能 10、测量分析（主机系统） 10.1主机系统具备左心室分析软件，可测量舒张末期和收缩末期容积、射血分数、每博量测定，三种方法以上室壁运动曲线测量。 10.2主机系统具备冠脉分析软件，所选血管段直径、狭窄信息、截面积、狭窄百分比等测量。 11、旋转采集 11.1L臂旋转采集C臂旋转速度：≥55度/秒，有效覆盖范围：≥240度 11.21024采集，最快采集速度：≥30幅/秒 11.3可实时减影 12、网络与接口 12.1具有DICOM Send功能 12.2具有DICOM Print功能 12.3具有DICOM Query/Retrieve功能 12.4具有DICOM Worklist功能 12.5具有DICOM MPPS功能 12.6激光相机接口 12.7高压注射器接口 13、附件 13.1具备整个系统的升级能力 13.2具有双向对讲系统 13.3具有图像处理操作面板 13.4具有红外遥控器至少2个 13.5红外遥控器具有激光灯指示功能 13.6具有悬吊式射线防护屏 13.7具有床旁射线防护帘 13.8具有悬吊式手术灯 13.9具有中文操作手册 13.10具有输液器吊架 13.11具有双侧臂托一对 13.12具有头托 13.13具有桡动脉穿刺臂托 13.14提供多功能脚闸 14智能路图功能 14．1可针对脑血管、胸部、腹部等不同检查部位，设置专门的路图参数，并可在床旁液晶触摸屏上直接进行参数调整 14．2可在床旁液晶触摸屏上选择针对导管引导、打胶、放置弹簧圈等不同介入操作的专门路图模式 14．3医生可自定义针对特殊介入操作类型的路图显示模式 14．4在不同路图模式下，可对路图中的减影血管影像、介入植入物（导丝导管、胶、弹簧圈等）、解剖背景的亮度进行分别的独立调节，以满足复杂介入操作引导的需要 14．5液晶触摸屏上具有专门的路图运动伪影自动消除键，可随时对由于病人微小运动导致的路图伪影进行自动实时补偿校正，有效减少运动伪影的影响 15、组合蒙片功能 15.1可对用于实时DSA的蒙片数量进行实时组合优化，以明显降低蒙片的背景噪声，显著提高DSA的图像质量 15.2可对用于实时DSA的蒙片数量进行实时组合优化，在保持相同噪声水平的前提下，明显降低辐射剂量 15.3在实时DSA图像显示前的瞬间，可显示组合蒙片图像 15.4可对组合蒙片的数量调整，最大组合蒙片数量≥6幅 15.5可针对不同检查部位进行蒙片数量的个性化组合，以满足不同部位的成像特点 16、射线剂量防护技术： 16.1采用铜滤片自动插入技术消除球管软射线，最厚≥0.9mm 16.2插入铜滤片数≥3片，具备自动和手动两种方式 16.3具有管球内置栅控技术 16.4透视图像存储功能：≥2000幅透视图像连续存储 16.5透视冻结图像上可实现无射线调节遮光器、滤波片位置 16.6具有射线剂量监测功能，透视时，表面剂量率显示；透视间期，显示积累剂量，区域剂量和剂量限值 16.7具有床下防护铅帘，悬吊式防护铅屏 17、高级三维重建功能 17.1有独立的原厂原装三维重建工作站硬件和软件 17.1.13D全流程实时逐步引导采集功能，智能提示造影剂用量及曝光参数 17.1.2床旁触摸屏可即刻显示三维影像，并可直接放大、缩小、旋转、标记、测量、分割三维图像 17.1.3三维影像可实现矢状位/冠状位/轴位同步实时显示 17.1可在床旁触摸屏上实现多曲面重建，3D两点间测量等功能 17.2机架旋转速度：≥55度/秒，覆盖范围：≥240度 17.3机架可在头位及侧位进行三维采集 17.4具有体积/表面重建,最大密度投影、模拟机架位、钙化斑成像、透明血管成像功能 17.5具有局部放大重建 17.6具有专用脊柱三维采集程序及脊柱重建功能 17.7具有距离测量、体积测量功能 17.8具有三维自动血管分析 17.9仅造影序列便可重建出三维图像；无需蒙片序列，减少曝光，加快手术进程，自旋转采集起至重建结束的时间：≤12秒 17.10可直接在床旁触摸屏上进行机架位置存储以及测量功能 17.11当选定最佳三维图像观察角度，机架可自动跟踪定位到此投照角度 17.12当机架投照角度转动时，三维图像跟随机架实时转动，保持相同观察角度，无间隔时间，并支持无射线环境下 18动脉瘤形态学分析 18.1自动计算动脉瘤动脉瘤瘤颈、瘤体体积、瘤体直径 18.2具备介入导管头模拟塑形功能 18.3具备虚拟支架植入功能 19虚拟内窥镜功能 19.1可利用三维数据自动生成内窥镜视角图像 19.2可生成内窥镜视角视频，便于医生观察血管内部病变 19.3具备血管曲面重建以及大范围血管拉直功能 20类CT软组织成像功能 20.1能提供原厂类CT的软组织图像，能够进行机架正位和侧位的类CT采集，以满足头部、胸部、腹部、盆腔、脊柱、四肢部分的采集和重建 20.2能在床旁实现任意角度断面的观察，并可调节层厚，窗宽，窗位等CT参数 20.3单次类CT采集有效覆盖范围：≥200度 20.4最快采集速率：≥60帧/秒 20.5最快采集时间：≤5秒 20.6类CT图像采集，实现全流程实时逐步引导功能 20.7三维重建和类CT重建硬件一体化设计，实现二者融合匹配显示 20.8仅需一次旋转采集即可实现三维重建和类CT重建 20.9旋转采集数据能够自动传输至工作站并自动重建，整个过程无需人为参与 20.10具备专用的金属伪影消除采集程序，消除金属植入物和支架的影响 20.11具备专用的BMI噪声抑制程序 20.12具有颅内支架精晰显影功能 20.13选取最佳三维图像角度时，机架角度能够跟踪三维图像视角变化 21双期类CT成像功能 21.1通过C臂进行一次往复扫描，即可得到两个不同时相的类CT图像，如肝脏肿瘤增强扫描的动脉期和实质期，采用并行显示功能，可以分割多发肿瘤病灶。 21.2具备提前预设延时间隔时间功能程序 21.3可实现动脉期与实质期图像融合显示。 22开放式双期类CT成像功能 22.1既可以实现病人等中心的扫描，同时具备偏中心扫描模式，即可实现整个肝脏为中心的影像，提高肝脏的覆盖区域。 22.2扫描起止范围LAO：≥55度，RAO：≥185度 22.3采集帧速率：≥60帧/秒 23大血管结构融合导航 23.1检查血管和设备的位置，通过矫直、弯曲和横截面的重新格式来支持治疗计划 23.2在血管段的直形重构视图中，曲率从血管中提取，同时保留纵向和角度位置，包含显示血管直径沿段的图形 23.3增强导丝的可视性，拉伸的血管视图允许您在三个位置测量血管/管腔的直径和段/狭窄的长度 23.4环形标志可以用来标记血管支线 24售后要求 24.1负责设备到货搬运和安装就位。中标人负责机房结构、电源、线路等技术参数的设计，并提供图纸，以符合装机要求。中标人应派遣有经验工程师对设备进行的安装和调试，确保安装质量达到产品出厂技术标准。装机时间不超过 20天。 24.2提供整机免费保修 1年，保修期自设备安装完毕开始计算。保修期间要确保系统的正常运行，保证全年开机率(按365天/年计算)不低于95%，如达不到此标准，需按1：3（停机一天延长三天）天数延长，延长期中出现停机按同样比例要求延长保修期。 24.3设有专用报修电话，保证在接到设备故障报修通知后，维修工程师2小时内响应，6小时内到达现场检修，保修期内外（包括休息日和节假日）均能派出维修工程师到达现场维修。 24.4中标人应免费对采购人操作、维修人员进行一定时期内分期分批的正规的整套设备操作、维修、检测等内容的技术培训。 24.5随机提供操作说明书（含中英文）及维修说明书。 24.6免费提供设备远程维修支持 25.配套设施： 1.高压注射器*1 2.DSA适配心电监护仪*1 3.铅衣消毒柜*1 4.医用保温仪*1 5.不锈钢麻醉柜车*4 6.铅衣*15（无铅铅衣） 7.患者沟通室显示屏*1 | 套 | 1 | 是 |

### 04包：

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 单位 | 采购数量 | 是否为核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DR | 总体要求：通过X射线系统和数字平板探测器成像捕获系统，能方便地对全身包括胸部、四肢、头颅和腹部等部位进行立位、卧位和坐轮椅病人的检查，完成高分辨的数字化成像和自动影像处理。 一、无线数字平板探测器（2块） ▲1碘化铯非晶硅无线平板探测器，像素尺寸≤100微米，探测器像素矩阵≥4200x4200，且具备电缆供电的固定平板工作模式，平板探测器与主机同品牌。 ▲2最大空间分辨率≥5线对/毫米 ▲3DQE量子捕获效率（最大值）≥70% 4探测器外形尺寸规格≤46厘米x46厘米x1.5厘米 5探测器重量≤3.5公斤 6A/D数模转换≥16比特 ▲7探测器电池可快速拆卸更换 8主机具备探测器在线直接充电模式。 ▲9防尘防水标准达到IP56级别. 二、X射线高压发生器 ▲1X射线高压发生器，与主机同一品牌。标称电功率≥80千瓦。 ▲2高压产生方式:最高开关频率≥240kHz 3管电压范围40-150千伏 4具备自动曝光量控制功能 5最短曝光时间≤1毫秒 6最长曝光时间≥6秒 7摄影最小管电流≤10毫安；摄影最大管电流≥1000毫安。 ▲8摄影最小电流时间积≤0.1毫安秒；摄影最大电流时间积≥1000毫安秒。 三、X射线球管 1双焦点，焦点规格：小焦点≤0.6毫米，大焦点≤1.2毫米。 ▲2小焦点功率≥40千瓦，大焦点功率≥100千瓦。 ▲3阳极热容量≥400kHu 4高速旋转阳极，阳极转速≥8000转/分钟。 四、X射线束光器 1束光器具备手动调节投照视野方式以及根据预设自动控制投照视野 2束光器有LED射野灯光定时控制开关 3数字显示：SID,纵横向束光位置，X射线滤波板选择。 4束光器内置多片可供组合附加滤过片，可以组成多档位滤过板，档位数量≥3种。 五、悬吊式X射线球管机架 1五轴运动悬吊式X射线球管支架（水平面纵、横向；垂直方向；围绕水平轴、垂直轴旋转）。 ▲2X射线球管运动及旋转：水平面纵向X轴电动及手动驱动，水平面横向Y轴电动及手动驱动，垂直方向电动及手动升降，X线球管围绕水平轴电动及手动旋转。 ▲3X射线球管移动范围：水平面X轴≥310厘米，水平面Y轴≥220厘米,垂直方向升降≥150厘米。 ▲4X射线球管旋转角度范围：围绕垂直轴旋转角度范围≥+170/-155度；管围绕水平轴旋转角度范围≥+/-175度。 5悬吊X射线球管自动跟踪功能 5.1X射线球管可以垂直方向跟踪检查床面升降；X射线球管可以在垂直对中状态或倾斜角度状态跟踪检查床的探测器托架左右移动。 5.2X射线球管可在垂直状态或倾斜状态下自动跟踪垂直或倾斜状态的胸片架探测器托架升降；水平状态的X线球管可以垂直跟踪胸片架水平状态的探测器托架垂直升降。 ▲6悬吊X射线球管可在检查床及胸片架摄影位置进行全电动位置切换对中定位，同时也可在胸片架100厘米及180厘米双位置电动切换定位。 7X射线球管端近台操作控制 7.1可以同步显示患者检查信息列表 7.2可以同步进行曝光界面操作：SID、球管角度显示，采集界面包括患者姓名、性别、检查体位、KV与mAs的显示及调节，AEC显示及选择，患者检查体型显示及设置，滤过显示。 ▲7.3球管端近台操作屏，尺寸≥10英寸，可显示采集后的预览图像，并可确认操作。 8X射线球管端状态指示灯可指示：机架运动、曝光、设备故障、紧急制动等状态。 ▲9红外遥控装置，可以控制包含：胸片架升降；束光器视野、指示灯控制；自动跟踪、自动定位等功能。 六、胸片架装置 1探测器托架（bucky）垂直电动移动范围≥145厘米，翻转角度≥-20度-+90度。 2探测器托架支持43厘米X43厘米型探测器 3电离室自动曝光 4可更换滤线栅装置，滤线栅密度≥40线/厘米，栅格比≥10:1，摄影焦距满足100厘米-180厘米。。 ▲5立柱顶端状态指示灯可指示：机架运动、曝光、设备故障、紧急制动等状态。 6为保证胸片架安全性和稳定性，要求胸片盒与立柱连接支点位于胸片盒后方，非侧方的设计 七、固定检查床装置 1床面四方向浮动、升降固定安装检查床，可电动升降，升降范围≥27厘米。 2床面水平横向移动≥±14厘米 3床面水平纵向移动≥±38厘米 4检查床探测器托架支持43厘米X43厘米规格探测器 5脚踏式控制床面运动 6可更换滤线栅装置，滤线栅密度≥40线/厘米，栅格比≥10:1。 7床面最大承重≥290KG 8电离室自动曝光控制 ▲9双模式控制检查床运动：可通过床面侧导轨安装的控制手柄及脚踏式开关控制检查床面的升降及浮动，床面侧导轨安装的控制手柄可激活自动跟踪功能 八、主系统控制及图像处理系统 1系统控制（包含发生器）与信息、图像控制一体化设计。 2具备触摸屏操作、键盘操作、鼠标操作模式。 3主机工作站硬盘容量≥500G，图像存贮容量不小于5000幅（非压缩）。 4CPU主频≥3.6G 5主机内存≥16GB 6DVD光驱装置 7监视器尺寸≥23英寸 8接口支持：通过以太网输出DICOM-3.0格式图像,有传输、打印、存储、工作列表等功能。 9条形码病人信息输入 10图像处理功能 10.1图像放大功能 10.2病人资料显示 10.3边缘增强 10.4亮度调节 10.5对比度调节 10.6图像反转 10.7多频率窗/多灰度窗图像管理处理，提高图像显示动态范围，能够保证图像中高、低密度区域影响细节对比度清晰显示。 10.8根据解剖部分自动进行图像优化处理 10.9注释、测量功能 10.10图像打印排版功能 11具有中文界面选择，图形化摄影体位选择，体型选择等功能。 12 可视化辅助功能（人工智能功能） ▲12.1辅助摄影摆位（胸部正位）：通过识别患者3D影像，判断患者胸部正位摄影摆位是否满足需求。 12.2辅助自动曝光参数：通过识别患者3D影像，根据患者体型，系统推荐自动曝光控制（AEC）的曝光参数。 12.3自动限束器光野调节：通过识别患者3D影像，根据患者体型，系统提供自动束光器光野的大小。 12.4可视化限束器：通过实时视频，用户可在操作软件上虚拟调整束光器的位置与大小，并可相应匹配实际束光器的位置与大小。 12.5实时视频辅助引导：通过实时视频，可帮助用户进行患者摆位的调整。 12.6具备双可视化辅助组件 12.7可编辑、预设及实时语音提示功能输出接口 12.8摄影摆位姿势提示显示视频输出接口 13高级后处理软件 ▲13.1PICC管线增强显示处理软件，增强清晰显示管线。 ▲13.2气胸可视化处理软件：在一次曝光采集后可显示标准影像以及气胸清晰显示影像两幅。 ▲13.3骨抑制软件：通过处理可去除胸部影像中骨骼部分显示，达到显示软组织结构的显示效果。 13.4智能虚拟滤线栅，可不使用实体滤线栅，仅用软件处理，可达到降低散射线影响、降低影像灰雾、降低曝光剂量的目的。 13.5配置原厂体检专用套件（包含体检模式、尘肺病检查模式） 14DR全长摄影功能（全自动图像拼接）：1套 ▲14.1通过实时视频，用户在操作工作站即可观察并调整长骨图像曝光区域，系统可自动计算出所要采集的图像数量，定位机架做好采集准备。用户按下曝光键，系统可自动采集、自动拼接长骨摄影图像，全自动实现整个过程 14.2该功能可以完全在DR的一体化控制台上全自动的完成，无需额外的图像处理工作站 14.3该系统可以自动控制球管的角度摆动、相应的探测器位置跟踪对中（非球管与探测器同步平行运动方式）。 14.4最大连续曝光采集≤5幅影像（站立位） 14.5系统包含患者固定站立架、边侧滑槽及附件安转滑槽、一体化标尺，患者固定扶手 15配套设施： 机房防护工程以及预控环评。影像设备移机，以及机房辐射建设。 空气消毒机1台、除湿机1台、防辐射用品儿童、成人各3套(铅当量不低于0.5mmPb)(含铅衣、铅帽、铅围裙、铅方巾、铅围脖、铅眼镜)、货架（平铺铅衣），挂架2副，铅帘等配套设施必须满足医院实际需求。 | 套 | 2 | 是 |
| 2 | 数字化移动式摄影X射线机 | 主要功能与用途：该移动数字X射线摄影系统通过可适合病房、重症监护室、手术室等需要床旁数字X线摄影成像的需求，从而实现包括胸部、四肢、头颅和腹部等各部位进行立位、卧位和坐轮椅病人的检查，完成数字化成像和自动影像处理。 1、无线数字平板探测器：2块 1.1 该平板探测器与主机兼容使用 ▲1.2 探测器成像规格≥43厘米X 43厘米 ▲1.3 探测器像素尺寸≤100微米 ▲1.4 最大空间分辨率≥5.0线对/毫米 1.5 探测器外形尺寸规格≤46厘米x 46厘米x1.5厘米 1.6 探测器重量≤3.5公斤 1.7 A/D数模转换≥16比特 1.8 在电池供电无线模式下，可支持曝光次数不少于340次（8.5小时内） 1.9 探测器电池可拆卸更换 1.10 主机具备探测器在线直接充电模式。 ▲1.11 防尘防水标准达到IP56及以上。 1.12 探测器表面承重≥300公斤 2、系统控制及图像采集处理系统 ▲2.1 双显示器操作控制界面，主显示器≥ 21英寸，次显示器（球管端固定）≥10英寸，均可触摸屏操作。次监视器与主监视器功能同步，可以显示患者检查信息列表；采集界面包括患者姓名、性别、检查体位、KV与mAs的显示及调节，患者检查体型显示及设置；曝光后的预览图像显示等功能。 2.2 界面菜单为中文显示 2.3 主机工作站硬盘容量≥500G， CPU最大超频≥1.6GHz，系统内存≥16G 2.4 接口支持：通过以太网或无线方式输出DICOM-3.0格式图像,有传输/接收、打印、存储、查询、工作表等功能 2.6 图像处理功能 2.6.1 图像放大功能 2.6.2 病人资料显示 2.6.3 边缘增强 2.6.4 窗宽/窗位调节 2.6.5 动态范围调节 2.6.6 图像反转 2.6.7 多频率窗/多灰度窗图像管理处理，提高图像显示动态范围，能够保证图像中高、低密度区域影响细节对比度清晰显示 2.6.8 根据解剖部分自动进行图像优化处理 2.6.9 图像排版功能 2.6.10 根据不同颜色对不同患者图像处理的结果进行分类显示 2.7 IHE剂量报告及工作计划软件 ▲2.8 虚拟滤线栅软件。 ▲2.9 ICU专业图像处理软件包：包含管线增强显示成像软件以及气胸可视化成像软件 ▲2.10 儿科采集优化软件 ▲2.11 骨抑制成像软件 3、X线高压发生器及球管 ▲3.1 发生器标称输出电功率≥32千瓦 3.2 最高毫安秒≥ 630毫安秒 3.3 X线发生器曝光由自带充电电池系统支持 3.4 系统电源要求 100-240伏，50/60Hz 3.5 双焦点X线球管，焦点尺寸≤0.6/1.5 mm 3.6 X线球管阳极热容量≥200khu ▲3.7 遥控曝光装置：曝光控制，并支持遥控设备前后左右微动移动 4、机身及运动部件 4.1 X线球管支撑运动结构为旋转可升降立柱与水平伸缩横臂结构 4.1.1 X线球管横臂可垂直升降，球管横臂垂直升降范围≥120厘米， 4.1.2 X线球管立柱可升降，并可左右旋转，旋转范围≥+/- 270度 ▲4.1.3 X线球管水平横臂可前后水平伸缩，伸缩范围≥55厘米,球管焦点距离立柱中心最大伸展距离≥140厘米. 4.1.4 X线球管立柱左右旋转角度范围≥360度 4.1.5 X线球管可前后摆动，角度范围≥110度 4.1.6 X线束光器可旋转，角度范围≥+/-90度 4.1.7 各方向运动、旋转通过电磁锁止方式控制 4.2 双电机独立驱动方式 ▲4.3 机身最小外形规格，长x宽x高（驱动状态）≤144x56x140厘米 4.4 设备重量≤ 470公斤 4.5 探测器存储槽 4.6 便携式滤线器存储槽 4.7 文本、铅字、消毒液、手套等相对应专设储存位置 4.8 条形码阅读器 4.9 前置式触碰安全停止开关 ▲5 可视化曝光功能 5.1 可以配置“第三”块可视化曝光控制操作屏，其包含球管端摄像装置可无线方式将患者实时影像传送到操作人员的便携式操作界面中；可实时抓拍曝光，并可语音模式给与患者提示 5.2 二合一触摸屏便携式平板，屏幕≥10.5英寸，分辨率≥1920x1280,内存≥4GB，双核CPU。 6、完成该设备放射预评价及控评。 | 套 | 1 | 否 |

### 05包：

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 单位 | 采购数量 | 是否为核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用诊断X射线透视摄影系统（数字胃肠机） | 一、功能及用途 具备数字透视、数字点片摄影和数字DR摄影功能。可进行胸部和腹部透视、消化道造影、泌尿生殖系统造影、胆道造影以及下肢静脉等多种造影；可进行头颅、胸部、腹部和四肢等部位的DR摄影；也可用于在透视下进行骨折整复、取异物等。 二、技术要求 1、高压发生器 ▲1.1 输出标称功率≥80KW 1.2 逆变频率≥500KHz 1.3 摄影管电压范围：40KV~150KV 1.4 摄影最大管电流：≥1000mA 1.5 摄影 mAs：≥1000mAs 1.6 最短曝光时间：≤1ms 1.7 透视管电压范围：40KV~125KV 1.8 连续透视管电流：最小≤0.5mA，最大≥10mA 1.9 脉冲透视管电流：最小≤5mA，最大≥20mA 2、X 射线管组件 ▲2.1 原装X射线球管 2.2 球管焦点：大焦/小焦≤1.2mm/0.6mm 2.3 输入功率：大焦点≥100kW，小焦点≥40kW ▲2.4 阳极热容量：≥600KHU 2.5 管套热容量：≥2000KHU 2.6 旋转阳极速度：≥9700rpm 3、滤线栅 3.1 栅密度：≥230LPI/INCH ▲3.2 两块高密滤线栅，会聚距离分别为 100cm/180cm，专距专用 4、动态平板探测器 4.1 探测器类型：非晶硅动态平板探测器 4.2 有效面积：≥427mm×427mm 4.3 像素矩阵：≥3072 (H)×3072 (V) 4.4 像素大小：≤139μm ▲4.5 空间分辨率：≥3.7 lp/mm 4.6 数字灰阶度：≥16bit ▲4.7 连续透视最高帧频≥30fps；最高脉冲透视≥22fps 4.8 具备 AEC 电离室，即自动控制曝光参数功能 5、多功能岛屿式电动诊断床 ▲5.1 床身旋转角度：-90°~+90° ▲5.2 床面电动升降，升降范围≥790mm ▲5.3 床面距地面最低≤605mm 5.4 点片装置纵向移动：≥985mm 5.5 床面横向移动范围：≥315mm ▲5.6 具有自动摆位功能，且球管摆动 ＋45°~0°~－45° ▲5.7 为满足尘肺病筛查，球管电动拉伸，SID 焦距 1000mm~1800mm 5.8 有紧急制动装置和床边控制 ▲5.9 远距离活动式隔室遥控操作台：不少于4个重力感应操作杆分别或同时对床台倾斜、探测器纵向移动、摄影床床面移动、限束器等进行隔室控制 6、工作站 6.1 显示器：医用 2M 灰阶显示屏 6.2 具备报告生成以及报告打印功能，并内置多种可编辑报告模板 6.3 可与医院支持 DICOM3.0 标准的 PACS 系统相连，共享图像资料 6.4 标配长骨拼接功能（非手动拼接） 6.5 DAP 功能：标配硬件 DAP 电离室（非 DAP 软件功能） 7配套设施： 机房防护工程以及预控环评。影像设备移机，以及机房辐射建设。 空气消毒机1台、除湿机1台、防辐射用品儿童、成人各3套(铅当量不低于0.5mmPb)(含铅衣、铅帽、铅围裙、铅方巾、铅围脖、铅眼镜)、货架（平铺铅衣），挂架2副，铅帘等配套设施必须满足医院实际需求。 | 套 | 1 | 是 |

### 06包：

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 单位 | 采购数量 | 是否为核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 彩超（便携） | 一、设备名称及用途：高集成彩色多普勒超声诊断系统（便携），用于全身各器官超声诊断和相关科研，包括成人心脏、儿童心脏、胎儿心脏、腹部、妇产、泌尿、小儿、血管（外周、颅脑、腹部）、小器官、骨骼肌肉、神经、眼科、术中以及经食管超声心动图等。 二、技术要求： 1.主机系统性能概括 1.1 高分辨率液晶显示器≥15英寸, 分辨率≥1920×1080 ▲1.2 具备液晶触摸屏≥10英寸,可通过手指滑动触摸屏进行翻页，可俯仰调节角度≥60° 1.3 具备“自定义”功能的触控板 ▲1.5 TGC≥8段，可触摸屏及控制面板调节 1.6 LGC≥8段，可触摸屏调节 1.7 最大显示成像模式，一键全屏显示高清图像 2.系统成像技术 2.1 二维灰阶成像（部件）单元 2.1.1 空间复合成像技术，实时声束偏转技术 2.1.2 磁共振相素优化技术，高清斑点噪声抑制 2.1.3 实时自动持续优化 ▲2.1.4 高帧频实时解剖M型，360°范围内可平移可旋转 2.1.5 双屏同步实时显示，支持二维及彩色血流图像 2.1.6 实时和非实时高分辨率放大 2.1.7 支持扩展成像（线阵和凸阵） 2.1.8 具有穿刺针增强技术 2.2 频谱多普勒显示及分析系统 2.2.1 智能多普勒技术自动调节声束角度 2.2.2 实时自动多普勒分析 ，支持心脏探头 2.2.3 智能优化技术自动优化Doppler频谱 2.3 彩色血流成像（部件）单元 2.3.1 超宽频带血流技术 2.3.2 自适应彩色多普勒技术 2.3.3 智能优化技术自动优化彩色血流，单键自动调整取样框角度、位置。 2.3.4 实时双幅对比成像 2.3.5 实时彩色血流M型 2.3.6 彩色能量成像 2.4 组织多普勒成像 2.5 二次谐波成像（自然组织谐波成像） 3.先进成像技术 3.1 微视血流成像 3.2 应变弹性成像，支持线阵探头和腔内探头 3.3 造影成像 3.3.1 具备感兴趣区造影定量分析软件 3.3.2 具备微血管造影成像功能 3.4 左心室造影和低机械指数造影成像 3.5 多平面重建成像 3.6 时间-空间关联成像 ▲3.7 穿刺引导功能：支持相控阵、凸阵、微凸阵、线阵探头穿刺引导功能；凸阵探头穿刺引导角度≥5个；线阵探头穿刺引导角度≥3个。 4.测量和分析 (B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒、容积模式) 4.1 一般测量:距离(直线/曲线)、面积、周长(连续描记/点描记) 、角度、体积等； 4.2 多普勒血流测量及分析(含自动多普勒频谱包络计算); 4.3 产科测量: 包括全面的产科径线测量、NT测量、单/多胎儿孕龄及生长曲线、羊水指数、胎儿心脏功能测量等； 4.4 外周血管测量 4.5 心脏功能测量与分析 ▲4.6 自动、实时Doppler 频谱波形分析，实时和冻结状态下都可以进行分析 ▲4.7 自动二维心功能定量 ▲4.7.1 自动组织瓣环位移功能可自动对房室瓣环运动进行可视化定量分析，快速评估心脏整体功能 4.8 心脏自动应变定量 4.8.1 连接和未连接心电信号的超声图像均可在机分析 ▲4.8.2 全自动识别左心室切面并追踪，快速获得左心室整体应变值、左心室长径值、左心室18节段应变牛眼图和达峰时间牛眼图 5.图像存储与（电影）回放重显单元 6.参考信号：心电图和生理信号 7.DICOM 3.0版接口部件，包括有线和无线传输，打印，检索和通用格式 8.记录装置： 8.1 硬盘存储≥500GB 8.2 支持USB接口闪存 三、其他 1.系统通用功能 1.1 监视器：≥15”高分辨率彩色超薄液晶监视器，亮度可调 ▲1.2 触摸屏：≥10”触摸屏，且可调节俯仰角度0°-60° 2.标配3把探头： ▲2.1：相控阵探头：超声频率1-5MHz；凸阵探头：超声频率1-5MHz；线阵探头：超声频率5-12MHz。 2.2扫描速率：相控阵，全视野，17cm深度时，帧速率≥60帧/秒 ▲2.3扫描深度：≥40cm 3.4增益调节：B/D可独立调节，TGC分段≥8，LGC分段≥8 4.频谱多普勒 4.1 方式：脉冲波多普勒PW，连续波多普勒CW，HPRF高脉冲重复频率多普勒 4.2 多普勒探头与频率：电子扇形PW，CW 4.3 显示方式：B/D，M/D，D 5.配套设施设备：空气消毒机1台 | 套 | 1 | 否 |
| 2 | 彩超（心脏及血管） | 一、主要用于腹部、胎儿心脏、成人心脏、经食道心脏、新生儿、小儿、血管（外周、颅脑、腹部）、小器官、骨骼肌肉、神经、术中，造影、介入等方面的临床诊断和科研教学工作，能满足开展新的临床应用需求 二、技术要求： 1.1 主机成像系统： 1.1.1 高分辨率液晶显示器≥23英寸分辨率≥1920×1080,无闪烁，不间断逐行扫描，可上下左右任意旋转，可前后折叠 1.1.2 操作面板具备液晶触摸屏≥12英寸,可通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转 1.1.3 全新集束精准发射技术 1.1.4 脉冲优化处理技术 1.1.5 海量并行处理技术 1.1.6 自适应增益补偿技术 1.1.7 数字化二维灰阶成像及M型显像单元 1.1.8 解剖M型技术,可360度任意旋转M型取样线角度方便准确的进行测量 1.1.9 脉冲反向谐波成像单元 1.1.10 彩色多普勒成像技术 1.1.11 彩色多普勒能量图技术 1.1.12 方向性能量图技术 1.1.13 数字化频谱多普勒显示和分析单元 (包括 PW 、CW和 HPRF) 1.1.14 动态范围≥320dB 1.1.16 智能全程聚焦技术 1.1.17 智能化一键图像优化技术；可自适应调整图像的增益等参数获取最佳图像 1.1.18 空间复合成像技术，同时作用于发射和接收（作曲别针试验），支持所有凸阵、微凸阵和线阵成像探头 1.1.19 自适应核磁像素优化技术，改善边界显示，提高分辨率，减少伪像，支持所有成像探头，可分级调节≥5级 1.1.20 内置 DICOM 3.0 标准输出接口 1.2 先进成像技术 1.2.1 具备全屏高清放大功能，放大后图像显示区域尺寸≥23英寸，分辨率≥1920×1080。 1.2.2 超宽视野成像扫描技术 1) 测量功能,电影回放功能 2) 具备线阵、凸阵及容积探头 3) 结合成像技术如复合成像技术结合使用 1.2.3 超声声速自动校正技术 1) 针对肥胖及困难病人 2) 可用于乳腺检查，并可调整级别 3) 专门的预置条件 1.2.4 扩展成像技术：凸阵、微凸阵、线阵探头均具有此功能，且空间复合成像技术及斑点噪声抑制技术支持其扩展区域 1.2.5 组织多普勒技术，具有彩色，谐波，PW， M型多种模式，并有在机应变及应变率定量分析工具 ▲1.2.6 多影像实时对比联合诊断技术：主机可直接获取和浏览CT、NM以及MR，超声的DICOM图像，同屏对比既往和目前的超声图像，回顾实时的、存储的、输出的图像进行对比诊断 1.2.7 术者模式，可实时双屏显示，主屏幕与触摸屏实时同步显示扫描图像 1.2.8 造影成像技术 1) 高帧频造影模式：凸阵造影帧频≥50帧/秒；线阵造影帧频≥90帧/秒 2) 造影剂二次谐波成像单元,包含低MI实时灌注成像、中MI造影成像和高MI造影成像，采用脉冲反相谐波技术、能量调制技术以及多脉冲序列谐波造影技术 3) 可与复合成像技术、核磁像素优化技术结合使用 ▲4) 具有实时双幅造影对比成像模式，并可进行双幅实时同步测量 ▲5) 造影技术支持凸阵，线阵，腔内探头，相控阵，微凸探头 6) 具有造影计时器以及闪烁造影成像技术 7) 具备实时微血管造影成像技术 8) 具备组织抑制技术功能 9) 在机及离机造影时间强度曲线定量分析 10) 具备造影定量分析组织运动追踪技术，实时追踪被定量组织，消除因患者呼吸、运动等产生的组织位移 ▲11) 双微造影：造影及微视血流成像两项技术实时对比显示，在造影延迟相显示组织及肿瘤的血供 1.2.9 弹性成像技术 1) 实时软组织弹性成像技术，无需人工加压，具有灰阶，反转及彩色多普勒多种显像方式 2) 具备囊实性结构鉴别弹性成像技术 3) 具备浅表及腔内弹性成像 4) 主机内置一体化实时弹性定量分析技术，可对弹性图像进行直径面积对比分析、动态弹性应变分析、动态弹性参数成像 1.2.11 实时剪切波弹性定量技术，可实时对感兴趣区域内组织进行硬度定量评价 1) 支持腹部及浅表探头 2) 具有彩色编码功能，可双幅显示灰阶图与彩色编码图，并具有置信图模式 3) 取样框ROI可调节大小 ▲1.2.13 具有微视血流成像技术，支持凸阵、线阵探头，具有单独模式、增强模式及2D对比模式，具有多种map图可选。 1.2.14 血管中内膜自动测量与分析 1) 要求对感兴趣区域内自动测量，无需手动描计 2) 计算结果为一段距离内的平均值，提高测量的可靠性和可重复性，并可根据血管内中膜厚度不同进行优化设置 3) 脱机数据可输出 1.2.15 具备智能多普勒血管检查技术 1) 单键优化二维、多普勒图像质量 2)单键自动调整取样框角度、位置、取样门位置、角度等 ▲3)具备血流自动追踪技术，可跟随探头的移动实时追踪血管位置，自动调整彩色图像（包括取样框角度、位置等），自动优化频谱测量以保证测量值的准确性 1.2.16 脑卒中疾病诊断相关技术 1) 可自动记录颈总动脉和颈内动脉的近端、中端、远端的血流速度测量结果 2) 自动得到颈总动脉和颈内动脉血流速度峰值 3) 计算出颈内动脉和颈总动脉的血流速度峰值速度比 1.3 测量和分析： ( B 型、M 型、D 型、彩色模式) 1.3.1 一般测量：距离、面积、周长等 1.3.2 产科测量：包括全面的产科径线测量、NT测量、单/双胎儿孕龄及生长曲线、羊水指数、新生儿髋关节角度等 1.3.3 外周血管测量和计算功能 1.3.4 多普勒血流测量与分析 (含自动多普勒频谱包络计算) 1.3.5 心脏功能测量 1.4 图像存储 (电影) 回放重显及病案管理单元 1.4.1 数字化捕捉、回放、存储静、动态图像，实时图像传输，实时 JPEG 解压缩，可进行参数编程调节 1.4.2 硬盘≥1T（1024G），DVD／USB图像存储,电影回放重现单元2200帧 1.4.3 具备主机硬盘图像数据存储 1.4.4 病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等 1.4.5 可根据检查要求对工作站参数（存储、压缩、回放）进行编程调节 1.5 输入/输出信号 1.5.1输入：DICOM DATA 1.5.2 输出：S-视频、DP高清数字化输出 1.6 连通性：医学数字图像和通信 DICOM 3.0 版接口部件 1.7 探头接口选择：≥ 4个，微型非针式，并激活可互换通用 2.探头 ★2.1标配5把探头. 2.2探头要求 2.2.1腹部凸阵探头（1.0-5.0MHz） 2.2.2微凸探头（3-12.0MHz) 2.2.3高频线阵探头（3.0-12.0MHz） 2.2.4成人心脏单晶体（或冰晶或纯净波）相控阵探头（1.0-5.0MHz） 2.2.5小儿心脏相控阵探头（2.0-9.0MHz） 2.3 二维、彩色多普勒均可独立变频 2.4 类型：电子相控阵、线阵、凸阵 2.5 扫描深度≥40cm 6.6 穿刺导向：探头可配穿刺导向装置 2.7 二维显像主要参数 2.8 成像速度：相控阵探头，85°角,18CM深度时,帧速度≥55帧/秒 凸阵探头, 85°角,18CM深度时,帧速度≥45帧/秒 扫描线：每帧线密度≥320超声线 ▲2.9 增益调节：TGC增益补偿≥8 段，LGC侧向增益补偿≥8 段，B/M 可独立调节 2.10 高分辨率放大：放大时增加信息量，提高分辨率及帧率 2.11 声束聚焦：发射及接收全程连续聚焦 2.12 接收方式：独立接收和发射通道数, 多倍信号并行处理 3.频谱多普勒 3.1 显示模式：脉冲多普勒 (PWD)、高脉冲重复频率 (HPRF)、连续波多普勒（CW） 3.2 显示方式：B/D、M/D、D、B/CDV、B/CPA、B/CDV/PW；B/CPA/PW；B/CDV/CW 3.3 最大测量速度：PWD正或反向血流速度：≥ 10.0 m/s（0度夹角）；CWD:血流速度≥20.0m/s ▲3.4 最低测量速度：≤ 0.25mm/s (非噪音信号)； 3.5 Doppler及M型电影回放：≥48 秒 3.6 滤波器：高通滤波或低通滤波两种，分级选择 ▲3.7 取样宽度及位置范围：宽度 0.5mm至20mm多级可调 3.8 零位移动：≥9 级 3.9 显示控制：反转显示 (上/下)、零移位、B-刷新、D 扩展、B/D 扩展，局放及移位 3.10 实时自动包络频谱并完成频谱测量计算 4.彩色多普勒 4.1 显示方式：速度图 (CDV)、能量图 (CPA)、方向性能量图（DCPA） 4.2 彩色增强功能:彩色多普勒能量图(CDE/CPI);组织多普勒(TDI) 4.3 具有双同步 / 三同步显示(B/D/CDV) 4.4 彩色显示速度：最低平均血流显示速度≤5mm/s（非噪声信号） 4.5 显示控制：零位移动、黑白与彩色比较、彩色对比 4.6 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°～ +20° 5. 超声功率输出调节 5.1 B/M、PWD、COLOR DOPPLER 5.2 输出功率选择分级可调 6. 记录装置 6.1 主机硬盘容量≥1T（1024GB） 6.2 DVD-RW 或USB图像存储 6.3 USB接口≥5个，用于图像传输7.配套设施设备：空气消毒机1台 | 套 | 2 | 是 |
| 3 | 彩超（甲乳） | 用途：主要用于腹部、胎儿心脏、成人心脏、经食道心脏、新生儿、小儿、血管（外周、颅脑、腹部）、小器官、骨骼肌肉、神经、术中，造影、介入等方面的临床诊断和科研教学工作，能满足开展新的临床应用需求 一、 主要技术规格及系统概述： （一）主机成像系统： 1.1 高分辨率液晶显示器≥23.8英寸分辨率1920×1080,无闪烁，不间断逐行扫描，可上下左右任意旋转，可前后折叠 1.2 操作面板具备液晶触摸屏≥12英寸,可通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转 1.3组织抑制技术功能 （二）先进成像技术： 2.1具备全屏高清放大功能，放大后图像显示区域尺寸≥23英寸，显示比例≥16：9，分辨率≥1080p（1920x1080） 2.4线阵、凸阵及容积探头 （三） 多影像实时对比联合诊断技术： 3.1主机可直接获取和浏览CT、NM以及MR，超声的DICOM图像，同屏对比既往和目前的超声图像，回顾实时的、存储的、输出的图像进行对比诊断 (四) 术者模式： 4.1可实时双屏显示，主屏幕与触摸屏实时同步显示扫描图像 （五）造影成像技术： 5.1 高帧频造影模式：凸阵造影帧频≥50帧/秒；线阵造影帧频≥90帧/秒 5.2造影剂二次谐波成像单元,包含低MI实时灌注成像、中MI造影成像和高MI造影成像，采用脉冲反相谐波技术、能量调制技术以及多脉冲序列谐波造影技术 5.3可与复合成像技术、核磁像素优化技术结合使用 5.4具有实时双幅造影对比成像模式，并可进行双幅实时同步测量 5.5 造影技术支持凸阵，线阵，腔内探头，相控阵，微凸探头 5.6具有造影计时器以及闪烁造影成像技术 5.7双微造影：结合造影及微视血流成像两项技术，在造影延迟相显示组织及肿瘤的血供，帮助分辨肿瘤的良恶性 （六）具有微视血流成像技术，支持凸阵、线阵探头，具有单独模式、增强模式及2D对比模式，具有多种map图可选。 （七）血管中内膜自动测量与分析： 7.1要求对感兴趣区域内自动测量，无需手动描计 7.2计算结果为一段距离内的平均值，提高测量的可靠性和可重复性，并可根据血管内中膜厚度不同进行优化设置 7.3脱机数据可输出 （八）具备智能多普勒血管检查技术： 8.1单键优化二维、多普勒图像质量 8.2单键自动调整取样框角度、位置、取样门位置、角度等 8.3具备血流自动追踪技术，可跟随探头的移动实时追踪血管位置，自动调整彩色图像（包括取样框角度、位置等），自动优化频谱测量 （九）脑卒中疾病诊断相关技术： 9.1可自动记录颈总动脉和颈内动脉的近端、中端、远端的血流速度测量结果 9.2自动得到颈总动脉和颈内动脉血流速度峰值 9.3计算出颈内动脉和颈总动脉的血流速度峰值速度比 （十）测量和分析： ( B 型、M 型、D 型、彩色模式) 10.1 一般测量：距离、面积、周长等 10.2 产科测量：包括全面的产科径线测量、NT测量、单/双胎儿孕龄及生长曲线、羊水指数、新生儿髋关节角度等 10.3外周血管测量和计算功能 10.4 多普勒血流测量与分析 (含自动多普勒频谱包络计算) 10.4 心脏功能测量 （十一）图像存储 (电影) 回放重显及病案管理单元： 11.1 数字化捕捉、回放、存储静、动态图像，实时图像传输，实时 JPEG 解压缩，可进行参数编程调节 11.2 硬盘≥2T（1024G），DVD／USB图像存储,电影回放重现单元2200帧 二、系统技术参数及要求： （十二）系统通用功能： ▲12.1探头接口选择：≥ 4个，微型非针式，并激活可互换通用 （十三）探头要求： ★13.1配置5把探头 ▲13.2单晶体（或冰晶或纯净波）腹部凸阵探头（1.0-4.8MHz） 血管/小器官线阵探头（3.0-12.0MHz） 单晶体（或冰晶或纯净波）心脏相控阵探头（1.0-5.0MHz） 单晶体（或冰晶或纯净波）腔内探头（4-10MHz） 高频线阵探头（9.0-16.0MHz） （十四）二维显像主要参数 14.1成像速度：相控阵探头，85°角,18CM深度时,帧速度≥58帧/秒 凸阵探头, 85°角,18CM深度时,帧速度≥45帧/秒 扫描线：每帧线密度≥320超声线 ▲14.2 增益调节：TGC增益补偿≥8 段，LGC侧向增益补偿≥8 段，B/M 可独立调节 14.3 高分辨率放大：放大时增加信息量，提高分辨率及帧率 （十五）频谱多普勒： 15.1 最大测量速度：PWD正或反向血流速度：≥ 10.0 m/s（0度夹角）；CWD:血流速度≥28.0m/s 15.2 最低测量速度：≤ 0.25mm/s (非噪音信号)； 15.3 Doppler及M型电影回放：≥48 秒 15.3 滤波器：高通滤波或低通滤波两种，分级选择 15.4 取样宽度及位置范围：宽度 0.5mm至20mm多级可调 15.5 零位移动：≥9 级 15.6显示控制：反转显示 (上/下)、零移位、B-刷新、D 扩展、B/D 扩展，局放及移位 15.7 实时自动包络频谱并完成频谱测量计算 16.配套设施设备：空气消毒机1台 | 套 | 1 | 否 |

### 07包：

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 单位 | 采购数量 | 是否为核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 彩超（便携） | ▲一、用途：腹部、心脏、妇产科、泌尿科、肌骨、新生儿、术中、介入、血管、浅表组织与小器官。 二、技术要求： 1.1笔记本式彩色多普勒超声波诊断仪包括： 2.1.1≥15英寸高清晰度彩色液晶显示器 2.1.2数字化二维灰阶成像单元 2.1.3数字化彩色及能量多普勒单元 2.1.4数字化频谱多普勒显示和分析单元 2.1.5多角度空间复合成像技术 2.1.6智能化斑点噪声抑制技术 2.1.7自动优化功能 2.1.8实时宽景成像技术 2.1.9实时同屏教学软件 2.1.10M模式,具备彩色M模式及解剖M模式 2.1.11主机上实现实时及脱机状态M型扫描线可以以任意点为轴心360°旋转 2.1.12自适应彩色增强技术(可自动滤除运动伪影) 2.1.13编码脉冲反相二次谐波成像（可用于所有探头） 2.1.14整机重量≤4.6公斤（含电池） ▲2.1.15物理通道数≥128 2.1.17可视可调系统动态范围≥90db 2.1.18超声系统最大探查深度≥33CM 2.1.19实时三同步成像 2.1.20线阵探头凸型扩展技术 2.1.21自动射血分数测量功能 2.1.22穿刺针增强功能，且穿刺针增益可实时调节 2.1.23AUTO IMT颈动脉中内膜测量技术 2.1.24轨迹球操作 2.1.25中文操作界面,中文输入（包括报告、注释等） 2.1.26支持线阵应变式弹性成像 2.1.27支持TVI/TVD 组织多普勒 2.2测量和分析：(B型、M型、彩色M型、频谱多普勒、彩色模式) 2.2.1一般测量 2.2.2妇产科测量（包括孕期、预产期、胎重的分析及显示，胎儿生长曲线（单幅和多幅同时显示）、多数据对比图、子宫卵巢和卵泡的测量和计算以及全面的可编辑的报告功能） 2.2.3多普勒血流测量与分析 2.2.4实时多普勒自动包络、测量和计算 2.2.5心脏功能测量以及各瓣膜功能的测量、分析及报告 2.2.6外周血管测量与分析 2.2.7泌尿科测量与分析 2.3一体化图像存储与(电影)回放重现及病案管理单元 2.4一体化的剪贴板(在荧光屏上)可以存储和回放动态及静态图像 2.5内置固态硬盘≥512GB 2.6DVD 驱动器 三、探头规格及其他 3.1探头类型：支持凸阵，线阵，相控阵,经食道探头，经腔内探头 3.2标配3把探头： 3.2.1电子凸阵（1把）：探头频带范围2.0-5.0MHz 3.2.2电子线阵（1把）：探头频带范围6-12MHz， 3.2.3电子相控阵（1把）：探头频带范围2.0-4.0MHz 3.2.4凸阵探头有效阵元数≥192阵元 ▲3.2.5线阵探头具备可自定义按键，按键数量≥4 ▲3.2.6相控阵探头最大扩展角度≥120° 3.2.7扫描速率：B模式凸阵探头全视野，18cm深度时，帧速率≥50帧/秒 3.2.8扫描速率: B模式相控阵探头90度，18cm深度时，帧速率≥40 帧/秒 3.2.9可支持线阵探头≥5 3.2.10预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件， 减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节。 3.2.11 TGC调节≥6段 3.3频谱多普勒： 3.3.1最大测量速度： PWD：血流速度≥8.0 m/s CWD: 血流速度≥14.0 m/s PW最低测量速度5mm/s 3.3.2显示方式：B、M、B/M、B/M/CFI、B/D、D、B/CFI/D 3.3.3取样宽度及位置范围：宽度1mm至16mm；分级 | 套 | 1 | 否 |
| 2 | 彩超（心脏及血管） | 一、用途：以成人心脏、小儿心脏、新生儿心脏和胎儿心脏超声临床诊断应用和相关科研为主，支持实时二维和四维经胸和经食管超声心动图成像，覆盖外周血管、腹部、妇产科/盆腔、泌尿系统和前列腺、浅表组织与小器官、儿科、经颅超声、肌骨、体腔超声(经阴道/经直肠)、术中介入超声等检查全面应用。 二、技术要求 2.1彩色多普勒超声波诊断仪包括： 2.1.1显示器≥23英寸，分辨率≥1920×1080 2.1.2触摸屏≥12.0英寸 2.1.3具备电动控制操作平台，可在上下/左右/前后范围内灵活调节 2.1.4具备原始数据处理能力：能对存储后的动静态图像进行增益、彩色显示、多普勒基线位置、时间轴快慢以及多普勒角度校正等参数的调节。 2.1.5具备超声信号动态宽波束发射与接收系统，采用整场空间像素成像原理成像，一次性成像，无需调节焦点位置和数目，图像区域无聚焦点或聚焦带。 2.1.6具备智能像素优化技术：提高图像整体空间分辨率、对比分辨率和信噪比。 2.1.7具备特殊探头技术：具有面阵技术、声能放大、单晶体以及精准温控探头技术 声波自适应校正：智能矫正由患者体内自然存在的声速不均匀性引起的超声波失真的功能 2.1.8二维灰阶成像单元 2.1.8.1所有探头均为宽频、多点变频探头，基波频率、基波与谐波成像频率必须具体在屏幕上显示。 2.1.8.2具备超清斑点噪声抑制技术，支持二维和四维模式 2.1.8.3具备实时空间多角度复合成像，并支持彩色多普勒模式。 2.1.8.4具备心肌纹理成像模式：可增强瓣膜，腱索及心肌等细节结构的显示能力，该模式可叠加彩色信号，支持实时在机激活切换，支持成人经胸二维和四维探头。 2.1.8.5具备高清成像模式：通过双频率复合采集，提高组织分辨率和对比度。 2.1.8.6具备复合滤波：通过复合运算，增强组织边界的显示和解剖结构的平滑度。 2.1.8.7具备一键式实时自动连续优化图像技术，包括增益、对比度、侧向增益补偿。 2.1.8.8具备实时宽景成像技术，可前进和后退 2.1.8.9具备梯形扩展成像技术 2.1.8.10具备心尖扩展成像：相控阵心脏探头采用凸阵扩展技术，实现心尖宽视野显示。 2.1.8.11具备应变式弹性成像，具有质量指示器和弹性色条，可定量获取弹性指数及弹性比值 2.1.9彩色血流成像单元 2.1.9.1具有二维彩色模式、四维彩色模式、能量图模式、速度方差模式、彩色M型模式等多种模式 2.1.9.2具备具体彩色多普勒频率显示，并独立分级可调，≥8级 2.1.9.3具备二维和彩色同步双幅实时显示，亦可应用于冻结和存储的回放图像 2.1.9.4具备组织内彩色优先显示功能，以显示组织内低速血流 2.1.9.5具备彩色去除功能，能在实时、冻结、存储的图像上独立去除彩色信号。 2.1.9.6具备在冻结和回放的彩色模式下，再次调节彩色图谱、编码方式、方差模式、彩色/组织优先、彩色增益、彩色反转、彩色基线、彩色叠加等多项参数，应用于诊断。 2.1.9.7具备彩色帧频独立调节能力 ▲2.1.9.8具备二维灰阶血流显像：非多普勒原理，直接提取微弱的血细胞回声进行成像。 2.1.9.9具备方向性灰阶血流显像：基于灰阶血流信号，同时提供彩色血流方向性显示。 2.1.9.10具备内置原厂冠脉血流显像软件，能有效去除心腔彩色噪音，显示冠脉血流。 2.1.9.11具备血流向量成像技术：通过超高帧频成像对血细胞运动轨迹进行追踪，以线条、箭头形式通过颜色编码显示心腔内血流动力学的真实状态。 2.1.10频谱多普勒显示单元及分析系统 2.1.10.1具有PW、CW、HPRF、LPRF等多种模式 2.1.10.3多普勒频率显示、独立可调 2.1.10.4具备自动频谱优化技术，一键控制，自动调整频谱至最佳范围 2.1.10.5具备高性能实时双同步、三同步功能，随时可切换 2.1.10.6具备自动角度纠正功能，以适应不同角度血管检测 2.1.10.7具备实时扫描中的图像参数调节，包括增益、基线位置、时间轴快慢、角度校正、噪音抑制、对比度、彩色图谱等的调节，也同样能应用于已经冻结或存储后的图像 2.1.10.8具备频谱自动分析系统：包括实时自动包络、冻结后自动包络、手动包络；自动计算各血流动力学参数，参数可根据客户需要灵活选择 2.1.10.9具备心脏频谱自动测量：可对心脏瓣膜彩色血流频谱及组织多普勒频谱进行多个心动周期的识别并命名，同时进行自动测量并将结果导入到报告系统 2.1.11组织多普勒成像单元 2.1.11.1具备实时一键式组织速度成像、组织追踪图成像、组织同步化成像、组织应变及应变率成像 2.1.11.2具有多普勒信号去除功能，能在实时、冻结、存储的图像上独立去除组织多普勒信号。 2.1.11.3组织多普勒信号可直接转换为组织追踪图、组织同步化图、应变图和应变率图。 2.1.11.4具备在机组织多普勒同步化显像，并具有心肌同步化牛眼图。 2.1.11.5具备在机同时显示多个节段的心肌速度曲线、位移曲线、应变及应变率曲线 2.1.11.6定量曲线能自动导入主动脉瓣及二尖瓣开放关闭时间 ▲2.1.11.7支持实时三平面成像 2.1.12组织谐波成像单元 2.1.12.1具备编码二次谐波技术 2.1.12.2具备编码脉冲反向谐波技术 2.1.12.3具备谐波频率和基波频率同时显示 2.1.13超声造影成像单元 2.1.13.1编码脉冲反向谐波技术和超声调制信号用于造影剂成像 2.1.13.2支持左心室造影 2.1.13.3支持血管/腹部造影成像 2.1.13.4支持低机械指数的心肌灌注造影成像 2.1.13.5支持经胸二维及四维探头 2.1.13.6支持食道矩阵容积探头 2.1.13.7具有实时四维造影 ▲2.1.13.8具有三平面造影 2.1.13.9支持负荷超声成像下的心肌灌注造影 2.1.13.10具备flash，机械指数可调,可心电触发和时间触发，长度可调 2.1.13.11具有双时钟计时，存储时间长短可调 2.1.13.12可实时前向存储、实时回放存储、编辑后存储等多种方式 2.1.13.13具有在线及离线时间-强度曲线分析工具，能按wash-in/wash-out分析数据 2.1.13.14分析结果自动导入系统工作表进行存储 2.1.14负荷超声成像单元 2.1.14.1内置专业负荷超声模块，包括运动负荷、药物负荷 2.1.14.2可自定义编辑模板 2.1.14.3支持自动转换所需切面、所需测量和检查阶段，自动保存频率和增益等成像条件应用于下一检查阶段 2.1.14.4负荷超声模块内置心肌长轴应变分析功能，在线即可实现不同负荷阶段的心肌应变大小及达峰时间离散值，提供17和18节段牛眼图显示、曲线显示模式、解剖M型显示模式等，并可同屏对照显示。 2.1.14.5回放时自动显示基础状态下的对比图像，自动同步心动周期 2.1.14.6支持二维、多平面和四维成像模式 2.1.14.7支持造影成像 2.1.14.8支持经食管四维探头 2.1.14.9可结合组织多普勒，并能定量分析 2.1.14.10支持室壁运动评分 2.1.14.11内置在同步化治疗评估模板 2.1.15四维成像单元 ▲2.1.15.1四维成像单元支持成人、儿童经胸容积成像探头及成人经食道容积成像探头 2.1.15.2所有四维探头均需具有二维、彩色、PW、CW、M型、任意角度直线与曲线解剖M型、组织多普勒、多平面及四维、负荷超声、超声造影等全部功能模式 2.1.15.3单心动周期全容积成像模式: 单心动周期实时90°×90°全容积成像，无需心电门控触发，无需拼接成像，该模式支持全容积彩色血流显示，且支持经胸四维成像与经食道四维成像 2.1.15.4多心动周期全容积成像，拼接的心动周期个数可选择数≥6个 2.1.15.5自动显示四维各标准切面图像：基于一个切面容积图像，即可一键式获取其他切面容积图像，无需手工剪切，显示切面数≥6个 2.1.15.6智能四维视野：通过系统预设的条件，仅需一个按键，即可快速的获取二尖瓣、主动脉瓣、左心耳等结构的四维模式、四维血流模式以及多平面模式等。 2.1.15.7四维成像角度预设值，根据不同观察部位自由选择，角度预设个数≥4个 2.1.15.8智能解剖标记：以不同颜色的标记点对二维或四维图像进行解剖结构的标定后，会自动将二维图像和四维图像的同一结构进行关联，在调节容积图像的过程中，标记可随解剖结构的空间位置变化而随之移动，标记透明度可调。可支持4D/2D及实时双平面模式。 2.1.15.9具有四维局部放大和感兴趣区取样框功能，实时双平面观察，方便局部结构成像 2.1.15.10容积帧频可独立调节 2.1.15.11高帧频容积采集技术，不降低空间分辨率，而获取高帧频的容积图像。 2.1.15.12四维空间噪音抑制，降低四维图像和基于四维的二维图像的噪音信号 2.1.15.13四维心尖扩展成像技术，扩展心尖显示视野 2.1.15.14具备四维彩色模式，并灰阶与彩色比例可调，可单独显示四维彩色血流束 2.1.15.15具备断层超声成像，具备5、7、8、12切面可选 2.1.15.16具备实时双平面 ▲2.1.15.17实时三平面成像：一次扫查同时获取同一心动周期三个切面的图像，切面之间的角度任意可调，支持二维、彩色，组织多普勒等模式, 可运用于负荷超声和左室造影 2.1.15.18任意两点剪切容积成像 2.1.15.19智能切面显示:对实时或存储容积数据中，可在XYZ轴进行任意位置的二维切面显示内部结构，不同维度的二维切面和容积图像进行交互式参照与切割，也可在其中一个二维切面上选择两个不同的切割线进行分别的位置调整得到与之垂直的相关断面的显示。可在各个二维切面上进行长度、面积测量。 2.1.15.20实时三维以及实时三维彩色模式下，一键快速镜向反转功能 2.1.15.21立体成像：采用红蓝偏光技术，立体显示心脏结构 2.1.15.23心脏内腔镜四维成像：可在实时或回放模式下对4D TEE或TTE数据，采用光源投照法，呈现心脏四维类解剖结构的显示，其中光源深度、光源数量（≥2个）及光源方向均可调节，按照视觉习惯将感兴趣区加亮显示，增加立体显示效果，突出显示病变部位及组织毗邻关系。 2.1.15.24具备四维容积透明血流渲染模式，可对四维容积彩色数据透明度进行调节，避免彩色血流对组织或深部血流的遮挡，可辅助操作者甄别复杂血流动力学特征。 2.1.15.25双视野四维容积成像：可实时或对回放的四维图像进行处理，获取双容积视野成像对面观，动态显示两个相反视角的四维容积图像。 2.1.16.26具备虚拟存储功能，四维容积图像编辑后可再次存储，不占用系统内存 2.1.17 扫描助手功能：客户自定义操作流程、成像模式设定、测量等操作，减少击键次数，提供在线和离线编辑器，不同设备间可复制使用。 2.2测量和分析： (B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒、心脏容积模式) 2.2.1一般测量功能：直径、面积、体积、狭窄率、压差等 2.2.2心脏功能测量与分析 2.2.2.1直线解剖M型和曲线解剖M型 2.2.2.2基于人工智能（AI），自动识别标准切面并选择图像质量最佳的心动周期进行心内膜运动轨迹的追踪，进行二维心功能测量，支持单平面和双平面计算 2.2.2.3具备在二维图像模式下的心脏腔室自动测量：智能识别心室收缩末和舒张末时间点，自动测量左室内径、室间隔及左室后壁厚度、EF值等信息，提高心脏腔室测量的准确率和重复性。 2.2.2.4自动一键射血分数 （EF） 测量：基于 AI 的自动 ROI 检测算法在有或没有 ECG 信号的情况下完成射血分数 （EF） 测量，除了启动测量工具和批准结果外，无需手动干预。 2.2.2.5在线斑点追踪定量分析: 基于人工智能（AI），可自动识别切面并选择三个质量最佳的心动周期进行心肌斑点信号的追踪，分析心肌收缩期长轴峰值应变、收缩后收缩指数、提供17和18节段牛眼图、曲线显示模式、曲线解剖M型显示模式等。并可同步显示双平面Simpson法EF值。支持在常规成人及小儿心脏探头、经食道探头、心脏容积探头上实现。 2.2.2.6基于二维斑点追踪技术，可直接分析长轴心肌收缩期峰值应变达峰时间、峰值应变离散，提供17和18节段牛眼图显示，以显示和评价心肌二维同步性 2.2.2.7自动一键式左室长轴应变分析：基于 AI 的自动 ROI 检测算法完成左室长轴应变(AFI LV)工作流程，除了启动测量工具和批准结果外，无需人工干预 2.2.2.8具备专用二维左心房定量工具：基于斑点追踪技术，可提供左心房整体应变数值（包括：储备、管道、收缩期）及应变变化曲线，排空分数及左房容积数据（包括四腔和两腔切面） 2.2.2.9具备专用二维右心室定量工具：基于斑点追踪技术，可提供整体应变（6节段）、游离壁应变（3节段）和三尖瓣位移TAPSE参数。 ▲2.2.2.10心肌做功定量分析：分析左心整体和局部的做功情况，包括做功指数、整体有效做功、整体无效做功、整体做功效率等参数。 2.2.2.11基于心脏容积图像的斑点追踪技术，能够在同一心动周期中提供左心室各节段的以下应变参数:径向、长轴、环形、面积应变、拧转、扭矩。在线和离线均可实现，提供≥17节段牛眼图显示及曲线显示、自动存入报告系统。 2.2.2.12四维自动左室定量分析：提供EDV、 ESV、EF、SV、CO等心功能分析参数。 ▲2.2.2.13三平面心肌斑点追踪技术：基于斑点追踪技术，对来自同一心动周期的三个平面进行心肌斑点追踪，分析左心室各节段的应变。 2.2.2.14能在容积图像上进行直线和面积测量。 2.2.2.15具备基于四维容积数据的二尖瓣定量分析工具。 2.2.2.16具备基于四维容积数据的主动脉瓣定量分析工具。 2.2.2.17基于容积数据的右心室定量分析工具，可提供右心室容积数据如ESV、EDV、SV、EF等数据，亦可提供RV Dd base、RV Dd mid、RV Ld、TAPSE三尖瓣环位移和FAC面积变化百分数等参数。 ▲2.2.2.18具备主机内置四维左房功能定量工具：通过使用实时四维经胸容积探头，采集左房四维数据，提供左房最大容积、最小容积、PreA容积及左房容积指数，同时能够提供左房三个时相（储备期、管道期、收缩期）的长轴应变、圆周应变等参数。 2.2.2.19具备儿科心脏Z-score评分系统 2.2.3产科测量软件包 2.2.3.1内置产科测量软件包，包含胎儿生长分析数据与图表 2.2.3.2胎儿生长发育曲线显示，支持多胞胎对比 2.2.3.3可根据用户需要选择欧洲、美国和亚洲人群的计算公式，亦可自定义公式。 2.2.3.4包含卵巢与子宫测量报告 2.2.3.5测量结果自动导入主机内置工作表，并可自动生成报告输出与打印 2.2.4血流测量与分析: 频谱多普勒实时自动包络，参数可自定义设定。 2.2.5血管内中膜自动测量 2.2.6曲线面积测量 2.2.7对不同阶段获得的测量值和图像进行同屏对比，可比较手术前后的测量值变化。 2.3图像存储与（电影）回放重现单元 2.3.1超声图像静态、动态存储，原始数据回放重现 2.3.2动态图像、静态图像以AVI、JPEG或MPEGVue格式直接存储于可移动媒介 2.3.3支持压缩和高清DICOM图像传输 2.3.4在屏剪帖板和多画面同屏回放功能，不同检查日期所存的图像可以回放至同一屏幕比较分析 2.3.5USB接口支持U盘或移动硬盘快速存储屏幕上的图像 2.4参考信号：心电、心音、脉搏波、心电触发 2.5输入/输出信号: 2.5.1输入：ECG, USB 2.5.2输出：DVI-D，音频，USB 2.6图像管理与记录装置： 2.6.1内置图像管理系统 2.6.2内置SSD固态硬盘存储≥1TB，其中可用于图像存储空间≥750GB 2.6.3可扩展的存储装置：大容量移动硬盘、DVD-RW、DVR等 2.7连通性： 5.7.1医学数字图像和通信DICOM3.0版接口部件，支持高清DICOM传输 5.7.2支持局域网/PACS/HIS等直接存储、查询与调阅 2.7.3支持DICOM打印 三、其他 3.1系统通用功能 3.1.3操作面板具有的触摸屏能进行图管理、图像预览和动态图像播放功能、图像输出操作等。 3.1.4操作面板两侧有文件放置盒、耦合剂放置区等外部设备 3.1.5探头接口：激活探头接口数≥4个 3.1.6触摸屏具有探头接口和探头显示功能、预设条件显示 3.1.7 3.1.8 3.2探头规格 3.2.1频率：所配探头均为宽频带多点变频探头，中心频率可选择≥4种 3.2.2二维、彩色、多普勒均可独立变频 3.2.3类型：可支持心脏矩阵探头，相控阵、凸阵、微凸阵、腔内、线阵、经食道及术中探头 3.2.4B/D兼用：相控阵B/PWD/CWD，线阵B/PWD，凸阵B/PWD 3.2.4标配4把探头。 3.2.5探头要求: 成人单晶矩阵探头：1.0-5.0MHz 成人相控阵探头：1.0-5.0MHz 电子线阵：2.0-10.0MHz 经食道矩阵容积探头：3.0-8.0MHz 成人凸阵：1.0-6.0MHz 3.3二维灰阶显像主要参数 ▲3.3.1成人相控阵探头扫描角度：10°-120°选择 3.3.2成像速率: 相控阵探头：90o，18cm深度时，帧速率≥100帧/秒 经胸相控阵容积探头：极限帧频≥1000 ，90°×90°、16cm深度时，帧频≥45 经食管矩阵容积探头：极限帧频≥750 3.3.3二维灰阶成像≥256灰阶 3.3.4支持高清晰局部放大，放大时增加信息量，提高分辨率和帧频 3.3.5回放重现：灰阶图像回放≥5000幅，允许12窗口同屏回放, 多窗口时允许不同时期的图像和实时图像对比 3.3.6增益调节：STC分段≥8，B/M可独立调节 3.3.7二次谐波：所配探头支持二次谐波，相控阵探头谐波数≥6组 3.3.8心脏扫描深度≥30cm ▲3.3.9腹部探头扫描深度≥50cm 3.4频谱多普勒成像参数 3.4.1方式： PWD, HPRF，LPRF，CWD 3.4.2多普勒发射频率： 扇扫：≥八段 线阵：≥三段 凸阵：≥六段 3.4.3最大测量速度： PWD：血流速度≥7.6m/s CWD：血流速度≥12m/s 3.4.4最低测量速度：≤2mm/s(非噪声信号) 3.4.5显示方式：B、M、B/M、B/M/CFI、B/D、D、B/CFI/D 3.4.6电影回放：≥90秒 3.4.7零位移动：≥6级 3.4.8取样宽度及位置范围：宽度1-16mm；分级可调 3.4.9显示控制：反转显示(左/右；上/下)、零移位，B—刷新(手控、时间、ECG同步)、D扩展、B/D扩展，局放及移位 3.4.10频谱自动包络并完成测量，参数可自定义，可于实时、冻结和回放图像上完成 6.5彩色多普勒成像参数 3.5.1显示方式：速度显示、能量显示、方差显示、彩色心肌速度多普勒显示、彩色心肌位移多普勒显示 3.5.2实时二同步/三同步显示 3.5.3彩色显示帧频： 相控阵扇扫探头、90°角，18cm深满屏显示，彩色显示帧频≥19帧/s 相控阵扇扫探头、90°角，18cm深满屏显示，彩色组织多普勒帧频≥139帧/s 3.5.4显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围： -30°- +30° 3.5.5显示控制：零位移动分±10级、黑/白与彩色比较、彩色对比 3.5.6彩色显示速度：最低平均血流显示速度：≤10mm/s ▲3.5.7实时组织多普勒速度成像、实时组织多普勒位移成像,可M型、直线解剖M型、曲线解剖M型及频谱分析。 3.6超声功率输出调节:B/M、CWD、PWD、Color Doppler输出功率可调 | 套 | 1 | 是 |
| 3 | 彩超（妇产） | 一、用途说明：妇产科、腹部、胎儿心脏、新生儿、心脏、泌尿科、浅表组织与小器官、颅脑、肌骨、外周血管及科研的超高端实时三维（四维）彩色多普勒超声诊断仪，满足产科超声诊断，妇科疑难病例超声诊断，胎儿畸形产前诊断及科研。 二、技术要求 1 、物理规格： 1.1具备主机平台。 1.2主机显示器：≥23.5英寸LCD或LED或0LED或HD Max显示器，分辨率1920×1080。 ▲1.3主机液晶触摸屏≥15英寸。 1.4操作控制台，可单键电动垂直调节高度，并可左右转动、前后移动和锁定。 1.5 ≥4 个激活成像探头接口，可通用互换。 1.6频率：超宽频变频探头, 频段及频率数字双重显示模式，探头频宽可选择≥3种，多普勒可选不同频宽。 ▲1.7 标配5把探头，要求如下： 凸阵探头（1把）：2—9MHz，最大显示角度≥110°，≥192阵元。 凸阵容积探头（1把）：2—9MHz，二维最大显示角度≥90°，≥192阵元。 腔内容积探头（1把）：4-12MHz，二维最大显示角度≥185°，≥192阵元。 线阵探头（1把）：3-8MHz，≥192阵元 腔内探头（1把）：4-9 MHz，二维最大显示角度≥185°，≥192阵元 1.8类型：支持凸阵、线阵、相控阵、术中、凸阵容积、线阵容积、腔内容积探头。 1.9探头技术：具备手势感应探头技术或探头智能响应技术或无线探头技术或具备相控阵容积探头技术。 1.10主机具备一体化耦合剂加热装置. 2系统成像 2.1具备二维灰阶成像单元、彩色多普勒单元、能量多普勒成像单元、脉冲多普勒成像单元、连续多普勒成像单元、实时三维（四维）成像单元。 2.2 空间复合成像，获得更佳的二维图像质量,声束偏转线数≥9条，≥8级别可调。 2.3 自适应核磁像素优化技术或类似技术，支持2D/3D/4D模式，支持灰阶、彩色模式。 2.4 二维凸阵探头及线阵探头可以支持连续波多普勒成像，便于进行胎儿心脏血流速度测量。 2.5 二维灰阶成像模式下血流直接显示技术或类似技术，无需造影剂，无需彩色多普勒模式，即可对血流进行实时显示，无彩色取样框限制。 2.6 立体血流成像技术，常规二维探头即可呈现立体血流形态，增强血流边界的显示及可视化效果。能支持二维凸阵、二维线阵、二维腔内及二维相控阵探头。 2.7 具有二维高清血流显示技术,全面显示组织器官微血流灌注。 2.8 智能胎儿多普勒技术，可切换≥5种血流预设。 2.9 宽景成像或超宽视野成像，支持所有凸阵和线阵探头。 2.10 具备具备针对强回声结构产生的声影区图像进行增强优化的专用技术或者类似技术：帮助恢复被声阴影遮挡的组织和边界，提供从近场到远场均匀一致的图像品质。 2.11困难条件成像技术或高穿透率技术：轻松解决以往扫描困难患者，高体重指数，获得更清晰的图像。 2.12 内置子宫形态分类方法，可以直接根据示意图，判断子宫形态。 2.13 具备子宫内膜异位症标准超声图文评估流程助手或支持子宫内膜蠕动波分析功能。 2.14 具备子宫内膜肿瘤评估报告系统或具备腔内剪切波弹性成像功能。 2.15 具备子宫冠状面自动成像，同时可直接链接到内置的子宫形态分类图标，以方便记录子宫形状. 2.16 支持机械指数和热指数警报设置，可自定义声输出限制并将其设定到系统中，将在扫描时提供超预设警报。 2.17 扫描助手或类似功能，为预先设定的扫描程序，包含了模式转换，功能选择，自动测量，注解显示，可以明显缩短检查时间。 3. AI智能筛查系列技术 3.1 智能中枢神经系统检查：人工智能（AI ）工具，基于深度学习算法支持，通过自动寻找成像切面位置，显示3D容积数据中的检查胎儿大脑的推荐切面和测量来帮助提高工作效率。自动识别胎儿颅脑4个标准平面，自动同时测量6组生物指标。 ▲3.2 智能先心病筛查技术：AI-胎心检查导航，通过文字说明、参考图像和正常解剖结构示意图，分步指导如何识别正常解剖结构及扫描流程。AI智能生成四腔心切面、三血管/三血管气管切面以及心轴角度 3.3 智能盆底检查: 基于人工智能（AI），遵循国际规范,自动获得盆底测量，重复性好。自动寻找valsalva和缩肛状态下，最大裂孔平面位置;自动测量肛提肌裂孔的面积、周长、前后径和左右径。 ▲3.4 智能产筛切面识别：遵循 ISUOG 常规孕中期胎儿超声扫描实践指南，自动检测识别21个推荐切面。自动注释及测量。 ▲智能产筛质量控制，系统将获取的图像或切面与标准切面进行比较，以确保其符合临床标准。能够帮助提高准确性和质量，有解剖示意图和并可插入标准图像进行参考比较。防漏筛及确保最高图像质量标准和一致性。 4.三维四维容积成像 4.1 支持高分辨率灰阶及血流三维成像模式。 4.2 断层超声显像，通过对于一个容积图像采用同屏的平行多切面显示方法，可以在立体空间X/Y/Z三个垂直切面进行平行的多切面同屏显示，并支持测量。 ▲4.3 容积探头自动偏转扫描技术，支持凸阵容积、线阵容积和腔内容积探头，无需转动探头即可在±40°范围内偏转扫查平面，降低检查难度。 4.4 容积对比成像（立体空间复合成像），可以极大提高图像的对比分辨率和信噪比。 4.5 容积智能斑点噪声抑制技术,可优化重建容积图像以及各个平面特别是冠状面上的图像品质。 4.6 具有胎儿自动识别技术，可实时自动跟踪胎儿运动并调整容积成像框位置，快速获得胎儿表面容积成像，提高工作效率。 4.7 反转模式，采用特殊的算法提取低回声结构信息成像，提高显示的效果，可与STIC技术结合使用。 4.8 自由解剖切面技术或类似技术，可选择直线、曲线、折线或任意曲线成像；可用于显示子宫内膜、胎儿四肢、脊柱、血管和狭窄程度、胎儿和新生儿颅脑、乳腺等。应用于3D/4D数据，也可用于回放的数据。 4.9 卵泡智能容积成像，自动彩色编码显示，并按照体积大小排序及计数。 4.10 专用窦卵泡智能容积成像，自动彩色编码显示，并按照体积大小排序及计数。 4.11 智能无回声体积测量：用于低回声或液性暗区体积的智能测量和可视化，可用于早期胚胎发育（如卵黄囊）、胎儿脑室，膀胱，胃泡体积计算和可视化。 4.12 时间空间相关成像技术（STIC），可应用于 4D 胎儿心脏成像技术，无需心电导联线可计算心率；可应用于容积腹部和容积腔内探头 4.13 STIC可结合M型，彩色M型和解剖M型分析. 4.14 STIC技术结合彩色多普勒的应用，可用于胎儿心脏、肿瘤、妇科等领域。通过时间空间相关技术可从各种角度显示肿瘤的内部结构，并结合彩色模式显示其三维血流动力学的改变。 4.15 胎心容积导航或智能胎心三维导航，通过对胎儿心脏容积数据的操作，2步自动获取包括四腔心、左室流出道、右室流出道、胃泡、静脉连接、导管弓、主动脉弓、三血管气管切面。并可同屏显示所有切面。 4.16 具有四维穿刺引导功能或实时三维穿刺引导功能，有穿刺引导线。 4.17 造影剂成像支持腔内容积探头，具有经阴道子宫输卵管三维超声造影，用来评价输卵管通畅性。 4.18 智能三维产程监测功能或者宫颈机能智能评估功能或粘弹性成像。 4.19 3D/4D成像功能，支持凸阵容积探头、腔内容积探头、线阵容积探头。 5 测量和分析（B型、M型、频谱多普勒、彩色模式） 5.1一般测量 5.2多普勒血流测量与分析，具有自动包络功能 5.3妇产，心脏，血管，儿科等测量与分析 5.4 胎儿生长指标自动测量功能，包括胎儿双顶径、枕额径、头围、腹围、股骨长、肱骨长 5.5 自动NT及自动IT测量技术 5.6 自动胎心率测量技术或智能胎心率测量，自动快速获取胎儿心率。 5.7 不规则体积测量技术，快速测量一个或多个低回声的不规则体的体积。 5.8 容积能量模式直方图技术，可计算血管指数VI，FI和VFI. 6.图像存储、管理及回放重现 6.1输入/输出信号：USB, HDMI, S-Video, VGA。 6.2连通性：医学数字图像和通信DICOM 3.0 6.3 超声图像存档与病案管理系统。 6.4 回放重现：灰阶图像回放≥4000幅，四维图像回放≥400容积帧，回放时间≥180秒。 ▲6.5主机内置双硬盘：机械硬盘≥1TB +固态硬盘≥64GB，双硬盘优点保证存储和处理能力独立进行，提高机器启动、运行速度和稳定性。 6.6 一体化剪帖板：(在屏幕上)可以存储和回放动态及静态图像。 6.7 支持一键式输出3D打印格式，包括STL、OBJ、PLY、3MF、XYZ格式。 6.8主机一体化内置5个USB 3.0接口+≥4个 Type-C 数据传输接口. 7.二维灰阶及容积成像主要参数 8.1 B/D兼用：线阵：B/PWD，CWD；凸阵：B/PWD，CWD；相控阵B/PWD，CWD. 7.2 帧频：凸阵探头，全视野，17cm深度时，在最高线密度下，二维最高帧频≥30帧/秒；凸阵容积探头，全视野，17cm深度时，四维成像最高帧频≥30帧/秒。 7.3 数字集成化智能TGC分段≥8段 ▲7.4 标配二维凸阵探头最大有效探测深度≥50cm。 7.5 回放重现：灰阶图像回放≥4000幅，四维图像回放≥400容积帧，回放时间≥180秒. ▲7.6 系统处理通道或者数字通道≥1亿，系统动态范围≥400dB。 7.7 预设条件 针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节。 8.频谱多普勒. 8.1 方式：PW，CW 8.2 多普勒发射频率可视可调，中心频率明确显示. 8.3 PWD最大血流速度≥10m/s；CWD最大血流速度≥21m/s. 8.4 最低测量速度：≤1mm/s 8.5 零位移动：≥10级. 8.6 取样宽度：0.2-20mm, 分级可调。 9.彩色多普勒 9.1 显示方式：能量显示，速度显示、二维立体血流显示。 9.2 帧频：凸阵探头，90°开角，17cm深度时，最大彩色取样框，彩色最高帧频≥10帧/秒；凸阵容积探头，90°开角，17cm深度时，四维彩色最高成像帧频≥9帧/秒。 9.3 彩色增强功能：彩色多普勒能量图，方向性能量图。 | 套 | 1 | 否 |

### 08包：

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 单位 | 采购数量 | 是否为核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 彩超（经直肠双平面） | 一、用途：主要用于腹部、妇产科、心脏、外周血管、小器官等方面的临床超声诊断。 二、技术要求 2.1 彩色多普勒超声波诊断仪主机系统： 2.1.1 ≥24英寸高清液晶显示器，配置自由旋转臂，全方位可调 ▲2.1.2 ≥15英寸高清彩色液晶触摸屏，具备同屏显示（显示器与触摸屏同时显示实时/既往或第三方影像图像），滑屏翻页功能及手势操作功能，支持TGC增益调节 2.1.3 全数字化超声平台，全数字多路波束形成器 2.1.4 二维灰阶成像单元及M型显像单元。 2.1.5 彩色多普勒血流成像。 2.1.6 频谱多普勒 （脉冲波及连续波） 显示及分析单元。 2.1.7 实时自动多普勒包络测量功能。 2.1.8 穿刺针增强技术，提高穿刺介入时穿刺针显影。 2.1.9 一键启动自定义的操作流程，可自定义检查的模式和顺序，并自动标注缩写符号。可以按顺序定义成像的模式2D, CFM, PW等，完成一项设定的成像扫描程序冻结存储图像，自动完成缩写标识；按顺序进入到下一个预设的成像模式，以此类推；单键触发，提升检查的效率和工作舒适度。 2.1.10 自动产科测量技术。 2.1.11 自动颈项透明层测量技术，自动颅内透明层测量技术 2.1.12 多影像实时随访：可直接获取和浏览CT/MR，X线/超声的DICOM图像，同屏对比既往和目前的超声图像，回顾实时的、存储的、输出的图像进行对比诊断 2.1.13主机支持中文显示及输入 2.1.14 在机图文临床应用教程，提供多个应用领域专业图文库的超声特色操作应用教程，超声扫查图像结构与组织解剖结构的实时预览，并支持实时扫查。帮助临床医生或初级超声医生快速适应超声图像的鉴别。 2.2 具备多种图像优化技术： 2.1.1 组织谐波成像技术，作用于全身扫查应用，提高图像信噪比。 2.1.2 梯形扩展成像技术，增大扫查视野，包括左右扩展和远端凸型拓展 2.1.3全场动态聚焦成像技术，既超声波束全程发射及全程接收聚焦，使扫查区域无焦点显示近、中、远场图像均匀一致。 2.1.4 声速匹配成像，调节超声波速度值，以便在成像区域内获得更佳的横向分辨力。 2.1.5 宽景成像技术，可应用于灰阶、彩色及能量多普勒宽景成像，配备缩放功能和测量计算。可应用于腹部、高频、腔内等探头。 2.1.6 高清放大成像，具备冻结或实时高清多级放大功能，最大级别达50倍。 2.1.7 具备编码脉冲成像，根据不同检查深度，均衡发射脉冲频率，提高穿透性的同时提高远场分辨率。 2.1.8 斑点噪声抑制技术，包括智能声束调整、信号斑点噪声抑制、像素优化调整等多种提升成像质量的技术，作用每个像素,消除了图像的斑点和噪声 2.1.9 实时多声束空间复合成像技术，多角度观察，可联合彩色模式、斑点噪声制技术、谐波技术及凸型扩展等技术应用。 2.1.10 智能图像扫描技术,一键优化，作用于2D及Doppler，自动调节增益,标尺等参数。 2.1.11实时自动图像优化技术，优化组织特性，匹配不同组织的声阻抗，增加二维图像明亮度/对比度。 4.3 具备血流成像优化技术： 2.3.1 方向性精细血流成像，采集血流背向散射信号，特别是针对细小血流，具有超强的血流多普勒信号灵敏度。 2.3.2 高清血流成像，提高血流信号的敏感性及空间分辨率有别于常规的彩色多普勒和方向性能量图功能。 2.3.3 微血管增强显像技术，在有效保证帧频的前提下，去除背景噪声，降低周边强回声结构信息干扰，保证清晰可视细小血管和低速血流，具备5种成像方式显示，并具备HFR模式有效提高帧频速率和血流敏感性 2.3.4立体血流成像，二维血流显示立体效果，突出血流敏感及直观性。 2.3.5血管自动追踪技术，自动优化取样框位置及取样角度。 2.4 系统高端特色应用功能： 2.4.1 组织多普勒成像技术具有多种应用模式，并可对室壁进行速度、加速度的测量和分析； 2.4.2 选配心脏解剖M型成像技术，M型取样线可360度任意旋转，并可同时设定3条自由角度取样线。同时显示同一时相三条线上组织M型信息，实现在同一个心动周期中，在同一时相对不同的心肌节段、瓣膜进行对比观察和测量分析 2.4.3 选配左心功能自动测量技术，基于动态二维实时斑点追踪技术，实时跟踪左心内膜，测定即时左心容量，以曲线形式报告集成。同时参数显示左心功能Vs收缩期容量、Vd舒张期容量及EF射血分数。 4,4,4 选配心脏血流矢量成像，展示心脏内血液涡流的技术，在心动周期中可以显示血流速度向量 ▲2.4.5 造影成像功能 2.2.5.1 对发射脉冲频带及能量的精确双控制（超声屏幕可视MI机械指数和DP声压指数），使脉冲信号最佳匹配造影剂微泡的非线性响应，从而获得纯净的造影回波信号。通过调节DP指数,可直接调节MI机械指数。 2.2.5.2 造影灌注时相可调，可一键切换动脉相与延迟相。 2.2.5.3 具有低MI实时灌注成像和高MI造影成像，满足各种类型的造影剂应用 2.2.5.4 造影技术可用于凸阵、线阵、相控阵、容积、微凸等探头实时造影，具有造影双幅动态显示和一键转换调节功能，造影动态图像连续长时间不间断采集 2.2.5.5 在机定量分析技术,可以对造影剂峰值强度、灌注曲线下面积、到达灌注峰值时间等多参数进行定量分析评估，并支持多普勒（血流）定量分析 ▲2.4.6 原始射频信号血管内中膜测量技术及血管弹性精准定量技术 2.4.6.1 基于原始的超声波射频信号，在实时B模式下，在1～6心动周期内自动对6个时刻点的内中膜厚度、颈总动脉内径进行测量，并计算平均值和标准差值。 2.4.6.2 测量精度达微米级别，不受图像增益及扫查深度变化影响 2.4.6.3 射频信号实时自动血管弹性评估技术，基于原始超声波射频信号，在实时B模式下，自动测量血管脉搏波传导速度, 获得血管内膜弹性系数，血管内膜僵硬度等多个参数。 2.4.6.4 结合ECG电生理信号，测量脉搏波传导速度和血管扩张值，结合所记录局部血压（局部收缩压或舒张压 Loc PSys/PDia），分析获得血管功能多个参数，如血管扩张性系数、血管顺应性系数、血管硬度指数、血管硬化系数。分析血管压力波形图，获取局部血管压力定量。 2.4.6.5 报告模式支持左/右侧颈动脉血管指数对比显示、与数据库对比和预期值显示，从而评估被检者的血管年龄与实际年龄匹配程度。 2.4.7 组织弹性成像及定量 2.4.7.1 利用非相干的射频信号频谱应变评估法，分析肿瘤或其他病变区域与周围正常组织间弹性系数的差异、在外部压力作用下产生应变大小的不同，以黑白、伪彩或彩色编码的方式显示，来判别病变组织的弹性大小，从而实现临床应用中的鉴别诊断。 ▲2.4.7.2 可应用于凸阵探头、线阵探头、腔内（包括双平面腔内），具备乳腺、甲状腺、前列腺、肝脏等全方面应用领域 2.4.8 选配心肌应变成像技术，采用心脏室壁追踪技术，在二维图像上以矢量方式重叠显示。（用于心脏应变力、应变率、曲线解剖M型等定量及半定量分析），并可同时定量分析心内、外膜运动心肌的应变、应变率数据。 2.2.8.1 选配心肌4D应变成像，利用二维心脏探头，获取心脏四维容积数据（应变及应变率），用于整体、局部心肌功能参数分析，可同时心内、外膜独立或联合参数分析。 2.4.9 选配心脏负荷超声成像技术 2.4.10 选配融合成像技术 2.4.10.1 利用空间磁定位系统，将超声图像与第二影像立体数据（CT/MR/PET）进行融合，实现实时对照诊断、精准导航和微创治疗。 2.4.10.2 融合成像方式，具有实时超声图像与第二影像（CT/MRI/PET/Volume-US）融合，包括实时超声图像与容积超声图像/容积超声造影图像融合。 2.4.10.3 图像融合模式，具有实时超声图像与其它影像（CT/MRI/PET/Volume-US）中任意二者融合即三影像进行融合。 2.4.10.4 具备体内定标，分别是单点定标法、平面定标法、血管智能对位。 2.4.10.5 可增加体外定标，体外定标分别是多点定标法和自动定标法。 2.4.10.6 可增加呼吸校正和体位运动补偿功能，具有系统纠错反馈系统，确保融合对位更加精准。 ▲2.4.10.7 融合成像可应用于凸阵、微凸、0角度穿刺凸阵探头、线阵、腔内，双平面腔内、相控阵探头。 ▲2.4.11 选配乳腺融合技术 2.4.11.1 乳腺融合模式，使用乳房3D成像定位配准，无需压迫乳腺组织 2.4.11.2 提供扫查区域的实时反馈，并显示探头扫查区域的乳房3D全景成像，并显示完整的探头扫查轨迹，支持后期分析 2.5 测量与分析 (B型、M型、频谱多普勒、彩色模式) 2.5.1 一般测量 2.5.2 妇、产科测量 2.5.3 心脏功能测量 2.5.4 多普勒血流测量与分析 2.5.5 外周血管测量与分析 2.5.6 自动多普勒血流测量与分析 2.6 图像存储与(电影)回放重现单元 2.7 信号输入/输出： 2.7.1 输出信号：高清输出接口。 2.7.2参考信号：心电、心音。 2.8 数据连通性： 2.8.1 医学数字图像传输 2.8.2 有线/无线数据传输系统。 2.8.3 DICOM3.0接口图像传输部件 4.9 图像管理与记录装置： 2.9.1 超声图像存档与病案管理系统。 2.9.2 主机系统：固态硬盘≥1TB。 2.9.3 一体化原始数据的简帖版(在荧光屏上)可以存储和回放动态及静态图像。 2.9.4 以往图像与当前图像同屏对比显示。 2.9.5 内置CD－RW / DVD –RW。 2.9.6 提供多个USB接口，可将图像储存U盘、移动硬盘或其它USB装置 。 2.9.7 支持客户自定义的报告系统。 三、其他 5.1 系统通用功能： 3.1.1系统通道数 ≥ 1700万；动态范围≥350db。 3.1.2探头接口：≥4个无针式探头接口可互通互用（具备接口照明）+1个待激活探头接口（不含CW接口） 3.1.3预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节。 5.2 探头规格： 3.2.1 性能：超宽频带变频探头，在二维中心频率最多可达6种，谐波中心频率最多可达6种；多普勒频率最多可达6种；变频个数可视可调。 3.2.2 类型：电子相控阵，电子凸阵，电子线阵。 ▲3.2.3 主机工作频率范围：1-25MHz。 3.2.4 B/D兼用：相控阵B/PWD及B/CWD；线阵：B/PWD；凸阵：B/PWD。 3.2.5 配置4把探头： ▲3.2.5.1 腹部电子凸阵：显示频率：1-8MHz。 3.2.5.2 小器官高频：显示频率：4－15MHz。 ▲3.2.5.3 双平面探头：凸阵显示频率：3－13MHz。线阵显示频率：3－13MHz。支持弹性和造影功能。 3.2.5.4 心脏探头: 显示频率：1－5MHz。 3.2.6 可选配穿刺导向装置。 5.3 二维灰阶显像主要参数： 3.3.1 发射声束聚焦：发射≥8段。 ▲3.3.2 标配探头最大扫描深度≥50cm。 3.3.3 回放重现：灰阶图像回放≥2048幅, 电影回放≥60秒。 5.4 频谱多普勒： 3.4.1 显示方式：脉冲、连续、 高脉冲重复频率。 3.4.2 最大测量速度：PWD≥±10.6m/s, CWD≥24m/s。 3.4.3 最低测量速度：PW≤0.01m/s(非噪声信号)。 3.4.4 取样宽度及位置：0.5－24mm逐级调节。 3.4.5 零位移动：≥6级。 3.4.6 显示控制：反转显示（左右，上下），零移位，B-刷新（手控，时间，ECG同步），D扩展，B/D扩展，局放及移位。 3.5 彩色多普勒： 3.5.1 显示方式：速度方差显示、能量显示，速度显示、方差显示。 3.5.2 二维/彩色血流/频谱多谱勒实时三同步。 3.5.3 彩色增强功能：组织多普勒成像，方向性能量图，精细血流成像，高清血流成像，微血管“珊瑚”成像，立体血流成像 3.5.4 显示取样框调整：线阵扫描感兴趣图像范围：±30度。 3.6 超声功率输出调节：B/M、PWD、CWD、彩色多普勒输出功率可调。 | 套 | 1 | 是 |

### 09包：

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 单位 | 采购数量 | 是否为核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 彩超（肌骨） | 一、设备名称：彩色多普勒超声系统 二、用途说明 2.1 全身应用型彩色多普勒超声波诊断系统，主要用于腹部、心脏、妇产科、泌尿科、 浅表组织与小器官、神经、血管、儿科、急重诊等应用。 三、技术要求 ▲3.1显示器要求：≥27英寸高分辨率彩色液晶显示器，分辨率≥2560*1440，可上下移动、左右旋转、前后移动。 前后移动距离≥45cm。 ▲3.2液晶触摸屏要求：≥15英寸彩色触摸屏，触摸屏角度可以独立于主机调节（机身静止状态下，独立调节角度≥50度） ▲3.3触摸屏可显示自动记忆的最近使用过的检查探头及模式，支持一键切换探头及模式 3.4操作面板具有6向独立的电动调节功能（即电动上下升降、左右旋转和前后平移），方便操作者进行操作。 3.6探头接口数量≥5个，均为无针式接口且大小一致，可全激活。 ▲3.7探头接口具有防尘、防线缆缠绕的保护罩 3.8中央刹车系统 ▲3.9支持电控助力，可轻松推行超声设备； ▲3.10配置内置电池，不插电状态下，支持60分钟超声检查。 四 成像技术 4.1数字化全域动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹， A/D ≥ 16bit 4.2宽频可变频成像技术：灰阶、谐波、彩色、频谱支持独立变频，探头频率可视可调 ▲4.3高分辨率成像，可清晰显示直径≤100um的血管内膜 4.4斑点噪声抑制技术：多级可调，支持 3D/4D、CFM/PDI、宽景成像、造影成像 等技术 4.5多角度扫描空间复合成像技术，调节档位≥3档。 4.6声速匹配技术，根据人体组织真实情况，自动匹配至最佳成像声速，并将具体声速数值在屏幕上显示 ▲4.7支持全屏放大，一键实时全屏图像放大功能，支持≥ 2 种放大模式，放大后图像可全屏显示 4.8具备B模式局部ROI区域高分辨率显示技术，提高感兴趣区的二维图像分辨率和细节分辨率，支持全局图像与局部高清图像的同屏左右双幅双实时显示。 4.9扩展成像技术：凸阵、微凸阵、线阵，相控阵探头均具有此功能，且空间复合成像技术及斑点噪声抑制技术支持其扩展区域。 4.10一键自动图像优化，可一键快速优化：二维灰阶、彩色多普勒、频谱多普勒、及造影图像。 4.11 二维/彩色取样框角度独立偏转技术，彩色取样框偏转角度≥30度。 4.12频谱多普勒成像，连续多普勒成像（要求线阵探头可支持连续多普勒成像）。 ▲4.13超微细血流成像技术，对微细低速血流具有高敏感度，可检测并显示组织内部及病灶血流灌注的低速血流，明显提高血流敏感度、血管空间分辨力。 4.14智能多普勒技术:能够快速识别血管结构，自动调整调整频谱取样容积及角度。 4.15穿刺针增强显示功能，动态增强超声图像中针体显示，具有双屏实时对比显示，增强前后效果，支持自适应校正角度，帮助清晰显示穿刺路径，提高穿刺活检及介入治疗操作信心 及成功率。 4.16解剖M型模式（≥3条取样线，360度自由旋转） ▲4.17支持当前实时超声图像与历史保存的DICOM 格式CT/MRI/ 钼钯/X 光/ 超声图像 进行比较, 同屏对比既往和目前的超声图像，回顾实时的、存储的、输出的图像进行对比诊断。 4.18支持内置超声教学软件，同屏显示基本扫查技巧，包括探头扫查位置，解剖图和超声标准切面图 五高级成像功能 5.1造影成像 ▲5.1.1造影成像功能支持腹部探头、浅表探头、相控阵探头、腔内探头 5.1.2支持微血管造影增强 5.1.3支持混合模式，将组织图像叠加在造影图像上； 5.1.4支持实时显示组织图像和造影图像，造影图像和组织图像位置可互换 5.1.5具有双计时器 5.1.6支持向后存储≥8分钟电影 5.1.7造影定量分析功能，支持时间强度分析曲线，以表格的形式显示数据，取样点可跟踪感兴趣区运动，≥8个ROI 5.1.8具备造影时序分析功能，使用不同颜色标记造影剂到达时间，方便观察并比较病灶及组织的造影剂灌注特点，可对彩色和时间进行设置。 ▲5.1.9造影成像帧率：凸阵探头10cm深度，帧率≥60帧/s；线阵探头3.5cm深度，扫描范围最大，帧率≥100帧/秒 ▲5.1.10支持造影灌注图像与剪切波弹性图像同一切面同屏显示， 应用于微循环灌注和弹性联合评估和分析。 5.2应变式弹性成像 ▲5.2.1应变式弹性成像支持：凸阵探头、线阵探头、腔内探头。 ▲5.2.2具有压力补偿技术，用于减少深部组织的伪像，增加整场图像的均匀度。 5.2.3具有压力操作提示图标，支持逐帧图像的压力大小查看 5.2.4支持应变、应变率和应变直方图的测量 ▲5.2.5具有肿块周边组织与正常组织、肿块周边组织与肿块内组织弹性分析功能 5.3剪切波弹性成像 ▲5.3.1支持探头：凸阵探头、线阵探头、腔内探头 ▲5.3.2支持一线一凸双平面探头的二维实时剪切波弹性成像，用于泌尿及妇科检查 5.3.3支持二维实时剪切波弹性成像 和单点式剪切波成像，提供定量的组织硬度信息。 5.3.4实时剪切波弹性成像取样框大小和位置可调 ▲5.3.5弹性定量的参数包括杨氏模量E（单位：kPa），剪切波速度Cs （单位：m/s），剪切模量G （单位：kPa）等定量数据 5.3.6实时剪切波弹性成像及二维成像双实时成像，显示格式包括上下，左右多种方式可调。支持剪切波弹性成像全屏显示。 5.3.7具备组织硬度定量分析软件，支持多种比值分析，柱状图分析。 5.3.8具有病灶周边浸润区的环形定量工具，环形的大小分级分档，可视可调 5.3.9具备定量测量映射分析，即在组织图测量时弹性图同步测量 5.3.10支持可信度图显示，运动稳定性指数显示 ▲5.3.11支持高帧率剪切波弹性成像，剪切波ROI大小为4cm*2.5cm时，帧率≥5帧/秒 ▲5.3.12支持在同一切面下同时成像应变式弹性和剪切波弹性，并实时双幅显示。 5.3.13支持造影灌注图像与剪切波弹性图像同一切面同屏显示， 应用于微循环灌注和弹性联合评估和分析。 ▲5.4超高分辨率造影成像 ▲5.4.1支持在机实现微米级的超高分辨率造影成像技术，可显示出＜100um以下直径的微小血管； ▲5.4.2支持凸阵探头和线阵探头 ▲5.4.3支持血管密度成像模式，血流速度成像模式，血流方向成像模式，血管密度方向成像模式 ▲5.4.4造影图像采集帧率≥500帧/秒 ▲5.4.5可定量分析感兴趣区域内血管的像素距离和像素比，获得血管距离、血管密度、和血管密度比的定量信息 ▲5.4.6支持在超分辨造影图像的拟合曲线任意两点之间画一条水平线，测量并计算血管直径 5.5宽景成像 5.5.1宽景成像支持凸阵探头、线阵探头、腔内探头、相控阵探头、容积探头 5.5.2支持二维宽景和彩色宽景 5.5.3自动检测宽景成像时探头的扫描方向，具有红、蓝、绿三种彩色框及文字提示扫描速度过快、过慢或者正常 5.5.4支持对宽景成像过程进行回访，成像后的图像可旋转及测量 5.5.5宽景成像拼接长度≥200cm 5.6粘弹性成像 ▲5.6.1支持腹部粘度系数或频散系数测量 ▲5.6.2支持浅表粘度系数或频散系数测量 ▲5.6.3支持实时粘弹性成像、剪切波弹性成像、及二维成像上下左右多种模式混合显示 5.6.4粘性图谱≥8 档 ▲5.6.5支持多参数成像，可同屏实时进行粘弹性，剪切波弹性和声衰减成像 5.7组织特征成像功能 ▲5.7.1支持腹部声衰减模式 ▲5.7.2支持基于射频数据的肝肾比测量，辅助定量评估肝脏脂肪变性程度。 ▲5.7.3支持肝纹理功能，通过肝脏图像纹理特征分析，辅助定量评估肝脏脂肪变性程度 ▲5.7.4支持局部声速值，采用自动声速相关算法来测量了肝脏中的声速变化，根据肝实质回波信号测量声速大小，以量化与肝脏脂肪变性严重程度相关的脂肪含量。 5.8多参数联合分析功能 ▲5.8.1支持不同成像技术实时的，同一切面同屏诊断和联合定量分析。 ▲5.8.2可联合分析：应变弹性，剪切波弹性，粘弹性，声衰减，肝纹理，声速值等多个参数。 ▲5.8.3支持显示多参数分级参考及多参数分级雷达图。 ▲5.8.4支持造影灌注图像与剪切波弹性图像同一切面同屏显示， 应用于微循环灌注和弹性联合评估和分析。 5.9心血管成像 5.9.1支持组织多普勒速度成像：具备组织速度成像、组织频谱成像、组织能量成像、组织M型成像四种模式 六测量分析和报告 6.1全科测量包，自动生成报告： 腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管、急诊科 6.2自动识别病灶边界，帮助用户对病灶进行描迹。测量封闭区域的长短轴长度，面积及周长 6.3支持肝肾比测量，基于B图像自动计算肾皮质和肝脏的灰阶比值进行肝脂肪变性评估，一键式肝肾皮质识别，实现快速简便的肝脂肪变性评估 6.4血管内中膜自动测量技术，测量数据至少包括最大值、最小值、平均值、标准差、ROI长度、测量长度及质量指标，具有IMT分析评估曲线 6.5全自动左心射血分数的测量，不需要连接心电图，并具有专门按键，对冻结的心脏图像，一次按键，机器自动识别左心室的舒张末期和收缩末期，并且以左右双幅图像显示，自动得出EF、SV等测量数值 6.6小儿髋关节自动测量功能，超声主机可自动识别组织结构，自动计算α角,β角，自动进行临床分型 6.7自动工作流协议（非预设条件），检查过程中可根据定义的协议自动切换图像模式，自动标记体标示意图，自动注释等，节省操作时间。操作协议可用户自定义，并可支持导出协议到其他机器上使用，有利于规范化管理。 七 电影回放、原始数据处理和检查存储管理系统 7.1电影回放所有模式下可用，支持手动、自动回放，支持4D 电影回放 ▲7.2原始数据处理，最大可进行32项参数调节（包括B模式10种、M型模式6种、彩色模式7种、PW模式9种） 7.3支持导出数字化图像格式：BMP/JPG/TIFF/DCM/AVI/MP4/WMV/MOV。 ▲7.4支持3D 打印格式文件的导出: STL/OBJ 格式。 7.5支持后台存储，导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作 7.6支持高性能固态硬盘存储≥1TB 7.7支持外部USB 移动存储 7.8具备数据防御系统，可对不同人群设置数据开放度及访问权限 八系统技术参数及要求 8.1.二维灰阶模式 8.1最大显示深度:≥40cm 8.2动态范围:≥260dB 8.3TGC增益补偿: ≥8段 8.4 LGC侧向增益补偿: ≥8段 ▲8.5成人腹部凸阵探头扫描角度:≥130度 8.6腔内探头扫描角度:≥210度 ▲8.7成人心脏相控阵探头扫描角度≥90度 8.8电影回放：灰阶图像回放≥3000幅、回放时间≥100秒 8.2彩色多普勒成像 8.2.1 显示方式：B/C、B/C/M、B/C/PW 8.2.2 取样框偏转: ≥±30度 8.2.3支持速度、速度方差、能量、方向能量显示 8.2.4支持立体血流显示 8.3 频谱多普勒模式 8.3.1 显示方式：B， PW， B/PW， B/C/PW，B/CW 8.3.2 频谱多普勒频率≥ 3 段 8.3.3最大速度: PW血流速度≥8m/s，CW血流速度: ≥30m/s 8.3.4最小速度: ≤1 mm /s 8.3.5PW取样容积: 0.5-30mm 8.3.6PW偏转角度: ≥±30度 九 连通性要求 9.1支持网络连接 9.2支持DICOM 3.0，支持DICOM结构化报告 ▲9.3支持网络存储功能，基于TCP/IP 协议的网络共享功能，可将超声图像及报告直接传送到PC 端。 9.4电脑端可将自定义报告模板和测试项导入到超声系统 ▲9.5支持Type-C数据传输接口 十 探头规格 ▲10.1探头类型：支持单晶体凸阵探头、矩阵线阵探头、单晶体相控阵探头、单晶容积探头、单晶体腔内探头、一线一凸双平面探头 ▲10.2探头阵元数：≥1000阵元 10.2标配5把探头 10.3高频探头最高频率≥20MHz 10.4单晶体凸阵探头频率：1.2-6.0 MHz 10.5线阵探头频率：4.0-18.0 MHz 10.6单晶体腔内探头频率: 2.0-9.0 MHz 10.7单晶体相控阵探头频率：1.5-4.0MHZ 十一 外设和附件及其他要求 11.1耦合剂加热器，支持实体按键开关，温度多级可调 11.2支持内置无线网卡 | 套 | 1 | 是 |

注：

1.以上所列产品，投标人中标后须确保提供均为未使用过的全新产品，同时须确保与现有设备及系统连贯使用，否则上述设备不予进场，结算时不予计量。

2.投标人中标后须确保其提供的各类软件及相关智能化资源内容具备免费接口，可供后期其他资源及平台无缝免费对接，同时各类软件内容需根据招标人要求适时更新升级，以上因对接和更新升级所产生的所有费用由中标人承担，后期结算不予体现。

3.投标人一旦中标不得以任何理由要求招标人增加费用。一旦出现，招标人将报呈监管部门取消其中标资格，并按照相关规定处理。

4.中标单位确保使用人员能够熟练操作相关系统，免费负责设备的安装调试、如设备出现故障，接到通知后2小时内响应，12小时内工程人员应到达现场并予以解决

## 三、报价要求

1.本项目按照全费用综合单价进行报价，投标报价不得超过最高限价。

2.投标报价应包含所供货物及所需软件购置费、包装费、运输费、人工费、保险费、安装调试费、各种税费、资料费、售后培训服务费、免费质保期内所有产品升级维保费、设备系统端口对接可能产生的费用、联调联试等完成项目应有的全部费用，采购人不再支付任何费用。

3.投标人一旦中标不得以任何理由要求招标人增加费用。一旦出现，招标人将报呈监管部门取消其中标资格，并按照相关规定处理。

## 四、其他要求

1.各包需按照医院使用需求配备相应工作站。

2.中标人须按采购人要求完成机房及操作间等的装修及土建改造工作（交钥匙工程，中标人需提供相应图纸，经过招标人确定后实施），主要内容包括但不限于：地面基础、地面回填、电缆沟砌筑，PVC地面，生态木板材墙面，铝扣板吊顶，照明，配电箱，主材辅材（含电线电缆）、屏蔽窗及相关屏蔽，失超管等施工，并提供磁屏蔽验收报告。

3.本项目所有货物安装须满足科室及设备实际使用需求，过程中如涉及水电、房屋改造，此部分费用包含在投标报价中，采购人不再另行支付。

4.中标人不得以任何方式向第三方披露、转让和许可有关采购人的秘密信息、用户资料等项目相关信息。

# 第四章  评标方法和标准（综合评分法）

## 一、总则

本项目将按照招标文件第二章 投标人须知的相关要求及本章的规定评标。

## 二、评标方法

### 2.1资格审查

| 资格审查表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| 1 | 营业执照等证明文件 | （1）投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的营业执照； （2）投标人为事业单位的，应提供有效的事业单位法人证书； （3）投标人是非企业机构的，应提供有效的执业许可证或登记证书等证明文件； （4）投标人是个体工商户的，应提供有效的个体工商户营业执照； （5）投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 | 提供材料扫描件或电子证照，应完整的体现出材料或电子证照全部内容。联合体投标的联合体各方均须提供。 |
| 2 | 投标人资格声明书 | 提供符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。 | 详见第六章投标文件格式。 |
| 3 | 投标人信用记录 | 投标人不得存在投标人须知正文第14.2条中的不良信用记录情形 | 无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。 |
| 4 | 中小企业证明文件（本项目不适用） | 符合申请人的资格要求中落实政府采购政策需满足的资格要求： （1）专门面向中小企业采购的，投标人应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆 生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 （2）如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足招标文件关于预留份额的要求。 | 详见第六章投标文件格式。 |
| 5 | 拟分包情况说明及分包意向协议（本项目不适用） | 通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且投标人因落实政府采购政策拟进行分包的。 | 详见第六章投标文件格式。 |
| 6 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供材料扫描件或电子证照，应完整的体现出材料或电子证照全部内容。 |
| 7 | 本项目对于联合体的要求（本项目不适用） | 联合体投标的详见投标人须知正文第1.5，且提供《联合协议》。 | 《联合协议》详见第六章投标文件格式。 |
| 8 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供材料扫描件或电子证照，应完整的体现出材料或电子证照全部内容。 |

资格审查指标通过标准：投标人必须通过资格审查表中的全部评审指标。

### 2.2符合性审查

评标委员会对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查表如下：

| 符合性审查表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 审查指标 | 审查标准 | 格式要求 |
| 1 | 开标一览表 | 格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标人电子签章 | 详见第六章投标文件格式。 |
| 2 | 投标函 | 格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标人电子签章 | 详见第六章投标文件格式。 |
| 3 | 授权书 | 格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标人电子签章 | 法定代表人参加投标的无需此件，提供身份证明即可。详见第六章投标文件格式。 |
| 4 | 投标报价 | 符合招标文件投标人须知正文第9条要求 | 详见第六章投标文件格式。 |
| 5 | 商务响应情况 | 符合招标文件采购需求中对付款方式、供货及安装期限、供货及安装地点、免费质保期等实质性要求 | 详见第六章投标文件格式。 |
| 6 | 技术响应情况 | 符合招标文件采购需求中货物技术参数等实质性要求 | 详见第六章投标文件格式。 |
| 7 | 其他要求 | 符合法律、行政法规规定的其他条件或招标文件列明的其他实质性要求 |  |

符合性审查指标通过标准：投标人必须通过符合性审查表中的全部评审指标。

### 2.3异常低价投标审查

| 异常低价投标审查表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评审指标 | 评审标准 | 格式及材料要求 |
| 1 | 异常低价投标审查 | （1）投标报价＜全部通过符合性审查投标人投标报价平均值×50%； （2）投标报价＜通过符合性审查的次低报价投标人投标报价×50%； （3）投标报价＜采购项目最高限价（如采购项目未设定最高限价的，以采购项目预算金额作为最高限价）×45%； （4）评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 提醒： 上述第（1）项数值计算：涉及总价、单价的精确到“分”并四舍五入，涉及费率的精确到小数点后两位，第三位四舍五入（例：如平均值为123.456元，即为123.46元；如平均值为80.126%，即为80.13%）。 | 投标人在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。 |

注：

评标委员会启动异常低价投标审查后，属于评审标准中第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关投标人在评审现场合理的时间内（不少于30分钟）对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第（3）项情形，投标人已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

评标委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。异常低价响应审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随投标人提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

### 2.4详细审查

2.4.1评标委员会按照下表对投标文件进行详细审查和评分。

2.4.2本项目综合评分满分为100分，其中：技术资信分值占总分值的权重为70%，价格分值占总分值的权重为30%。具体评分细则如下：

#### 01包：

| 类别 | 评分内容 | 评分标准 | 分值范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术资信分 （70分） | 产品业绩 | 每提供1个自2023年1月1日起（以合同签订时间为准）核心产品为医疗机构供货的业绩，得2分，满分4分。 注：（1）提供合同扫描件（体现合同签订时间、核心产品、合同甲方等评审因素；业绩合同乙方主体不限，合同甲方主体须为医疗机构）；（2）如上述业绩证明材料不能体现相应评审因素，需同时提供业绩合同甲方（或合同业主）盖章证明材料，否则不得分。 | 0-4分 |
|  | 技术参数及要求响应情况 | 根据投标人对招标文件的《第三章 采购需求》中“二、货物需求一览表”的技术参数及要求响应情况进行评分： （1）标注“★”的技术参数，存在负偏离的投标将被否决。 （2）标注“▲”的技术参数，每一项负偏离扣2分，10项（不含）以上存在负偏离的投标将被否决，本小项满分20分。 （2）未标注“▲”的技术参数要求，每一项负偏离扣1分，21项（不含）以上存在负偏离的投标将被否决，本小项满分21分。 注：以投标响应表中的技术响应表和采购需求中要求提供的证明材料作为评审依据。 | 0-41分 |
|  | 项目重难点的应对措施 | 评标委员会根据招标文件要求及投标人提供的项目重难点应对措施，进行综合评分： （1）措施完整详细，可行性、实用性、针对性较强，优于本项目采购需求的，得5分。 （2）措施基本完整，具有可行性、实用性、针对性，适合本项目采购需求的，得3分。 （3）措施有待提升，可行性、实用性、针对性有待完善，基本适合本项目采购需求的，得1分。 （4）方案不可行或未提供的，得0分。 | 0-5分 |
|  | 供货方案 | 评标委员会根据招标文件要求及投标人提供的供货方案（包含但不限于生产排产计划、配套设施设备、专项包装运输措施、到货验收及随机资料交付等），进行综合评分： （1）方案全面，组织架构科学，人员配置合理，响应时间快，可行性、实用性、针对性较强，优于本项目采购需求的，得5分。 （2）方案较全面，组织架构较合理，人员配置较合理，响应时间较快，具有可行性、实用性、针对性，适合本项目采购需求的，得3分。 （3）方案有待提升，可行性、实用性、针对性有待完善，基本适合本项目采购需求的，得1分。 （4）方案不可行或未提供的，得0分。 | 0-5分 |
|  | 安装调试方案 | 评标委员会根据投标人提供的安装调试方案（包含但不限于场地条件确认、安装人员配备、调试流程及进度安排、设备核心性能指标验收等）进行综合评分： （1）安装调试过程中提供充足的备品备件、辅材，能够在规定时间内完成安装调试任务，优于本项目采购需求的，得5分； （2）供货安装过程中提供的备品备件、辅材预留情况基本满足项目需求，能够在规定时间内完成安装调试任务，适合本项目采购需求的，得3分； （3）供货安装过程中提供的备品备件、辅材预留情况有待完善，能够在规定时间内完成安装调试任务的，得1分； （4）方案不可行或者未提供，得0分。 | 0-5分 |
|  | 售后服务方案 | 评标委员会根据招标文件要求及投标人提供的售后服务方案（包含但不限于服务团队配置、响应时限及故障解决承诺、核心备件储备、维保及软件升级等），进行综合评分： （1）具有完善的售后服务计划、措施，技术支持快速及时，培训方案完整详细，可行性、实用性、针对性较强，优于本项目采购需求的，得5分； （2）售后服务计划、措施基本完善，培训内容基本详实，技术支持及时，培训方案基本完整，具有可行性、实用性、针对性，能够保障本项目采购需求的，得3分； （3）售后服务方案、培训方案有待提升，可行性、实用性、针对性有待完善，基本保障本项目采购需求的，得1分； （4）方案不可行或未提供的得0分。 | 0-5分 |
|  | 优惠承诺及增值服务 | 评标委员根据投标人提供的优惠承诺及增值服务对于采购人的实际经济效益进行评审： （1）有具体优惠条件及增值服务，且优惠条件及增值服务实用性强，实际价值高的，得5分； （2）有具体的优惠条件及增值服务，且优惠条件及增值服务具有实用性的，得3分； （3）有优惠条件及增值服务，实用性有待提升的，得1分； （4）未提供的，得0分。 | 0-5分 |
| 价格分 （30分） | 价格分统一采用低价优先法，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30％×100 |  |  |

#### 02包：

| 类别 | 评分内容 | 评分标准 | 分值范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术资信分 （70分） | 产品业绩 | 每提供1个自2023年1月1日起（以合同签订时间为准）核心产品为医疗机构供货的业绩，得2分，满分4分。 注：（1）提供合同扫描件（体现合同签订时间、核心产品、合同甲方等评审因素；业绩合同乙方主体不限，合同甲方主体须为医疗机构）；（2）如上述业绩证明材料不能体现相应评审因素，需同时提供业绩合同甲方（或合同业主）盖章证明材料，否则不得分。 | 0-4分 |
|  | 技术参数及要求响应情况 | 根据投标人对招标文件的《第三章 采购需求》中“二、货物需求一览表”的技术参数及要求响应情况进行评分： （1）标注“★”的技术参数，存在负偏离的投标将被否决。 （2）标注“▲”的技术参数，每一项负偏离扣2分，10项（不含）以上存在负偏离的投标将被否决，本小项满分20分。 （2）未标注“▲”的技术参数要求，每一项负偏离扣1分，21项（不含）以上存在负偏离的投标将被否决，本小项满分21分。 注：以投标响应表中的技术响应表和采购需求中要求提供的证明材料作为评审依据。 | 0-41分 |
|  | 项目重难点的应对措施 | 评标委员会根据招标文件要求及投标人提供的项目重难点应对措施，进行综合评分： （1）措施完整详细，可行性、实用性、针对性较强，优于本项目采购需求的，得5分。 （2）措施基本完整，具有可行性、实用性、针对性，适合本项目采购需求的，得3分。 （3）措施有待提升，可行性、实用性、针对性有待完善，基本适合本项目采购需求的，得1分。 （4）方案不可行或未提供的，得0分。 | 0-5分 |
|  | 供货方案 | 评标委员会根据招标文件要求及投标人提供的供货方案（包含但不限于供货计划、物流运输方案、核心部件安全防护措施、到货验收流程等），进行综合评分： （1）方案全面，组织架构科学，人员配置合理，响应时间快，可行性、实用性、针对性较强，优于本项目采购需求的，得5分。 （2）方案较全面，组织架构较合理，人员配置较合理，响应时间较快，具有可行性、实用性、针对性，适合本项目采购需求的，得3分。 （3）方案有待提升，可行性、实用性、针对性有待完善，基本适合本项目采购需求的，得1分。 （4）方案不可行或未提供的，得0分。 | 0-5分 |
|  | 安装调试方案 | 评标委员会根据投标人提供的安装调试方案（包含但不限于安装进度计划、系统调试流程、图像质量标准、试运行及验收交付方案等等）进行综合评分： （1）安装调试过程中提供充足的备品备件、辅材，能够在规定时间内完成安装调试任务，优于本项目采购需求的，得5分； （2）供货安装过程中提供的备品备件、辅材预留情况基本满足项目需求，能够在规定时间内完成安装调试任务，适合本项目采购需求的，得3分； （3）供货安装过程中提供的备品备件、辅材预留情况有待完善，能够在规定时间内完成安装调试任务的，得1分； （4）方案不可行或者未提供，得0分。 | 0-5分 |
|  | 售后服务方案 | 评标委员会根据招标文件要求及投标人提供的售后服务方案（包含但不限于质保期限、响应时间、备件供应、开机率承诺、软件升级及培训计划等），进行综合评分： （1）具有完善的售后服务计划、措施，技术支持快速及时，培训方案完整详细，可行性、实用性、针对性较强，优于本项目采购需求的，得5分； （2）售后服务计划、措施基本完善，培训内容基本详实，技术支持及时，培训方案基本完整，具有可行性、实用性、针对性，能够保障本项目采购需求的，得3分； （3）售后服务方案、培训方案有待提升，可行性、实用性、针对性有待完善，基本保障本项目采购需求的，得1分； （4）方案不可行或未提供的得0分。 | 0-5分 |
|  | 优惠承诺及增值服务 | 评标委员根据投标人提供的优惠承诺及增值服务对于采购人的实际经济效益进行评审： （1）有具体优惠条件及增值服务，且优惠条件及增值服务实用性强，实际价值高的，得5分； （2）有具体的优惠条件及增值服务，且优惠条件及增值服务具有实用性的，得3分； （3）有优惠条件及增值服务，实用性有待提升的，得1分； （4）未提供的，得0分。 | 0-5分 |
| 价格分 （30分） | 价格分统一采用低价优先法，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30％×100 |  |  |

#### 03包：

| 类别 | 评分内容 | 评分标准 | 分值范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术资信分 （70分） | 产品业绩 | 每提供1个自2023年1月1日起（以合同签订时间为准）核心产品为医疗机构供货的业绩，得2分，满分4分。 注：（1）提供合同扫描件（体现合同签订时间、核心产品、合同甲方等评审因素；业绩合同乙方主体不限，合同甲方主体须为医疗机构）；（2）如上述业绩证明材料不能体现相应评审因素，需同时提供业绩合同甲方（或合同业主）盖章证明材料，否则不得分。 | 0-4分 |
|  | 技术参数及要求响应情况 | 根据投标人对招标文件的《第三章 采购需求》中“二、货物需求一览表”的技术参数及要求响应情况进行评分： （1）标注“★”的技术参数，存在负偏离的投标将被否决。 （2）标注“▲”的技术参数，每一项负偏离扣2分，10项（不含）以上存在负偏离的投标将被否决，本小项满分20分。 （2）未标注“▲”的技术参数要求，每一项负偏离扣1分，21项（不含）以上存在负偏离的投标将被否决，本小项满分21分。 注：以投标响应表中的技术响应表和采购需求中要求提供的证明材料作为评审依据。 | 0-41分 |
|  | 项目重难点的应对措施 | 评标委员会根据招标文件要求及投标人提供的项目重难点应对措施，进行综合评分： （1）措施完整详细，可行性、实用性、针对性较强，优于本项目采购需求的，得5分。 （2）措施基本完整，具有可行性、实用性、针对性，适合本项目采购需求的，得3分。 （3）措施有待提升，可行性、实用性、针对性有待完善，基本适合本项目采购需求的，得1分。 （4）方案不可行或未提供的，得0分。 | 0-5分 |
|  | 供货方案 | 评标委员会根据招标文件要求及投标人提供的供货方案（包含但不限于货源渠道、交货周期、大件运输、到货验收计划等），进行综合评分： （1）方案全面，组织架构科学，人员配置合理，响应时间快，可行性、实用性、针对性较强，优于本项目采购需求的，得5分。 （2）方案较全面，组织架构较合理，人员配置较合理，响应时间较快，具有可行性、实用性、针对性，适合本项目采购需求的，得3分。 （3）方案有待提升，可行性、实用性、针对性有待完善，基本适合本项目采购需求的，得1分。 （4）方案不可行或未提供的，得0分。 | 0-5分 |
|  | 安装调试方案 | 评标委员会根据投标人提供的安装调试方案（包含但不限于设备安装、设备校准、联调检测、质控验收流程等）进行综合评分： （1）安装调试过程中提供充足的备品备件、辅材，能够在规定时间内完成安装调试任务，优于本项目采购需求的，得5分； （2）供货安装过程中提供的备品备件、辅材预留情况基本满足项目需求，能够在规定时间内完成安装调试任务，适合本项目采购需求的，得3分； （3）供货安装过程中提供的备品备件、辅材预留情况有待完善，能够在规定时间内完成安装调试任务的，得1分； （4）方案不可行或者未提供，得0分。 | 0-5分 |
|  | 售后服务方案 | 评标委员会根据招标文件要求及投标人提供的售后服务方案（包含但不限于备品备件、上门维修时效、年度巡检、操作培训等），进行综合评分： （1）具有完善的售后服务计划、措施，技术支持快速及时，培训方案完整详细，可行性、实用性、针对性较强，优于本项目采购需求的，得5分； （2）售后服务计划、措施基本完善，培训内容基本详实，技术支持及时，培训方案基本完整，具有可行性、实用性、针对性，能够保障本项目采购需求的，得3分； （3）售后服务方案、培训方案有待提升，可行性、实用性、针对性有待完善，基本保障本项目采购需求的，得1分； （4）方案不可行或未提供的得0分。 | 0-5分 |
|  | 优惠承诺及增值服务 | 评标委员根据投标人提供的优惠承诺及增值服务对于采购人的实际经济效益进行评审： （1）有具体优惠条件及增值服务，且优惠条件及增值服务实用性强，实际价值高的，得5分； （2）有具体的优惠条件及增值服务，且优惠条件及增值服务具有实用性的，得3分； （3）有优惠条件及增值服务，实用性有待提升的，得1分； （4）未提供的，得0分。 | 0-5分 |
| 价格分 （30分） | 价格分统一采用低价优先法，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30％×100 |  |  |

#### 04包：

| 类别 | 评分内容 | 评分标准 | 分值范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术资信分 （70分） | 产品业绩 | 每提供1个自2023年1月1日起（以合同签订时间为准）核心产品为医疗机构供货的业绩，得2分，满分4分。 注：（1）提供合同扫描件（体现合同签订时间、核心产品、合同甲方等评审因素；业绩合同乙方主体不限，合同甲方主体须为医疗机构）；（2）如上述业绩证明材料不能体现相应评审因素，需同时提供业绩合同甲方（或合同业主）盖章证明材料，否则不得分。 | 0-4分 |
|  | 技术参数及要求响应情况 | 根据投标人对招标文件的《第三章 采购需求》中“二、货物需求一览表”的技术参数及要求响应情况进行评分： （1）标注“★”的技术参数，存在负偏离的投标将被否决。 （2）标注“▲”的技术参数，每一项负偏离扣2分，10项（不含）以上存在负偏离的投标将被否决，本小项满分20分。 （2）未标注“▲”的技术参数要求，每一项负偏离扣1分，21项（不含）以上存在负偏离的投标将被否决，本小项满分21分。 注：以投标响应表中的技术响应表和采购需求中要求提供的证明材料作为评审依据。 | 0-41分 |
|  | 项目重难点的应对措施 | 评标委员会根据招标文件要求及投标人提供的项目重难点应对措施，进行综合评分： （1）措施完整详细，可行性、实用性、针对性较强，优于本项目采购需求的，得5分。 （2）措施基本完整，具有可行性、实用性、针对性，适合本项目采购需求的，得3分。 （3）措施有待提升，可行性、实用性、针对性有待完善，基本适合本项目采购需求的，得1分。 （4）方案不可行或未提供的，得0分。 | 0-5分 |
|  | 供货方案 | 评标委员会根据招标文件要求及投标人提供的供货方案（包含但不限于货源渠道、供货计划、包装运输、交货期保障、到货验收等），进行综合评分： （1）方案全面，组织架构科学，人员配置合理，响应时间快，可行性、实用性、针对性较强，优于本项目采购需求的，得5分。 （2）方案较全面，组织架构较合理，人员配置较合理，响应时间较快，具有可行性、实用性、针对性，适合本项目采购需求的，得3分。 （3）方案有待提升，可行性、实用性、针对性有待完善，基本适合本项目采购需求的，得1分。 （4）方案不可行或未提供的，得0分。 | 0-5分 |
|  | 安装调试方案 | 评标委员会根据投标人提供的安装调试方案（包含但不限于人员配备、安装调试流程、工期保障、应急预案等）进行综合评分： （1）安装调试过程中提供充足的备品备件、辅材，能够在规定时间内完成安装调试任务，优于本项目采购需求的，得5分； （2）供货安装过程中提供的备品备件、辅材预留情况基本满足项目需求，能够在规定时间内完成安装调试任务，适合本项目采购需求的，得3分； （3）供货安装过程中提供的备品备件、辅材预留情况有待完善，能够在规定时间内完成安装调试任务的，得1分； （4）方案不可行或者未提供，得0分。 | 0-5分 |
|  | 售后服务方案 | 评标委员会根据招标文件要求及投标人提供的售后服务方案（包含但不限于备品备件、质保期限、响应时间、维修保障、技术培训等），进行综合评分： （1）具有完善的售后服务计划、措施，技术支持快速及时，培训方案完整详细，可行性、实用性、针对性较强，优于本项目采购需求的，得5分； （2）售后服务计划、措施基本完善，培训内容基本详实，技术支持及时，培训方案基本完整，具有可行性、实用性、针对性，能够保障本项目采购需求的，得3分； （3）售后服务方案、培训方案有待提升，可行性、实用性、针对性有待完善，基本保障本项目采购需求的，得1分； （4）方案不可行或未提供的得0分。 | 0-5分 |
|  | 优惠承诺及增值服务 | 评标委员根据投标人提供的优惠承诺及增值服务对于采购人的实际经济效益进行评审： （1）有具体优惠条件及增值服务，且优惠条件及增值服务实用性强，实际价值高的，得5分； （2）有具体的优惠条件及增值服务，且优惠条件及增值服务具有实用性的，得3分； （3）有优惠条件及增值服务，实用性有待提升的，得1分； （4）未提供的，得0分。 | 0-5分 |
| 价格分 （30分） | 价格分统一采用低价优先法，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30％×100 |  |  |

#### 05包：

| 类别 | 评分内容 | 评分标准 | 分值范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术资信分 （70分） | 产品业绩 | 每提供1个自2023年1月1日起（以合同签订时间为准）核心产品为医疗机构供货的业绩，得2分，满分4分。 注：（1）提供合同扫描件（体现合同签订时间、核心产品、合同甲方等评审因素；业绩合同乙方主体不限，合同甲方主体须为医疗机构）；（2）如上述业绩证明材料不能体现相应评审因素，需同时提供业绩合同甲方（或合同业主）盖章证明材料，否则不得分。 | 0-4分 |
|  | 技术参数及要求响应情况 | 根据投标人对招标文件的《第三章 采购需求》中“二、货物需求一览表”的技术参数及要求响应情况进行评分： （1）标注“★”的技术参数，存在负偏离的投标将被否决。 （2）标注“▲”的技术参数，每一项负偏离扣2分，10项（不含）以上存在负偏离的投标将被否决，本小项满分20分。 （2）未标注“▲”的技术参数要求，每一项负偏离扣1分，21项（不含）以上存在负偏离的投标将被否决，本小项满分21分。 注：以投标响应表中的技术响应表和采购需求中要求提供的证明材料作为评审依据。 | 0-41分 |
|  | 项目重难点的应对措施 | 评标委员会根据招标文件要求及投标人提供的项目重难点应对措施，进行综合评分： （1）措施完整详细，可行性、实用性、针对性较强，优于本项目采购需求的，得5分。 （2）措施基本完整，具有可行性、实用性、针对性，适合本项目采购需求的，得3分。 （3）措施有待提升，可行性、实用性、针对性有待完善，基本适合本项目采购需求的，得1分。 （4）方案不可行或未提供的，得0分。 | 0-5分 |
|  | 供货方案 | 评标委员会根据招标文件要求及投标人提供的供货方案（包含但不限于交期计划、设备防护运输、到货验收等），进行综合评分： （1）方案全面，组织架构科学，人员配置合理，响应时间快，可行性、实用性、针对性较强，优于本项目采购需求的，得5分。 （2）方案较全面，组织架构较合理，人员配置较合理，响应时间较快，具有可行性、实用性、针对性，适合本项目采购需求的，得3分。 （3）方案有待提升，可行性、实用性、针对性有待完善，基本适合本项目采购需求的，得1分。 （4）方案不可行或未提供的，得0分。 | 0-5分 |
|  | 安装调试方案 | 评标委员会根据投标人提供的安装调试方案（包含但不限于机房布线、质量校准、影像系统联调等）进行综合评分： （1）安装调试过程中提供充足的备品备件、辅材，能够在规定时间内完成安装调试任务，优于本项目采购需求的，得5分； （2）供货安装过程中提供的备品备件、辅材预留情况基本满足项目需求，能够在规定时间内完成安装调试任务，适合本项目采购需求的，得3分； （3）供货安装过程中提供的备品备件、辅材预留情况有待完善，能够在规定时间内完成安装调试任务的，得1分； （4）方案不可行或者未提供，得0分。 | 0-5分 |
|  | 售后服务方案 | 评标委员会根据招标文件要求及投标人提供的售后服务方案（包含但不限于故障响应、备件储备、定期质控巡检、设备操作维保培训等），进行综合评分： （1）具有完善的售后服务计划、措施，技术支持快速及时，培训方案完整详细，可行性、实用性、针对性较强，优于本项目采购需求的，得5分； （2）售后服务计划、措施基本完善，培训内容基本详实，技术支持及时，培训方案基本完整，具有可行性、实用性、针对性，能够保障本项目采购需求的，得3分； （3）售后服务方案、培训方案有待提升，可行性、实用性、针对性有待完善，基本保障本项目采购需求的，得1分； （4）方案不可行或未提供的得0分。 | 0-5分 |
|  | 优惠承诺及增值服务 | 评标委员根据投标人提供的优惠承诺及增值服务对于采购人的实际经济效益进行评审： （1）有具体优惠条件及增值服务，且优惠条件及增值服务实用性强，实际价值高的，得5分； （2）有具体的优惠条件及增值服务，且优惠条件及增值服务具有实用性的，得3分； （3）有优惠条件及增值服务，实用性有待提升的，得1分； （4）未提供的，得0分。 | 0-5分 |
| 价格分 （30分） | 价格分统一采用低价优先法，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30％×100 |  |  |

#### 06包：

| 类别 | 评分内容 | 评分标准 | 分值范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术资信分 （70分） | 产品业绩 | 每提供1个自2023年1月1日起（以合同签订时间为准）核心产品为医疗机构供货的业绩，得2分，满分4分。 注：（1）提供合同扫描件（体现合同签订时间、核心产品、合同甲方等评审因素；业绩合同乙方主体不限，合同甲方主体须为医疗机构）；（2）如上述业绩证明材料不能体现相应评审因素，需同时提供业绩合同甲方（或合同业主）盖章证明材料，否则不得分。 | 0-4分 |
|  | 技术参数及要求响应情况 | 根据投标人对招标文件的《第三章 采购需求》中“二、货物需求一览表”的技术参数及要求响应情况进行评分： （1）标注“★”的技术参数，存在负偏离的投标将被否决。 （2）标注“▲”的技术参数，每一项负偏离扣2分，10项（不含）以上存在负偏离的投标将被否决，本小项满分20分。 （2）未标注“▲”的技术参数要求，每一项负偏离扣1分，21项（不含）以上存在负偏离的投标将被否决，本小项满分21分。 注：以投标响应表中的技术响应表和采购需求中要求提供的证明材料作为评审依据。 | 0-41分 |
|  | 项目重难点的应对措施 | 评标委员会根据招标文件要求及投标人提供的项目重难点应对措施，进行综合评分： （1）措施完整详细，可行性、实用性、针对性较强，优于本项目采购需求的，得5分。 （2）措施基本完整，具有可行性、实用性、针对性，适合本项目采购需求的，得3分。 （3）措施有待提升，可行性、实用性、针对性有待完善，基本适合本项目采购需求的，得1分。 （4）方案不可行或未提供的，得0分。 | 0-5分 |
|  | 供货方案 | 评标委员会根据招标文件要求及投标人提供的供货方案（包含但不限于供货计划、包装防护、物流安排、到货验收等），进行综合评分： （1）方案全面，组织架构科学，人员配置合理，响应时间快，可行性、实用性、针对性较强，优于本项目采购需求的，得5分。 （2）方案较全面，组织架构较合理，人员配置较合理，响应时间较快，具有可行性、实用性、针对性，适合本项目采购需求的，得3分。 （3）方案有待提升，可行性、实用性、针对性有待完善，基本适合本项目采购需求的，得1分。 （4）方案不可行或未提供的，得0分。 | 0-5分 |
|  | 安装调试方案 | 评标委员会根据投标人提供的安装调试方案（包含但不限于现场条件确认、软硬件安装、图像参数调试、功能验证、验收等）进行综合评分： （1）安装调试过程中提供充足的备品备件、辅材，能够在规定时间内完成安装调试任务，优于本项目采购需求的，得5分； （2）供货安装过程中提供的备品备件、辅材预留情况基本满足项目需求，能够在规定时间内完成安装调试任务，适合本项目采购需求的，得3分； （3）供货安装过程中提供的备品备件、辅材预留情况有待完善，能够在规定时间内完成安装调试任务的，得1分； （4）方案不可行或者未提供，得0分。 | 0-5分 |
|  | 售后服务方案 | 评标委员会根据招标文件要求及投标人提供的售后服务方案（包含但不限于备品备件、质保期限、定期质控巡检、维修保障、设备操作维保培训等），进行综合评分： （1）具有完善的售后服务计划、措施，技术支持快速及时，培训方案完整详细，可行性、实用性、针对性较强，优于本项目采购需求的，得5分； （2）售后服务计划、措施基本完善，培训内容基本详实，技术支持及时，培训方案基本完整，具有可行性、实用性、针对性，能够保障本项目采购需求的，得3分； （3）售后服务方案、培训方案有待提升，可行性、实用性、针对性有待完善，基本保障本项目采购需求的，得1分； （4）方案不可行或未提供的得0分。 | 0-5分 |
|  | 优惠承诺及增值服务 | 评标委员根据投标人提供的优惠承诺及增值服务对于采购人的实际经济效益进行评审： （1）有具体优惠条件及增值服务，且优惠条件及增值服务实用性强，实际价值高的，得5分； （2）有具体的优惠条件及增值服务，且优惠条件及增值服务具有实用性的，得3分； （3）有优惠条件及增值服务，实用性有待提升的，得1分； （4）未提供的，得0分。 | 0-5分 |
| 价格分 （30分） | 价格分统一采用低价优先法，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30％×100 |  |  |

#### 07包：

| 类别 | 评分内容 | 评分标准 | 分值范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术资信分 （70分） | 产品业绩 | 每提供1个自2023年1月1日起（以合同签订时间为准）核心产品为医疗机构供货的业绩，得2分，满分4分。 注：（1）提供合同扫描件（体现合同签订时间、核心产品、合同甲方等评审因素；业绩合同乙方主体不限，合同甲方主体须为医疗机构）；（2）如上述业绩证明材料不能体现相应评审因素，需同时提供业绩合同甲方（或合同业主）盖章证明材料，否则不得分。 | 0-4分 |
|  | 技术参数及要求响应情况 | 根据投标人对招标文件的《第三章 采购需求》中“二、货物需求一览表”的技术参数及要求响应情况进行评分： （1）标注“★”的技术参数，存在负偏离的投标将被否决。 （2）标注“▲”的技术参数，每一项负偏离扣2分，10项（不含）以上存在负偏离的投标将被否决，本小项满分20分。 （2）未标注“▲”的技术参数要求，每一项负偏离扣1分，21项（不含）以上存在负偏离的投标将被否决，本小项满分21分。 注：以投标响应表中的技术响应表和采购需求中要求提供的证明材料作为评审依据。 | 0-41分 |
|  | 项目重难点的应对措施 | 评标委员会根据招标文件要求及投标人提供的项目重难点应对措施，进行综合评分： （1）措施完整详细，可行性、实用性、针对性较强，优于本项目采购需求的，得5分。 （2）措施基本完整，具有可行性、实用性、针对性，适合本项目采购需求的，得3分。 （3）措施有待提升，可行性、实用性、针对性有待完善，基本适合本项目采购需求的，得1分。 （4）方案不可行或未提供的，得0分。 | 0-5分 |
|  | 供货方案 | 评标委员会根据招标文件要求及投标人提供的供货方案（包含但不限于供货周期、整机防震运输、探头配套同步交付、到货清点验收流程等），进行综合评分： （1）方案全面，组织架构科学，人员配置合理，响应时间快，可行性、实用性、针对性较强，优于本项目采购需求的，得5分。 （2）方案较全面，组织架构较合理，人员配置较合理，响应时间较快，具有可行性、实用性、针对性，适合本项目采购需求的，得3分。 （3）方案有待提升，可行性、实用性、针对性有待完善，基本适合本项目采购需求的，得1分。 （4）方案不可行或未提供的，得0分。 | 0-5分 |
|  | 安装调试方案 | 评标委员会根据投标人提供的安装调试方案（包含但不限于整机布线、探头校准、图像参数调试、临床成像测试等）进行综合评分： （1）安装调试过程中提供充足的备品备件、辅材，能够在规定时间内完成安装调试任务，优于本项目采购需求的，得5分； （2）供货安装过程中提供的备品备件、辅材预留情况基本满足项目需求，能够在规定时间内完成安装调试任务，适合本项目采购需求的，得3分； （3）供货安装过程中提供的备品备件、辅材预留情况有待完善，能够在规定时间内完成安装调试任务的，得1分； （4）方案不可行或者未提供，得0分。 | 0-5分 |
|  | 售后服务方案 | 评标委员会根据招标文件要求及投标人提供的售后服务方案（包含但不限于抢修时效、探头备件、设备巡检、医护实操培训等），进行综合评分： （1）具有完善的售后服务计划、措施，技术支持快速及时，培训方案完整详细，可行性、实用性、针对性较强，优于本项目采购需求的，得5分； （2）售后服务计划、措施基本完善，培训内容基本详实，技术支持及时，培训方案基本完整，具有可行性、实用性、针对性，能够保障本项目采购需求的，得3分； （3）售后服务方案、培训方案有待提升，可行性、实用性、针对性有待完善，基本保障本项目采购需求的，得1分； （4）方案不可行或未提供的得0分。 | 0-5分 |
|  | 优惠承诺及增值服务 | 评标委员根据投标人提供的优惠承诺及增值服务对于采购人的实际经济效益进行评审： （1）有具体优惠条件及增值服务，且优惠条件及增值服务实用性强，实际价值高的，得5分； （2）有具体的优惠条件及增值服务，且优惠条件及增值服务具有实用性的，得3分； （3）有优惠条件及增值服务，实用性有待提升的，得1分； （4）未提供的，得0分。 | 0-5分 |
| 价格分 （30分） | 价格分统一采用低价优先法，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30％×100 |  |  |

#### 08包：

| 类别 | 评分内容 | 评分标准 | 分值范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术资信分 （70分） | 产品业绩 | 每提供1个自2023年1月1日起（以合同签订时间为准）核心产品为医疗机构供货的业绩，得2分，满分4分。 注：（1）提供合同扫描件（体现合同签订时间、核心产品、合同甲方等评审因素；业绩合同乙方主体不限，合同甲方主体须为医疗机构）；（2）如上述业绩证明材料不能体现相应评审因素，需同时提供业绩合同甲方（或合同业主）盖章证明材料，否则不得分。 | 0-4分 |
|  | 技术参数及要求响应情况 | 根据投标人对招标文件的《第三章 采购需求》中“二、货物需求一览表”的技术参数及要求响应情况进行评分： （1）标注“★”的技术参数，存在负偏离的投标将被否决。 （2）标注“▲”的技术参数，每一项负偏离扣2分，10项（不含）以上存在负偏离的投标将被否决，本小项满分20分。 （2）未标注“▲”的技术参数要求，每一项负偏离扣1分，21项（不含）以上存在负偏离的投标将被否决，本小项满分21分。 注：以投标响应表中的技术响应表和采购需求中要求提供的证明材料作为评审依据。 | 0-41分 |
|  | 项目重难点的应对措施 | 评标委员会根据招标文件要求及投标人提供的项目重难点应对措施，进行综合评分： （1）措施完整详细，可行性、实用性、针对性较强，优于本项目采购需求的，得5分。 （2）措施基本完整，具有可行性、实用性、针对性，适合本项目采购需求的，得3分。 （3）措施有待提升，可行性、实用性、针对性有待完善，基本适合本项目采购需求的，得1分。 （4）方案不可行或未提供的，得0分。 | 0-5分 |
|  | 供货方案 | 评标委员会根据招标文件要求及投标人提供的供货方案（包含但不限于供货计划、进度安排、交货期保障、物流运输及产品保护措施等），进行综合评分： （1）方案全面，组织架构科学，人员配置合理，响应时间快，可行性、实用性、针对性较强，优于本项目采购需求的，得5分。 （2）方案较全面，组织架构较合理，人员配置较合理，响应时间较快，具有可行性、实用性、针对性，适合本项目采购需求的，得3分。 （3）方案有待提升，可行性、实用性、针对性有待完善，基本适合本项目采购需求的，得1分。 （4）方案不可行或未提供的，得0分。 | 0-5分 |
|  | 安装调试方案 | 评标委员会根据投标人提供的安装调试方案（包含但不限于安装人员配备、安装步骤及注意事项、调试流程、应急预案、设备运行测试及验收交付等）进行综合评分： （1）安装调试过程中提供充足的备品备件、辅材，能够在规定时间内完成安装调试任务，优于本项目采购需求的，得5分； （2）供货安装过程中提供的备品备件、辅材预留情况基本满足项目需求，能够在规定时间内完成安装调试任务，适合本项目采购需求的，得3分； （3）供货安装过程中提供的备品备件、辅材预留情况有待完善，能够在规定时间内完成安装调试任务的，得1分； （4）方案不可行或者未提供，得0分。 | 0-5分 |
|  | 售后服务方案 | 评标委员会根据招标文件要求及投标人提供的售后服务方案（包含但不限于响应时间、维修网点、备品备件储备、紧急故障处理、定期巡检及服务承诺等），进行综合评分： （1）具有完善的售后服务计划、措施，技术支持快速及时，培训方案完整详细，可行性、实用性、针对性较强，优于本项目采购需求的，得5分； （2）售后服务计划、措施基本完善，培训内容基本详实，技术支持及时，培训方案基本完整，具有可行性、实用性、针对性，能够保障本项目采购需求的，得3分； （3）售后服务方案、培训方案有待提升，可行性、实用性、针对性有待完善，基本保障本项目采购需求的，得1分； （4）方案不可行或未提供的得0分。 | 0-5分 |
|  | 优惠承诺及增值服务 | 评标委员根据投标人提供的优惠承诺及增值服务对于采购人的实际经济效益进行评审： （1）有具体优惠条件及增值服务，且优惠条件及增值服务实用性强，实际价值高的，得5分； （2）有具体的优惠条件及增值服务，且优惠条件及增值服务具有实用性的，得3分； （3）有优惠条件及增值服务，实用性有待提升的，得1分； （4）未提供的，得0分。 | 0-5分 |
| 价格分 （30分） | 价格分统一采用低价优先法，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30％×100 |  |  |

#### 09包：

| 类别 | 评分内容 | 评分标准 | 分值范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术资信分 （70分） | 产品业绩 | 每提供1个自2023年1月1日起（以合同签订时间为准）核心产品为医疗机构供货的业绩，得2分，满分4分。 注：（1）提供合同扫描件（体现合同签订时间、核心产品、合同甲方等评审因素；业绩合同乙方主体不限，合同甲方主体须为医疗机构）；（2）如上述业绩证明材料不能体现相应评审因素，需同时提供业绩合同甲方（或合同业主）盖章证明材料，否则不得分。 | 0-4分 |
|  | 技术参数及要求响应情况 | 根据投标人对招标文件的《第三章 采购需求》中“二、货物需求一览表”的技术参数及要求响应情况进行评分： （1）标注“★”的技术参数，存在负偏离的投标将被否决。 （2）标注“▲”的技术参数，每一项负偏离扣2分，10项（不含）以上存在负偏离的投标将被否决，本小项满分20分。 （2）未标注“▲”的技术参数要求，每一项负偏离扣1分，21项（不含）以上存在负偏离的投标将被否决，本小项满分21分。 注：以投标响应表中的技术响应表和采购需求中要求提供的证明材料作为评审依据。 | 0-41分 |
|  | 项目重难点的应对措施 | 评标委员会根据招标文件要求及投标人提供的项目重难点应对措施，进行综合评分： （1）措施完整详细，可行性、实用性、针对性较强，优于本项目采购需求的，得5分。 （2）措施基本完整，具有可行性、实用性、针对性，适合本项目采购需求的，得3分。 （3）措施有待提升，可行性、实用性、针对性有待完善，基本适合本项目采购需求的，得1分。 （4）方案不可行或未提供的，得0分。 | 0-5分 |
|  | 供货方案 | 评标委员会根据招标文件要求及投标人提供的供货方案（包含但不限于交货周期、物流防护、到货验收、证照资料交付、供货保障预案等），进行综合评分： （1）方案全面，组织架构科学，人员配置合理，响应时间快，可行性、实用性、针对性较强，优于本项目采购需求的，得5分。 （2）方案较全面，组织架构较合理，人员配置较合理，响应时间较快，具有可行性、实用性、针对性，适合本项目采购需求的，得3分。 （3）方案有待提升，可行性、实用性、针对性有待完善，基本适合本项目采购需求的，得1分。 （4）方案不可行或未提供的，得0分。 | 0-5分 |
|  | 安装调试方案 | 评标委员会根据投标人提供的安装调试方案（包含但不限于现场条件、设备校准、参数调试、装机自检、科室现场验收流程等）进行综合评分： （1）安装调试过程中提供充足的备品备件、辅材，能够在规定时间内完成安装调试任务，优于本项目采购需求的，得5分； （2）供货安装过程中提供的备品备件、辅材预留情况基本满足项目需求，能够在规定时间内完成安装调试任务，适合本项目采购需求的，得3分； （3）供货安装过程中提供的备品备件、辅材预留情况有待完善，能够在规定时间内完成安装调试任务的，得1分； （4）方案不可行或者未提供，得0分。 | 0-5分 |
|  | 售后服务方案 | 评标委员会根据招标文件要求及投标人提供的售后服务方案（包含但不限于实操培训、软件升级、质保、临床技术支持等），进行综合评分： （1）具有完善的售后服务计划、措施，技术支持快速及时，培训方案完整详细，可行性、实用性、针对性较强，优于本项目采购需求的，得5分； （2）售后服务计划、措施基本完善，培训内容基本详实，技术支持及时，培训方案基本完整，具有可行性、实用性、针对性，能够保障本项目采购需求的，得3分； （3）售后服务方案、培训方案有待提升，可行性、实用性、针对性有待完善，基本保障本项目采购需求的，得1分； （4）方案不可行或未提供的得0分。 | 0-5分 |
|  | 优惠承诺及增值服务 | 评标委员根据投标人提供的优惠承诺及增值服务对于采购人的实际经济效益进行评审： （1）有具体优惠条件及增值服务，且优惠条件及增值服务实用性强，实际价值高的，得5分； （2）有具体的优惠条件及增值服务，且优惠条件及增值服务具有实用性的，得3分； （3）有优惠条件及增值服务，实用性有待提升的，得1分； （4）未提供的，得0分。 | 0-5分 |
| 价格分 （30分） | 价格分统一采用低价优先法，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30％×100 |  |  |

2.4.3分值汇总

（1）评标委员会各成员应当独立对每个有效投标人的投标文件进行评分，并汇总每个投标人的得分。取各位评委评分之平均值，四舍五入保留至小数点后两位数，得到该投标人的技术资信分。

（2）将投标人的技术资信分加上根据上述标准计算出的价格分，即为该投标人的综合总得分。

# 第五章  政府采购合同

项目名称：

项目编号：

合同编号：

甲方（采购人）：

乙方（中标人）：

签订时间：

## 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购	                                   文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：濉溪县中医医院医共体资源共享中心建设工程

采购项目编号： SXCG

（2）采购计划编号： /

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

√否

（4）政府采购组织形式：政府集中采购  部门集中采购  √分散采购

（5）政府采购方式：√公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商

询价 单一来源 框架协议 其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是      否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是  √否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：√是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是       否

（7）合同是否分包：是       √否

分包主要内容：  /

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）： /

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

大型企业  中型企业  小微型企业

残疾人福利性单位 监狱企业 其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是       否

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

国别：         品牌：         规格型号：

√否

（10）是否涉及节能产品：

是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

√否

是否涉及环境标志产品：

是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

√否

是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

强制采购       优先采购

√否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

是       否      不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

√固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

√全额付款：  所有货物验收合格后一次性支付合同价款。

分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：√是    否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限： 履约保证金自本项目履约完成后退还

（4）分期履行要求：  /

（5）风险处置措施和替代方案：  /

- 合同验收

- 验收组织方式：√自行组织（如需要则委托第三方组织）

验收主体：采购人

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：如需要

是否邀请专家参加验收：如需要

是否邀请服务对象参加验收：如需要

是否邀请第三方检测机构参加验收：如需要

是否进行抽查检测：是，抽查比例：         √否

是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

√否

验收组织的其他事项： /

（2）履约验收时间：供应商提出验收申请之日起   日内组织验收

（3）履约验收方式：√一次性验收

分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：安装调试完成后，采购人自行组织验收；如需要则组织第三方验收。

（5）履约验收的内容：每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况。

（6）履约验收标准：  国家相关规定以及乙方响应内容

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  √否

（8）履约验收其他事项： /

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自 甲乙双方签字盖章之日 生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后7个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1.经营状况严重恶化；2.转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 | / |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 | 无 |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 | 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。 |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 | 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。 |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 | 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。 |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 | 同时履行 |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 | 包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装第二节卸等要求，确保货物安全无损地运抵指定现场。 |
|  | 指定现场 | 采购人指定现场。 |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 | 无 |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 | 无 |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 | 无 |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 | 详见 第三章 采购需求 |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 | 履约保证金作为乙方履行本合同义务的保证，如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如乙方不能全面、适当地履行本合同义务，则甲方有权直接从履约保证金中扣除其所遭受的全部损失，或者根据本合同中关于违约责任的约定扣除乙方应当支付的全部违约金,同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。 |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 | 1.如果乙方能按约全面履行合同义务，甲方将在10个工作日内，退还乙方提供的履约保证金。 2.甲方逾期退还履约保证金的，乙方有权要求甲方自约定的退还期限届满次日起，每逾期一日，按应退还的履约保证金款项的0.04%支付违约金，直至实际退还之日为止。因乙方原因造成甲方逾期退还履约保证金的除外。 |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 | 无 |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 | 无 |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 | 乙方交货不符合合同质量标准，乙方必须重新提供符合质量标准的产品，由此造成的误期赔偿费按照前款约定执行。如卖方在甲方规定的时间内未能提供符合质量标准的产品，甲方有权终止合同，提请政府采购监管部门将乙方列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，同时要求入围供应商终止与卖方的采购协议。 |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 | 除遇到合同规定的不可抗力情况外，如果乙方没有按照合同的时间交货和提供服务，甲方应在不影响合同项下的其他补救措施的情况下，有权从合同款项中扣除乙方应当支付的违约金。每延误一天的，乙方应当按迟交货物或服务的费用的百分之零点零肆(0.04％)向甲方支付违约金，直至实际交付为止。延期交付超过 30日时，甲方有权根据合同条款第21条的规定解除合同，甲方因此解除合同的，乙方应当支付合同总价30%的违约金作为赔偿。 |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 | 除遇到合同规定的不可抗力情况外，如果甲方没有按照本合同约定的时间付款，那么乙方可要求甲方支付违约金。每逾期付款一日的，甲方应当按应付而未付款的0.04%向乙方支付违约金，直至实际付款之日为止；逾期付款超过180日时，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同。 |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 | 无 |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决： （1）向交易地点所在地仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为交易地点所在地； （2）向交易地点所在地人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 | 无 |

# 第六章  投标文件格式

投

标

文

件

第    包

项目名称：

项目编号：

投 标 人：

年  月  日

## 一、开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标人全称 |  |
| 投标范围 | 第 包 |
| 投标报价 | 大写（元）： 小写（元）： |
| 其他 |  |

投标人电子签章：

日          期：

注：

1.此表用于开标唱标之用。

2.表中投标报价即为优惠后报价，并作为评审及定标依据。任何有选择或有条件的投标报价，或者表中某一包别填写多个报价，均为无效报价。

3.表中大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

## 二、投标函

致：   （采购人全称）

根据贵方的招标公告和投标邀请，我方兹宣布同意如下：

1.我方根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于买方要求的日期内完成，并通过买方验收。

2.我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件附件及更正公告（如有），我方正式认可并遵守本次招标文件，并对招标文件各项条款、规定及要求均无异议。

3.我方同意从招标文件规定的开标日期起遵循本招标文件，并在招标文件规定的投标有效期之前均具有约束力。

4.我方声明投标文件所提供的一切资料均真实无误、及时、有效，企业运营正常。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与投标有关的任何证据、数据或资料。

5.我方在本项目投标过程中不存在与其他供应商文件制作机器码相同情形，否则自愿放弃本项目投标资格。

投标人电子签章：

日          期：

## 三．投标人资格声明书

致：   （采购人全称）

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

（一）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（四）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

（五）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

（六）与我单位存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人电子签章：

日          期：

## 四、授权书

本授权书声明：           （投标人名称）授权       （投标人授权代表姓名）代表我方参加本项目采购活动，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人授权代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。投标人授权代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

授权代表身份证明扫描件：

授权代表联系方式：          （请填写手机号码）

特此声明。

投标人电子签章：

日          期：

注：

1.本项目只允许有唯一的投标人授权代表，提供身份证明扫描件；

2.法定代表人参加投标的无需提供授权书，提供身份证明扫描件。

## 五、投标分项报价表

| 序号 | 货物名称 | 品牌、型 号规格 | 原产地及 生产厂商 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 小计 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人电子签章：

日          期：

注：

1.表中须明确列出所投产品的货物名称、品牌、型号规格、原产地及生产厂商，否则可能导致投标无效。

2.上述报价为投标人完成本项目内容的全部费用，如有漏项或缺项，自行承担全部责任。

## 六、投标响应表

### 6.1商务响应表

| 序号 | 商务条款 | 招标文件要求 | 投标人承诺 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 |  |  |  |
| 2 | 供货及安装地点 |  |  |  |
| 3 | 供货及安装期限 |  |  |  |
| 4 | 免费质保期 |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

### 6.2技术响应表

| 序号 | 货物名称 | 招标文件规定的技术参数及要求 | 所投产品的品牌、型号及技术参数 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：投标人在此承诺，除商务响应表和技术响应表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求。

投标人电子签章：

日          期：

## 七、联合协议

（本项目不适用）

联合体成员一名称：                       ；

联合体成员二名称：                       ；

……

上述各成员单位经过友好协商，自愿组成联合体，共同参加本项目的投标，现就联合体投标事宜订立如下协议：

1.                （成员单位名称）为联合体牵头人。

2.在本项目投标阶段，联合体牵头人负责投标项目的一切组织、协调工作，并授权代理人以联合体的名义参加项目的投标，代理人在投标、开标、评标、合同签订过程中所签署的一切文件和处理与本次招标有关的一切事务，联合体各方均予以承认并承担法律责任。联合体中标后，联合体各方共同与采购人签订合同，就本项目对采购人承担连带责任。

3.联合体各成员单位内部的职责分工及各方负责内容的合同金额占总合同金额的百分比如下：

联合体成员一名称：          ，承担          工作，负责内容的合同金额占总合同金额的百分比：    %；

联合体成员二名称：          ，承担          工作，负责内容的合同金额占总合同金额的百分比：    %；

…………

4．投标工作和联合体在中标后项目实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

5.联合体中标后，本联合协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。

6.本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或者合同履行完毕后自动失效。

联合体成员一：                       （公章）

法定代表人：                         （签字或盖章）

联合体成员二：                       （公章）

法定代表人：                         （签字或盖章）

…………

签订日期:    年  月  日

## 八．拟分包情况说明及分包意向协议

（本项目不适用）

### （一）拟分包情况说明

致：   （采购人全称）

我单位参加本项目投标，拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

| 序号 | 分包承担主体名称 | 分包承担主体类型（选择） | 资质等级 | 拟分包合同内容 | 拟分包合同金额（人民币元） | 占合同金额的比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | □中型企业 □小微企业 □其他 |  |  |  |  |
| 2 |  | □中型企业 □小微企业 □其他 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |

投标人电子签章：

日          期：

注：

1.拟分包情况说明仅需加盖投标人电子签章。

2.如招标文件载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附材料扫描件或电子证照，否则投标无效。

### （二）分包意向协议

投标人名称：                               ；

接受分包企业一名称：                       ；

接受分包企业二名称：                       ；

…………

依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第八条规定，现就分包意向事宜订立如下协议：

1.本项目投标人为本项目总承包单位。

2.在本项目投标阶段，总承包单位负责投标项目的一切组织、协调工作，并授权代理人参加项目的投标，代理人在投标、开标、评标、合同签订过程中所签署的一切文件和处理与本次招标有关的一切事务，总承包单位与采购人签订本项目采购合同，分别与各分包企业签订分包合同，就本项目对采购人承担连带责任。

3.各单位内部的职责分工及各方负责内容的合同金额占总合同金额的百分比如下：

投标人名称：          ，承担          工作，负责内容的合同金额为     ，占总合同金额的百分比：    %；

接受分包企业一名称：          ，承担          工作；负责内容的合同金额为     ，占总合同金额的百分比：    %；

接受分包企业二名称：          ，承担          工作，负责内容的合同金额为     ，占总合同金额的百分比：    %；

…………

4.中标后，本分包意向协议是合同的附件，对分包各成员单位有合同约束力。

5.本协议书自签署之日起生效，未中标或者合同履行完毕后自动失效。

6.接受分包的中小企业与总承包单位不存在直接控股、管理关系。

投标人：                       （公章）

法定代表人：                         （签字或盖章）

接受分包企业一：                       （公章）

法定代表人：                         （签字或盖章）

接受分包企业二：                       （公章）

法定代表人：                         （签字或盖章）

…………

签订日期:    年  月  日

注：

分包意向协议中须约定向中小企业分包的项目内容及分包内容占合同金额比例。

## 九、中小企业声明函

（非中小企业投标，不需此件，请删去“中小企业声明函”）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人电子签章：

日          期：

注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年数据，无上一年数据的新成立企业可不填报。

2.投标人应根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)相关规定，如实填写中小企业声明函。如有虚假，将依法承担相应责任。投标人自行登录工业和信息化部官网进行中小企业规模类型自测（查询网址https://www.miit.gov.cn/）。

3.上述“标的名称”，详见第三章采购需求中明确的“货物名称”。

4.上述“采购文件中明确的所属行业”，详见第三章采购需求中明确的“所属行业”。

5.填写示例：某设备，属于（填写第三章采购需求中对应货物的“所属行业”，如工业）行业；承接企业为某企业，从业人员100人，营业收入为10000万元，资产总额为5000万元，属于小型企业[投标人自行登录工业和信息化部官网进行中小企业规模类型自测（查询网址https://www.miit.gov.cn/）]。

## 十、残疾人福利性单位声明函

（非残疾人福利性单位投标，请删去“残疾人福利性单位声明函”）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加      单位的      项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人电子签章：

日          期：

## 十一、关于符合本国产品标准的声明函

（不符合本国产品扶持政策，不需此件）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。  /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。  /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

投标人电子签章：

日          期：

注：

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.上述声明函中标注  /  的，无需填写。

4.投标人应当结合“五、投标分项报价表-货物部分”相关信息进行填写。

5.根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和财政部工业和信息化部关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见（财库〔2025〕30号），本项目所称的本国产品是指在中国境内生产的产品，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

## 十二、诚信履约承诺函

致：   （采购人全称）

如我单位被确定为本项目中标人，我单位承诺在合同签订及履约过程中将严格执行《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目采购文件中关于合同签订及履约的相关规定，不出现以下情形：

（1）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（2）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

（3）将政府采购合同转包；

（4）提供假冒伪劣产品；

（5）擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

本单位知悉如出现上述情形，将会被依法追究法律责任，可能的处理结果有：处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

投标人电子签章：

日          期：

## 十三、其他相关证明材料

### （一）提供符合投标邀请、采购需求及评标方法和标准规定的相关证明文件

特别提示：

投标人在投标文件制作时可在此栏内上传招标文件要求上传的证明资料，如营业执照、证书、业绩证明材料等，应将上述证明材料制作成扫描件上传。

### （二）所供货物组部件、备品、备件清单

| 序号 | 名称 | 规格型号及材质 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

投标人电子签章：

备注：备品备件系指免费质保期满后一定期限的易损件、耗材等。

### （三）供货安装（调试）方案

(投标人可自行制作格式)

### （四）售后服务与维保方案

(投标人可自行制作格式)

### （五）所投货物的技术资料或样本等

（投标人可自行制作格式）

### （六）其他相关证明材料

# 第七章  政府采购供应商询问函和质疑函范本

## 询问函范本

（如为对采购文件或采购程序的询问或疑问，请按询问函范本或电子交易系统中网上询问格式附件进行提交）

致： 采购人全称

我单位拟参与           （项目名称、编号）的采购活动，现有以下内容(或条款)存在疑问(或无法理解)，特提出询问。

一、(事项一)

1、(内容或条款)

2、(说明疑问或无法理解原因)

3、(建议)

二、(事项二)

...

随附相关证明材料如下：

联 系 人：

联系电话：

日    期：

## 质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

# 质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。